一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 如果投标人所报设备为进口设备，因采购单位为教育部门，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价。（此价格已含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等所有费用。报价人不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定）。计算方法为：CIP南方医科大学指定地点 投标人民币价＝免税货物价格+免税货物价格×(报价汇率)元人民币。（免税货物价格×(报价汇率)为外贸公司上述相应服务手续费用，若外贸公司上述相应服务手续费用≤3000元人民币，该费用按照3000元人民币计算，即此时投标人民币价＝免税货物价格+3000元人民币，报价汇率按照每个子包中标人民币X元折算，折算方法见下表）。若可以在国内提供现货，应报含税的人民币价格。在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。

| 进口合同货款金额 | 报价费率 |
| --- | --- |
| 最低代理费（元) | 3000元 |
| X<50万元 | 1.10% |
| 50≤X<200万元 | 1.00% |
| 200≤X<500万元 | 0.90% |
| 500≤X<1000万元 | 0.90% |
| X≥1000万元 | 0.80% |

- 若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。

- 国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。

- 中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。

- 因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与中标人协商解决。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 免税货物单价（元） | 免税货物总价（元) | 外贸手续费单价 | 外贸手续费总价 | 合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价） | 合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌: 型号: |  | 台 | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ |

- ▲报价时，请分别报免税货物单价、免税货物总价、外贸手续费单价(计算方法见第7条)、外贸手续费总价（计算方法见第7条)、合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）、合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）。关境内供货，无需支付外贸手续费的设备无需填写此表；关境外供货，需支付外贸手续费的设备需填写此表。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- ★授权要求：所投设备为进口设备满足以下情况之一的投标人应为制造商或制造商指定的代理商（经销商）或制造商指定的代理商（经销商）的授权供应商。

1)	投标产品单价在5万元以上的

2)	投标单项产品总价在10万元以上的

3)	同品牌产品超过10万元以上的

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

- 中标人或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自采购人委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因中标人原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因中标人原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个工作日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- 一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。

- 进口设备原则上不允许异地报关。

- ▲在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，中标人需在3个工作日内向学校和海关提供合法、合规的支撑性材料和解释说明文件，超过10个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由中标人承担。

- ★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

子包1、2、3采购进口设备，不面向中小企业。

子包4采购国产设备，面向中小企业。

子包包1 :多模式小动物活体成像系统等 (预算金额828.500000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■多模式小动物活体成像系统(内部流水号31271) | 1 | 台 | 380.000000 | 380.000000 |
| 2 | 全自动核酸提取仪(内部流水号31309) | 1 | 台 | 50.000000 | 50.000000 |
| 3 | 蛋白核酸检测仪(内部流水号31310) | 2 | 台 | 20.000000 | 40.000000 |
| 4 | 微流控系统(内部流水号31311) | 1 | 台 | 42.000000 | 42.000000 |
| 5 | 纯水仪(内部流水号31320) | 1 | 台 | 22.000000 | 22.000000 |
| 6 | 二氧化碳培养箱(内部流水号31321) | 4 | 台 | 5.300000 | 21.200000 |
| 7 | 台式大容量高速冷冻离心机(内部流水号31322) | 4 | 台 | 6.700000 | 26.800000 |
| 8 | 双人生物安全柜(内部流水号31323) | 3 | 台 | 5.500000 | 16.500000 |
| 9 | 多功能成像系统(内部流水号31341) | 2 | 台 | 45.000000 | 90.000000 |
| 10 | 智能型倒置荧光显微镜(内部流水号31342) | 1 | 台 | 50.000000 | 50.000000 |
| 11 | 超速离心机(内部流水号31345) | 1 | 台 | 90.000000 | 90.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多模式小动物活体成像系统(内部流水号31271) | 1、系统功能 1.1 具备生物发光、荧光二维及三维成像功能； 1.2 具备基于切伦科夫辐射原理的放射性同位素成像功能； 1.3 具备高品质滤光片及光谱分离算法，可实现自发荧光扣除及多探针成像； 1.4 具备国际公认的光学信号定量方法； 1.5 具备高通量成像能力，可同时成像至少5只小鼠。 2、系统技术性能 2.1成像主机 2.1.1 采用背照射、背部薄化科学一级CCD； 2.1.2 ▲CCD采用电制冷方式，工作温度达到-90℃以下。 2.1.3 CCD性能：尺寸不小于2.7 x 2.7 cm，有效像素数量不少于2048 x 2048，像素大小不小于13um*13um， 量子效率大于85%（500-700nm），CCD暗电流不高于100电子/秒/平方厘米，CCD读数噪音不高于3个电子（bin=1,2,4）或5个电子（bin=8,16）； 2.1.4 具备高灵敏度的二维生物发光成像功能，灵敏度达到可检测小鼠皮下少于50个生物发光细胞（提供至少2篇被SCI收录的证明文献）； 2.1.5 具备高灵敏度的二维荧光成像功能，具有可靠的光谱分离技术，能够最大程度去除背景噪音，提高检测灵敏度，检测灵敏度为≤10 ng荧光染料（皮下注射）； 2.1.6 采用定焦镜头，最大光圈可达f/0.95，可自动聚焦； 2.1.7 具备荧光透射扫描成像模式，能有效进行深层荧光信号的成像，检测深度不小于1.5cm，误差小于20%； 2.1.8 ▲配高分辨窄带激发光滤片，要求可同时装载12个滤片，标配滤片数量不少于10个，覆盖415-760nm波段，包括但不限于：415-445nm，450-480nm，485-515nm，520-550nm，555-585nm，590-620nm，625-655nm，660-690nm，695-725nm及730-760nm各一个； 2.1.9 ▲配高分辨窄带发射光滤片，要求可同时装载20个滤片，标配滤片数量不少于18个，覆盖490-850nm波段，包括但不限于：490-510nm，510-530nm，530-550nm，550-570nm，570-590nm，590-610nm，610-630nm，630-650nm，650-670nm，670-690nm，690-710nm，710-730nm，730-750nm，750-770nm，70-790nm，790-810nm，810-830nm及830-850nm各一个； 2.1.10所有滤片透光率可达95%，滤片表面采用多层硬性涂料防护，防止因长期照射导致的滤片退化或损伤，使用寿命长； 2.1.11仪器出厂前经过国际标准光学校准。 2.1.12仪器具备自检功能，自动去除仪器本身产生的背景信号。 2.1.13▲具备可靠的三维生物发光成像功能（图像数据能够提供横断面、矢状面和冠状面的影像及三维重建的影像，能够提供精确的病灶点深度及三维（X、Y、Z轴）信息，深度检测误差不大于20%； 2.1.14具备可靠的三维荧光成像功能（图像数据能够提供横断面、矢状面和冠状面的影像及三维重建的影像；能够提供精确的荧光信号点的三维（X、Y、Z轴）信息及总含量信息，荧光染料总含量测量误差不超过20%（皮下注射）； 2.2图像获取及分析软件 2.2.1 软件包含生物发光及荧光二维及三维图像获取及数据分析模块。 2.2.2 具有完成生物发光及荧光二维成像、光谱分离、三维成像的智能向导功能。 2.2.3 可进行背景光去除及多探针成像分析所需的纯光谱信息提取、多光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作； 2.2.4 以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位，保证在不同成像参数获得的结果一致； 2.2.5 具备圆形、矩形、轮廓线、不同规格微孔板等多种ROI圈选模式，用于信号的定量分析。 2.2.6 具备生物发光及荧光三维结果定量方法，能给出光学信号在体内的深度、发光体积、定位、三维发光强度等三维定量信息，并结合细胞或荧光探针的体外微孔板成像结果，给出体内发光细胞的数量或荧光探针的浓度信息； 2.2.7 可输出或载入DICOM影像格式，具备完成多模式影像融合的功能，能实现三维光学影像与CT、PET、SPECT及MRI等影像结果的融合叠加； 2.2.8 可通过软件记录实验相关内容，并自动添加于成像结果中，利于实验结果的管理。 2.3仪器控制分析工作平台：操作系统：Windows 10或以上；核心处理器：Quad Core 2.8 GHz或以上；内存：12 GB, 1333MHz DDR3, SDRAM或以上； 显卡：2GB NVIDIA Quadro 4000 with 256 CUDA Cores或以上；硬盘：1 TB SATA 7200 RPM或以上。 2.4▲小动物气体麻醉系统：配套蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置均集成化；具备预麻醉盒，用于小鼠成像麻醉前的预麻醉；至少可同时麻醉五只以上小鼠；麻醉系统同时连接于预麻醉盒及成像主机。 |
| 2 | 全自动核酸提取仪(内部流水号31309) | 1 机器需适用于：不限于硅胶膜离心柱法； 2 样品通量：≥12个样品； 3 可配套≥70种原厂试剂盒，≥2500个程序可选择，试剂盒手工和机器通用； 4 可自动化实现多种类型样本的DNA、RNA、蛋白纯化以及回收等功能； 5 ▲仪器内整合离心机（≥10,000 rpm /12,000 x g）和加热震荡模块（转速100–2000 rpm，振幅2mm，加热温度最高70℃），离心机及加热振荡模块均可单独使用； 6 可实现样品裂解、裂解液转移、离心柱清洗、洗脱液回收等实验步骤的全自动操作； 7 配备光学感应器和超声液面探测器，能够自动感应检查样品数量、试剂与耗材的类型和数量； 8 ▲配备紫外灯灭菌（278nm，200-300 mW）及工作台照明灯。 9 适配USB2.0，可配置内置APP的平板电脑，实现远程程序设置、过程监控及运行报告打印等功能； 10 带有安全保护门，全封闭运行，防止样品污染及保护人身安全。 11基本配置 11.1 主机一台 11.2 起始装机试剂盒5个 |
| 3 | 蛋白核酸检测仪(内部流水号31310) | 1，光源：长寿命脉冲氙灯，即开即用，无需预热 2，波长范围：200-800nm 3，检测原理：采用样品压缩技术 4，▲最低样品量：不大于1ul 5，光程由电机和高精度定位架控制 6，检测浓度(dsDNA)：10ng/ul ~ 12000ng/ul （超微量模式） 7，带超微量检测平台和比色皿检测平台 8，密闭式测量环境：微量平台测量样品时处于完全密封的环境内，避免了外部环境对样品的干扰 9，根据样品性质，可对结果进行运算分析，显示内容包括：OD,样品浓度。 |
| 4 | 微流控系统(内部流水号31311) | 1. 能够定性及定量分析样品（DNA、RNA），对样品进行后续操作（文库构建中间体质控及最终的NGS文库）提供质控标准。 2. 提供数字化实验结果：准确性、重现性、灵敏度、分辨率、定量线性范围均优于传统一维电泳。 3. ▲测灵敏度（可达0.2pg/ul/条带） 4. DNA分析速度可达30秒/样本，RNA分析耗时80s/样本，包括进样、分离、检测、分析及管路系统清洗全过程 5. 无需使用溴化乙啶等生物毒性物质进行染色。 6. 操作简便，自动化程度高，可实时给出实验结果，无需使用其他额外设备。 7. 1-24之间任意个样品/轮。 8. 低至纳升级的样品消耗，芯片可重复使用 9. 软件需：提供峰图、胶图及数据表格；可对不同批次乃至不同实验室间的数据进行平行比对；具备过滤功能，用于快速筛选或比对具备特定条带特征的样品；RNA和基因组DNA样品更可提供综合质量评分及多项具体评估参数；软件安装无licence限制。 10. 内置阅读条形码 |
| 5 | 纯水仪(内部流水号31320) | 1.1 反渗透水产水水质要求： 电阻率 ≥0.05 MΩ.cm ＠25℃、离子截留率 97-98%、有机物截流率 ≥99% 、TOC ≤ 200 ppb、 胶体 ≤1000 ppb 流速：≥8 L/h 1.2 超纯水产水水质（配置终端过滤器情况下）： 电阻率：≥18.2MΩ.cm ＠25℃ 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb, 可在线监测并显示 颗粒：无≥0.22um粒子 细菌≤0.01 cfu/mL 细菌≤0.005 cfu/mL 热源含量: ≤0.001EU/mL RNases (核糖核酸酶) ≤1 pg/mL DNases (脱氧核糖核酸酶) ≤5 pg/mL Protease(蛋白酶) ≤0.15 ug/mL 1.3 ▲系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活； 1.4 ▲配备终端过滤器，用于去除热源（内毒素）、RNA酶、DNA酶、蛋白酶和细菌。 1.5 水箱内置无缝连接的空气过滤器，用于保护箱体内的水质不受空气污染； 1.6 ▲水箱配ASM自动消毒模块，集成了265nm无汞紫外灯，可定期对水箱内存储的水及水箱内壁进行辐照灭菌，防止细菌及微生物膜的滋生； 1.7 水箱内置溢流传感器及压力传感器，防止水箱过载从而对水质产生污染； 1.8 水箱顶部采用超大的顶盖设计，便于实时检查与清洗打理，内部采用平滑的PE聚乙烯材质制成，确保箱体内的水完全排出并方便清洗； 1.9 纯水系统的安装，主机可置于台面、桌下或固定于墙上；彩色触控屏可在主机三米范围内灵活移动，便于操作；取水手臂可灵活安装于机器的左侧、右侧、上部或下部。 1.10 智能取水手臂可快速切换3种出水流速（高、中、低），也可手动设置定量取水，自定义取水体积可设定范围为100mL至25L；配脚踏取水开关。 1.11 彩色触控屏可直观显示用户常用信息，包括：水质参数实时显示、过滤器状态显示及报警提示、取水体积设定、数据报告查看等； 1.12 取水完毕后系统将自动检测超纯水的电阻率、温度、TOC值，并实时显示。 |
| 6 | 二氧化碳培养箱(内部流水号31321) | 1、体积：≥170升； 2、直热气套式； 3、温度范围：环境温度 +6℃至 50℃，温度偏差（在37℃[±K]）：≤0.3； 4、CO₂调节范围：0-20%Vol CO₂； 5、二氧化碳检测系统：红外式二氧化碳浓度传感器； 6、▲防冷凝加湿系统，可直接杜绝高湿度情况下的水雾凝结 7、30秒开门后：CO₂的恢复时间（在5% Vol CO₂）：小于5min;温度恢复时间（在37℃）：小于6min； 8、安全玻璃制成的密封内门，304不锈钢的无缝内腔和不锈钢的打孔搁板，内表面光滑，易于清洁； 9、▲采用文丘里原理的CO₂气体预混合技术，进气均匀，保证培养样本安全，为培养创造了最佳生长条件； 10、气体通过无菌过滤器进入腔室，该过滤器具有较高的过滤效率，可以过滤微小的颗粒； 11、抗污染设计，配备180℃干热自动灭菌功能，有效灭菌温度在所有内表面上保持至少两个小时，从而对整个腔室进行灭菌 12、具有记录器和报警功能；控制器为设置菜单提供密码保护；对于仪器出现错误，仪器的诊断系统生成声音和视觉报警信息。 |
| 7 | 台式大容量高速冷冻离心机(内部流水号31322) | 1.工作条件 1.1环境温度 5 - 40°C 室温 1.2 湿度最高可达 80% 1.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 2.主要技术指标 2.1 最高转速≥18000RPM 2.2▲最大离心力≥30000 x g 23最大容量≥1200ml（4*300ml） 2.4▲控温范围：-20度到40度 25转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量） 2.6转速精度：±20 rpm 2.7速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g 2.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能 2.9 转头快速自锁功能,无需工具安装。减少对转头磨损，避免产生转头安装不良引起的安全隐患 2.10 显示屏：背光式液晶显示屏，通过曲线图实时监测离心状态 2.11运行噪音：<58dB(A) 2.12温度精确度≤±2℃ 3.13有存储程序功能，存储程序≥10组 2.14快加速和减速，9级加速，10级减速。 2.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。 10ml离心管可容忍不平衡2g 2.16 具有温度自动补偿功能，保障样品的低温离心 2.17 转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID 2.18具有非接触不平衡保护：检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护 2.19具有瞬时离心功能。 2.20具有预冷功能。 2.21具有安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测 2.22具有详细的自我诊断信息，错误代码直接显示。 3.基本配置： 离心机1台，转速≥18000rpm，离心力≥30318g 角转子1个，转速≥15000rpm，离心力≥21658xg，容量：1.5/2ml×24，配0.2ml适配器 角转子1个，转速≥15000rpm，离心力≥25000xg，容量：50ml×6，配15ml适配器 |
| 8 | 双人安全柜技术(内部流水号31323) | 1．工作条件 1.1 电源：220V±10%，50Hz 1.2 温度：10～35℃ 1.3 相对湿度：20～80% 2．技术性能指标 2.1 ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。 2.2 ▲HEPA高效过滤器过滤0.3微米粒子的效率达≥99.995%。 2.3通过NSF Std.No.49、EN12469认证，或CNAS认证。 2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀，非涂层。 2.5控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。 2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，还可显示定时器、过滤器寿命等信息。 2.7斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。 2.8 ▲HEPEXTM零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，防止污染物泄漏，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。 2.9 IntelliFlowTM数字气流监控器，对气流进行监测和控制。 2.10报警系统：前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警。 2.11紫外灯可定时，有自锁功能，当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。 2.12 具有节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下，使风机以较低速率持续运转，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流。 2.13超高效直流ECM电机，可自动调节, 对过滤器负荷进行补偿。 2.14▲ 具有DECON101灭菌程序设定功能，可辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒。 2.15送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。 2.16工作开度时进气风速：0.53m/s；下降气流风速：0.30m/s。 2.17运行噪声：≤60dB 2.18安全柜配置具有生物安全标志的ST-Zero废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25ml可弃型移液器）。 |
| 9 | 多功能成像系统(内部流水号31341) | 1、设备功能要求，至少包括：核酸凝胶成像、蛋白凝胶染色成像、化学发光免疫印迹成像、光密度成像、Stain-Free免染成像、红绿蓝三色可见光波段荧光成像、双色近红外荧光成像； 2、成像光源：透射紫外（302nm）、侧白光、透射白光、透射蓝光、RGB三色可见光荧光、双通道红外荧光光源； 3、荧光激发波长范围：侧蓝光：460-490nm；侧绿光：520-545nm；侧红光：625-650nm；侧远红光：650-675nm；侧近红外：755-777nm； 4、荧光检测波长范围：蓝光：518-546nm；绿光：577-613nm；红光：675-725nm；远红光：700-730nm；近红外：813-860nm； 5、荧光信号采集：可一张印迹膜上同时成像采集3种或以上荧光信号； 6、图片重合：可实现多通道荧光、化学发光、Stain-Free免染成像结果的重合比较； 7、▲成像方式为超冷全黑白CCD(非彩色CCD)，半导体制冷，最低冷却至绝对温度-25℃；CCD有效物理像素≥6M，图片导出有效像素≥12M; 8、CCD暗电流≤0.002 e/p/s； CCD读出噪音＜6 e-rms; 9、▲具有Stain-Free免染成像功能，支持实验过程每部可视化，无需额外染色即可知道电泳及转印效率；支持免染总蛋白定量技术，不依赖内参的表达即可对目标蛋白进行定性定量分析 10、信号采集模式：手动模式、快速自动模式、优化自动模式、累积曝光成像、预览模式；采集时间可选可调，0.1~7200s内任意时间点采集，可每0.1s步进，支持弱信号成像需要的超长时间； 11、▲具平场校正技术，均一性CV≤ 5%； 12、智能样品盘识别技术，自动识别插入的样品盘类型，自动选择成像功能； 13、仪器配内置触摸屏控制，支持多点触控，无需特定电脑控制操作，方便使用； 14、多样品盘设计：如蛋白凝胶染色成像、核酸凝胶成像采用不同的样品盘，以避免不同方法实验间的交叉污染； 15、标配有像素合并功能：≥五种，2x2、3x3、4x4、6x6、8x8； 16、软件性能：图像采集后处理、条带及泳道优化、灰度值定量分析、分析图像及报告输出，自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，总蛋白定量测算分析功能。 17、配有UV防护挡板，可在仪器上进行切胶操作。 |
| 10 | 智能型倒置荧光显微镜(内部流水号31342) | 1.系统要求：显微镜、荧光光源、相机及分析软件为同一品牌（以确保系统稳定性好，维护便利性好）。 2.具备功能：明场、相差、荧光多种观察方式，配套相机及软件分析处理功能。 3.主机： 3.1智能检测机身端口：目镜100%、左端口100%、右端口100%、目镜端口20%/左端口80% 3.2调焦方式：借助于物镜转换器的升降运动，粗调行程：≥5.0mm/转，微调行程：≥0.1mm/转，最小微调读数≤1微米，粗调再定焦机构。 3.3机身内置智能检测≥1.5X变倍镜。 3.4机身内置智能检测勃氏透镜。 3.5可扩展双层光路。 4.通过无线连接的平板电脑或PC实现操作向导功能，实时检测显微镜状态，智能提示显微镜错误状态。 5.侧端口视野：≥25mm；目镜视野≥22mm 6.透射光照明装置：高功率LED照明；内置复眼透镜，保证大视野均匀照明; 7.照明系统： 7.1智能检测≥7孔聚光镜转盘， 7.2智能检测DIC起偏镜， 7.3长工作距离聚光镜：NA≥0.52，WD≥30mm。 8.机械式载物台：行程 X：±57mm Y：±36.5mm；移动范围三档可调; 9.荧光照明装置： 9.1研究级“L型”右偏灯室设计荧光装置； 9.2配有石英材质的复眼照明透镜，提高包括紫外在内的光谱的荧光透过率； 9.3智能检测六孔位荧光滤色块转盘，带光闸； 9.4▲落射荧光LED光源，至少四个波长385nm/475nm/550nm/621nm，使用寿命约20000小时； 9.5荧光滤色块： 9.5.1 蓝色荧光（激发波长361-389 nm、发射波长430-490nm）； 9.5.2 绿色荧光（激发波长465-495 nm、发射波长512-558nm）； 9.5.3 橙色荧光（激发波长EX527-553nm、发射波长577-633nm）； 9.5.4红色荧光（激发波长540-580 nm、发射波长600-660nm）； 9.5.5红绿蓝三色成像（激发波长402/15x/490/20x/572/35x、发射波长455/50m/535/50m/632/60m）； 10．显微专用彩色&单色数码成像装置 10.1单台相机即可实现彩色拍摄与单色拍摄，即使在切换色彩模式后也可以保持图像一致而不发生位移，操作简便无需使用多台相机。彩色模式可拍摄400-680nm彩色图像，单色模式可拍摄400-850nm单色图像； 10.2▲图像传感器：CMOS图像传感器，尺寸≥35.8×23.8mm； 10.3拍照像素：捕捉高达≥6000×3984像素（≥2390万像素）的显微图像 10.4成像视野：实现≥25mm大视野（FOV）成像 10.5▲实时显示模式：高帧率下对运动样品进行完美实时成像。全像素（6000×3984）：≥9fps；全高清 3×3像素平均值：（1920×1080）：≥66fps ； 10.6光度测定模式：平均光度测量、峰值光度测量 ； 10.7曝光控制：一次性自动曝光、连续自动曝光、手动曝光； 11、 智能检测6孔物镜转盘（内置智能检测型DIC插片槽），配备以下物镜： 11.1平场半复消色差物镜4X：数值孔径≥0.13，工作距离≥16.40 mm； 11.2平场半复消色差物镜10X ：数值孔径0.30，工作距离≥15.20mm； 11.3超长工作距离平场荧光物镜20X：数值孔径≥0.45，工作距离 8.2-6.9mm； 11.4超长工作距离平场荧光物镜 40X：数值孔径≥0.60，工作距离3.6-2.8mm； 11.5平场复消色差物镜60X油镜：数值孔径≥1.42，工作距离≥0.15mm。 12、显微图像分析处理软件 12.1专用软件加密锁驱动。 12.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； 12.3图像采集：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图12.4像拍摄、多点实验图像拍摄、≥4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； 12.5多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； 12.6大图像拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测； 12.7多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色； 12.8交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； 12.9计数测量模块：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； 12.10目标计数：自动目标计数，通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等复杂步骤，简化了测量操作并提高了易用性。设定可实时应用于测量结果； 12.11图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 13、 配台式电脑:配置不低于i7CPU/16G内存/1T HDD+256G SSD/2G 独显/23.8英寸IPS显示器/WIN 10系统。 |
| 11 | 超速离心机(内部流水号31345) | 1. ▲最高转速≥100,000rpm； 2. ▲最大离心力≥803,000g； 3. 转速控制精度≤±2rpm； 4. ▲转头温度控制精度：±0.5℃； 5. 温度设定范围≥0～40℃； 6. 转速设定（rpm）：1,000 rpm ~ 100,000 rpm； 7. 驱动系统十年免费保修； 8 具备用户锁功能； 9 样品目视平衡及快速的不平衡保护,对称管样品液面差在5mm之内即可,无需称量质量或体积百分比 10 真空系统：机械泵＋油扩散泵，真空度≤0.2Pa；有脱水功能； 11 冷却方式：半导体模块制冷（无CFC/HCFC）； 12 有转头寿命自动管理系统、转头寿命自动延伸功能；自动记录转头运转日志，有实际运转时间设置功能（RTC）。 13 采用转头精密磁性自动识别系统和运转数据自动记录、运算系统（自动转头），转头自动识别部位在转头侧面（标准转头）。 14 具备转头自锁功能； 15 噪音：≤51dB； 16 前置LED显示灯，指示仪器运行状态。 17 半导体制冷单元采用串、并联设计，全部工作条件下保持0℃，在一组故障情况下保持4℃，保证故障条件下仍可正常使用； 18 前置彩色触摸屏，具有缩放功能。 19 屏幕需有故障显示，方便用户自行排查简单故障。 20 配置： 水平转子1个，转速≥28000rpm，离心力≥141000g，容量≥40ml×6，离心管100根 水平转子1个，转速≥32000rpm，离心力≥190000g，容量≥17ml×6，离心管100根 21维护：在机器使用5年时，进行一次维护（包括:机械泵、扩散泵、轴的维护，其中包含维护时所需的各种油。） |

子包包2:大鼠/豚鼠负压隔离笼等      (预算金额329.000000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■大鼠/豚鼠负压隔离笼(内部流水号31255) | 3 | 套 | 50.000000 | 150.000000 |
| 2 | ■小鼠负压隔离笼(内部流水号31256) | 3 | 套 | 50.000000 | 150.000000 |
| 3 | 生物安全换笼台(内部流水号31257) | 1 | 台 | 29.000000 | 29.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大鼠/豚鼠负压隔离笼(内部流水号31255) | 1. 技术参数 1.1. 应用于ABSL3/4级实验室中，在负压状态下隔离饲养强感染性豚鼠或大鼠，笼盒间需杜绝交叉污染现象，符合RB/T199-2015规范要求 1.2. 供排气主机高效过滤效率≥99.995%，须提供测试报告作为技术证明文件 1.3. 笼盒进气位于笼盖上部，防止气流直吹动物，气体扩散速度＜0.2m/s 1.4. 笼内供气均一性误差＜15％ 1.5. 运行噪音＜50dB 1.6. 笼盒及水瓶采用优质PPSU（聚苯砜）材料，极限耐受温度≥200℃，高压灭菌温度≥134℃，≥1000次高压灭菌无变形，抗摔耐用 1.7. 笼盒耐腐蚀能力：长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损 1.8. 每小时换气次数ACH≥70 1.9. 笼内压力：负压,正常使用状态可达到-100Pa 1.10.笼具取下后自行封闭保持密封，15分钟内仍维持一定负压。 1.11.笼架规格：304不锈钢磨砂处理。豚鼠单面架25笼位，外尺寸不大于2100×700×1960mm 1.12.笼盒规格：符合国标要求，底面积不小于900cm2,内部高度不低于18cm，每笼可饲养豚鼠1~2只或大鼠1~3只 1.13.配备监测笼盒在线监测笼内压力状况 1.14.可通过蜂鸣和外接信号对过压、欠压进行报警 1.15.要求自带UPS不间断电源，维持时间不小于20小时断电保护功能 1.16.卡扣要求：带保险按钮的多点密封卡扣，必须保证笼盒完全密封，可液体浸泡消毒，从1m处跌落不会意外打开 1.17.▲笼盒内置初效、高效排气过滤器，过滤效率≥99.995%，提供双重保护效果，该高效过滤器可重复使用，耐受至少10次清洗及高压灭菌循环，须提供测试报告作为技术证明文件 1.18.饮水瓶内置，保证笼盒密封性 1.19.笼盒质保时间不小于5年 1.20.生产者通过ISO9000系列认证，产品得到CNAS认可第三方检测机构检测认证，可应用于ABSL3级实验室中，需提供证明材料 1.21.配备豚鼠专用喂食器 1.22.配备大鼠专用隔栏 2. 设备配置要求 2.1. 供排气主机1台 2.2. 单面不锈钢笼架1架 2.3. 在线压力监测笼1套 2.4. 全套豚鼠笼盒24个，含水瓶 2.5. 大鼠专用隔栏24个 |
| 2 | 小鼠负压隔离笼(内部流水号31256) | 1. 技术参数 1.1. 可应用于ABSL3/4级实验室中，在负压状态下隔离饲养强感染性小鼠，笼盒间需杜绝交叉污染现象，符合RB/T199-2015规范要求 1.2. 供排气主机高效过滤效率≥99.995%，须提供测试报告作为技术证明文件 1.3. 笼盒进气位于笼盖上部，防止气流直吹动物，气体扩散速度＜0.2m/s 1.4. 笼内供气均一性误差＜15％ 1.5. 运行噪音＜50dB 1.6. ▲要求笼盒及水瓶采用优质PPSU（聚苯砜）材料，极限耐受温度≥200℃，高压灭菌温度≥134℃，≥1000次高压灭菌无变形，抗摔耐用 1.7. 笼盒耐腐蚀能力：长期尿液浸泡、紫外暴露无腐蚀或受损 1.8. ▲每小时换气次数ACH≥70 1.9. 笼内压力：负压,正常使用状态可达到-100Pa 1.10. 笼具取下后自行封闭保持密封，15分钟内仍维持一定负压. 1.11. 笼架规格：304不锈钢磨砂处理。小鼠单面架48笼位，外尺寸不大于1840×600×2000mm 1.12. 笼盒规格：底面积不小于500cm2,内部高度不低于14cm，每笼可饲养成年小鼠不少于5只 1.13. 配备监测笼盒在线监测笼内压力状况 1.14. 可通过蜂鸣和外接信号对过压、欠压进行报警 1.15. 自带UPS不间断电源，维持时间不小于20小时断电保护功能 1.16. 卡扣要求：带保险按钮的多点密封卡扣，设置于笼盒的长端两侧，必须保证笼盒完全密封，可液体浸泡消毒，从1m处跌落不会意外打开 1.17. 要求笼盒内置初效、高效排气过滤器，过滤效率≥99.995%，提供双重保护效果，该高效过滤器可重复使用，耐受至少10次清洗及高压灭菌循环，须提供测试报告作为技术证明文件 1.18. 要求饮水瓶内置，保证笼盒密封性 1.19. 笼盒质保时间不小于5年 1.20. 生产者通过ISO9000系列认证，产品得到CNAS认可第三方检测机构检测认证，可应用于ABSL3级实验室中，需提供证明材料 2. 设备配置要求 2.1. 供排气主机1台 2.2. 单面不锈钢笼架1架 2.3. 在线压力监测笼1套 2.4. 全套小鼠笼盒47个，含水瓶 |
| 3 | 生物安全换笼台(内部流水号31257) | 1. 技术参数 1.1. 设备可以在符合国际关于生物安全柜2级（EN12469）界定的标准的模式和专业换笼工作台模式工作。工作区空气洁净度等级为ISO 4（根据 ISO 14644-1标准）；可实现：换笼及生物二级安全操作，单面换笼操作。 1.2. 外部尺寸（W×D×H) ≤1710 mm×850 mm×2325mm 1.3. 换笼工作台区域装有高效H14滤网且每个高效必须通过DOP测试,须随机器带测试报告。 1.4. ▲高效过滤，过滤效率≥99.995% 1.5. 工作台内气流速度-垂直流≥0.35m/s 1.6. 工作台气障帘速度≥0.4m/s 1.7. 触摸屏操作，无语言障碍图标式指示。 1.8. 三级密码控制不同的安全操作权限 。 1.9. 外部主体为ABS与环氧涂层不锈钢构成，两侧与前部玻璃为钢化玻璃 1.10.工作台前玻璃面板≥6mm 厚防紫外玻璃 1.11.工作台面高度可在670~995mm之间电动升降 1.12.换笼工作站模式，工作区域（W×D×H）≥ 1490*500*690mm，开口高度不少于330mm；生物安全柜模式工作区域（W×D×H）≥1490*500*600mm 1.13.换笼工作站模式工作台面材质为防化学防刮痕的TRESPA材质 1.14.噪音≤65dB 1.15.控制系统可调节风机速度保证层流风和风帘风速的恒定 1.16.当紫外灯老化，流速过高或过低，过滤器到期，工作区玻璃窗未关闭等情况发生时，进行警报 1.17.LED灯光亮度可调节，2500lumen，若灯光调节超过相应标准，会进行报警提示 1.18.提供风速测试、噪音测试、电子测试、DOP测试、警报测试等检测报告 2. 设备配置要求 2.1. 可移动式换笼台 1台 2.2. 电动升降支架 1架 |

子包包3:生物安全型双扉灭菌系统等      (预算金额180.000000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

（采购进口产品，请报进口免税价）

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■生物安全型双扉灭菌系统(内部流水号31242) | 1 | 台 | 180.000000 | 180.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全型双扉灭菌系统(内部流水号31242) | 1. 卧式穿墙双开门，腔体总容积≥850L，圆形腔体，直径Ø≥1000mm，机器侧净宽不超过1300mm，有效装载深度不小于1000mm。 2. 自带独立蒸汽发生器，置于机器内部,材质与承压腔体一致，电加热产生蒸汽，功率不大于40kW。 3. ▲承压腔体为PED中标腔体,采用耐腐蚀电抛光316 L或以上等级不锈钢，电抛光，机器外壳和基础框架结构由304或以上等级不锈钢制成，灭菌温度可达≥140℃，蒸汽压力可达≥4bar。 4. 需要带自来水水冷和风冷快速降温功能，废液灭菌降温时快速降至安全开门温度。 5. 具备脉动真空功能，可前真空和后真空，用于对器皿、枪头、空腔物品、织物、滤芯等物品进行脉动抽真空，以确保蒸汽的穿透性,最低可达10kpa。 6. 带生物安全排放过滤系统（0.2微米）。排气滤芯端需能在线灭菌及到期更换提醒功能。 7. 自带生物密封系统,墙式支撑板可嵌入建筑物配合硅胶垫及法兰进行气密隔离,电气穿线需经过特制密封管道。 8. 不少于100个预留的灭菌程序，其中预置标准程序，包括：针对固体器皿、袋装废弃物、液体废弃物、液体、自清洗、真空测试、BD 测试等灭菌应用。 9. 灭菌器应用PLC的彩色液晶触摸屏幕控制所有参数及数据读取，微处理器控制的全自动灭菌过程。机器两边都可以操作，门的状态也会显示在屏幕上。 10. 剪刀门锁闭合机构；一扇门开启后，另一扇门会自动锁定；电源关闭或无电源接通两扇门均会保持锁定状态；污物区的门一旦打开后，洁净区门打开之前必须相应运作一个灭菌程序。 11. ▲冗余过程控制；电子压力传感器，用于压力和温度的双重控制,空腔灭菌腔温度精度高于±1℃。 12. 配备内置非热敏打印机，用于灭菌过程记录；内置记忆功能，用于文件管理，长达10年数据备份。 13. 低水位报警及保护装置；超温报警及保护装置；安全阀，当压力超过极限值时，会自动释放压力；带温度控制的排放管冷凝，冷却功能,排放的蒸汽冷却变成冷凝水后排出。 14. 配备与主机配套的装载推车。 |

子包包4:半开放式猴负压隔离器等      (预算金额117.800000万元)

采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■半开放式猴负压隔离器(内部流水号31243) | 1 | 台 | 46.000000 | 46.000000 |
| 2 | 长管式正压生物防护服(内部流水号31260) | 8 | 件 | 4.500000 | 36.000000 |
| 3 | 摇床(内部流水号31324) | 4 | 台 | 0.480000 | 1.920000 |
| 4 | 生化培养箱(内部流水号31325) | 4 | 台 | 0.720000 | 2.880000 |
| 5 | 低温培养箱(内部流水号31326) | 4 | 台 | 1.500000 | 6.000000 |
| 6 | 密闭式气体消毒循环系统(内部流水号31327) | 1 | 台 | 25.000000 | 25.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 半开放式猴负压隔离器(内部流水号31243) | 1）舱室温度：20~26℃； 2）换气次数：≥20次/h； 3）噪声：≤60dB(A)； 4）动物照度：100~200lx； 5)工作窗口气流流向：工作窗口气流均明显向内、无外逸； 6）送风高效过滤器检漏：可原位检漏； 7）排风高效过滤器检漏：可原位检漏，具备消毒效果验证口； 8）▲动物隔离设备内外压差：≥20Pa（负压）； 9）实时监测温度、相对湿度及负压，并可长时间记录； 10）照明可进行昼夜定时开关，并可调整光照强度； 11）定向气流控制：监测到门打开情况下，自动降低送风量，保证工作窗口气流流向，避免送风射流将笼内污染空气卷吸至笼外； 12）采用袋式密封传递装置，降低气溶胶暴露。 13）可同时饲养 4 只猴。 14）报警系统需包括：温度报警、压力报警以及过滤器阻力报警。 |
| 2 | 长管式正压生物防护服(内部流水号31260) | 1、▲正压防护服，在使用时产品静态正压差＜220Pa，正压差建立时间＜2 min。 2、生命支持系统向正压生物防护服内提供的最大气体流量＞330 L/min。 3、噪声＜ 80dB（A）。 4、气密性要求：在25℃室温，封闭正压防护服排气口后，在1000Pa的压力下，4min内压力下降＜20%。 5、整体生物气溶胶防护性能：正压生物防护服在最小设计风量下对生物气溶胶防护效率>99.99%。 6、正压防护服需具备可重复使用、耐磨损、抗张力、耐撕扯性能。 |
| 3 | 摇床(内部流水号31324) | 1、振荡频率频率：40-300rpm；振幅20-30mm 2、液晶显示屏，操作简单。 3、可自行调节电机启动力矩，宽调速，恒力矩 |
| 4 | 生化培养箱(内部流水号31325) | 1、生化培养箱用于细菌、血清、微生物的培养、保存。 2、▲控温范围：0-50℃，温度波动率≤±2℃，温度均匀度≤±2℃。 3、容积：≥150L 4、载物托架：≥3块 5、搁板可以任意调节。 6、具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发。工作室内配置照明灯，便于观察，带有保温功能的大视角真空钢化玻璃窗，方便用户观察内部状况。 7、具有超温报警、自我诊断功能，有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。 |
| 5 | 低温培养箱(内部流水号31326) | 1、用于储藏培养基、血清、药品以及微生物培养等。 2、▲温度控制范围：-10℃-65℃。 3、温度波动度：高温≤±0.5℃;低温≤±1.0℃。 4、载物托架：≥3块。 5、多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数同时设置和编程，可预设开关机、待机等功能。 |
| 6 | 密闭式气体消毒循环系统(内部流水号31327) | 1.▲采用常温常压蒸发技术，非高温蒸发； 2.配备遥控，可远程开关； 3.▲配备内置溶液壶，溶液壶的容量>3L； 4.采用触摸屏控制系统； 5.操作简单实用，只要输入空间大小和消杀级别即可； 6.可设置周期模式，定时定日期开启； 7.配备碳钢、铝、铜和不锈钢的腐蚀性检测报告，对以上三种金属基本无腐蚀。 8.兼容性：可兼容3%-8%或35%过氧化氢溶液； 9.过氧化氢消毒机功率≤1650W； 10.可使用柔性气化管连接至管道内部并通过送风管道扩散至需要灭菌的空间； 11.▲过氧化氢喷射量可调，范围≥100-4000ml/h； 12.产品采用不超过8%浓度过氧化氢消毒剂即可实现对嗜热脂肪芽孢杆菌达到log6的杀灭率。 13.产品采用不超过8%浓度过氧化氢消毒剂即可实现对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌达到log6的杀灭率。 14.产品采用不超过8%浓度过氧化氢消毒剂即可实现对沙门氏菌达到log6的杀灭率 15.产品采用不超过8%浓度过氧化氢消毒剂即可实现对枯草芽孢杆菌达到log6的杀灭率 16.产品采用不超过8%浓度过氧化氢消毒剂即可实现对黑曲霉达到log6的杀灭率。 17.本产品需提供CMA/CNAS检测报告（包括但不限于上述12-16项参数内容） |

三、商务要求

1.	交货方式

1）、交货地点：南方医科大学。

2）、交货时间：

国产设备签订合同后45天内。

国外采购设备的交货日期：中标人收到设备货款且征免税证明(中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等)发证日期后3个月内；

2.付款方法和条件：

1、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。

2、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备剩余70%货款。

- 3、国外采购设备付款方式： 采购人收到履约保证金后，中标人凭买卖双方盖章的设备采购合同，15个工作日内到中华人民共和国（香港、澳门、台湾地区以外）范围内设立的银行开立与合同中国外采购设备合同金额一致的银行保函（银行保函具体期限由双方按实际情况协商约定，一般不超过一个月）。采购人收到中标人开具的银行保函及盖章正式收据后，15个工作日内向中标人全额支付合同中国外采购设备货款。中标人收到货款后，7个工作日内将货款全额（含外贸代理公司服务费）向采购人指定的外贸代理公司支付，并向采购人提供银行汇款凭据。

外贸代理公司收到设备款及办理好相关免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等）后7个工作日内，开具100%L/C见提单、中标人或其指定的境外公司或厂家（与采购人指定的外贸代理公司签订外贸合同的合同相对方）所出具的正本发票及装箱单即付。

4、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。如因中标人未及时向指定的外贸代理公司交付设备货款，导致设备货期延误或外贸代理公司向采购人主张权利的，采购人受到的损失由中标人承担。

5、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

3.	售后服务

1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（二、技术规格及具体配置要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

4. 验收要求

1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。

2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）

3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。