子包8:脉动真空灭菌器 等      (预算金额788.00万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 (内部流水号32396) | 1 | 台 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 (内部流水号32397) | 1 | 台 | 70.00 | 70.00 |
| 3 | 快速笼盒清洗机(内部流水号32398) | 1 | 台 | 35.00 | 35.00 |
| 4 | PCR仪(内部流水号32399) | 2 | 台 | 4.20 | 8.40 |
| 5 | 移液枪(内部流水号32400) | 8 | 套 | 1.00 | 8.00 |
| 6 | 排枪(内部流水号32401) | 8 | 套 | 1.50 | 12.00 |
| 7 | 小动物保温仪(内部流水号32402) | 2 | 台 | 1.00 | 2.00 |
| 8 | 酶标仪(内部流水号32403) | 2 | 台 | 9.80 | 19.60 |
| 9 | 氙光消毒传递舱(内部流水号32404) | 2 | 台 | 40.00 | 80.00 |
| 10 | 垫料收集台(内部流水号32405) | 1 | 台 | 9.50 | 9.50 |
| 11 | 大小鼠独立通气笼（ IVC）(内部流水号32406) | 2 | 台 | 20.00 | 40.00 |
| 12 | 集成式过氧化氢气体消毒器(内部流水号32407) | 2 | 台 | 29.00 | 58.00 |
| 13 | 生物安全型小鼠独立通风笼架(内部流水号32408) | 2 | 套 | 5.00 | 10.00 |
| 14 | 生物安全型小鼠独立通风笼盒(内部流水号32409) | 400 | 台 | 0.10 | 40.00 |
| 15 | 实验台(内部流水号32410) | 6 | 台 | 0.35 | 2.10 |
| 16 | 药品柜(内部流水号32411) | 8 | 台 | 0.30 | 2.40 |
| 17 | 生物安全型小鼠独立通风笼具(内部流水号32412) | 4 | 套 | 20.00 | 80.00 |
| 18 | 小动物呼吸机(内部流水号32413) | 2 | 台 | 3.50 | 7.00 |
| 19 | 生物安全柜(内部流水号32415) | 6 | 台 | 29.00 | 174.00 |
| 20 | 一体扰流喷淋除臭设备(内部流水号32416) | 1 | 套 | 40.00 | 40.00 |
| 21 | 大小鼠独立通气笼架（ IVC）(内部流水号32417) | 1 | 套 | 5.00 | 5.00 |
| 22 | 大小鼠独立通气笼盒（ IVC）(内部流水号32418) | 200 | 套 | 0.125 | 25.00 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 (内部流水号32396) | 1、灭菌器主体寿命及构造：主体设计10年（20000次灭菌循环），环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，使温度分布更均匀。 2、蒸发器材质：内腔采用壁厚≥10mm 304全不锈钢材质 3、蒸发器结构：管腔采用≥10mm厚度无缝焊接钢管，两面采用壁厚≥ 20mm不锈钢锅炉用钢板。 4、设计压力：≥0.3Mpa 5、工作压力：≥0.23MPa 6、设计温度：≥144℃ 7、工作温度：≥139℃ 8、不锈钢消毒车尺寸（长×宽×高mm)：≤1130×560×800 9、不锈钢搬运车尺寸（长×宽×高mm)：≤1490×674×1128 10、密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁。 11、门密封圈：高抗撕圆柱形中空硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路。 12、水源压力：0.2～0.4MPa（软化水） 13、压缩气流量：≥60(L/min) 14、压缩空气压力：0.5～0.7MPa 15、净量：≤1800Kg 16、最大运行重量：≤2100Kg 17、 控制电源：220V/0.5Kw 18、动力蒸汽电源：380V/2.35Kw（真空泵）+内置蒸汽发生器电源380V/40Kw 19、主控制系统：PLC:运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联。 触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，屏幕颜色：64K真彩触摸屏；屏幕尺寸约7寸；分辨率：分辨率不低于800 × 480；容量：128M Flash和256M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 20、控制功能：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，具有多级控制保护、帮助功能。 21、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线。 22、程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片。 23、设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60mm，其表层温度不得高于45℃。 24、管路系统：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理。 25、冷却排放要求：必须安装板式换热器，降低排放出口温度。带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用。 26、隔离密封墙：设备的后端应自带有密封结构，保证设备前后区域严格的隔离密封。 27、气动阀门：配有气动阀。 28、抽空装置：直连式水环真空泵，噪音低，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距。 29、 其它要求： （1）售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 （2）本项目设备实行：设备中标后 → 设备签定供货合同 → 汽车运输至用户指定位置 →设备吊装搬运就位 → 设备安装 → 设备调试完成 → 办理《特种设备使用登记证》。 （3）免费操作培训，并提供相关的书面操作指引和规程。 30、 配置清单：灭菌器主体；密封门、门驱动电机、门控制开关；控制系统包括主控器系统、模拟量转换模块、温度检测模块、触摸屏、灭菌程序软件、打印机、压力变送器、温度传感器；管路系统包括角座式气动阀、先导电磁阀、电动执行器、高效过滤器（气体中0.2μm超细无菌过滤）、直联真空泵；蒸汽发生器；保温罩；无油静音空气压缩机1台；全自动软水机1台。 31、▲主体机构要求：环形加强筋结构，环形加强筋个数4个。多点进汽，进汽口数量4个。 32、▲灭菌器主体材质：内壳采用316L不锈钢板。 33、▲内容积：≥650L（双扉） 34、▲外型尺寸：≤1420×1470×2130（长×宽×高mm) 35、▲内室尺寸：≥1180×610×910（长×宽×高mm) |
| 2 | 脉动真空灭菌器 (内部流水号32397) | 1、灭菌器主体寿命及构造：主体设计10年（20000次灭菌循环），环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀。 2、蒸发器材质：内腔采用壁厚≥10mm 304全不锈钢材质。 3、蒸发器结构：管腔采用≥10mm厚度无缝焊接钢管，两面采用壁厚≥ 20mm不锈钢锅炉用钢板。 4、设计压力：≥0.3Mpa 5、工作压力：≥0.23MPa 6、设计温度：≥144℃ 7、工作温度：≥139℃ 8、不锈钢消毒车尺寸：≤1820×600×800（长×宽×高mm) 9、不锈钢搬运车尺寸：≤2038×674×1128（长×宽×高mm) 10、密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁。 11、门密封圈：高抗撕圆柱形中空硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路。 12、水源压力：0.2～0.4MPa（软化水） 13、压缩气流量：≥80(L/min) 14、压缩空气压力：0.5～0.7MPa 15、净量：≤2400Kg 16、最大运行重量：≤2700Kg 17、控制电源：220V/0.5Kw 18、动力蒸汽电源：380V/2.35Kw（真空泵）+内置蒸汽发生器电源380V/54Kw 19、主控制系统：PLC:运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口。支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联。 触摸屏：彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定；屏幕颜色：64K真彩触摸屏；屏幕尺寸：约7寸；分辨率：分辨率不低于800 × 480；容量：128M Flash和256M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 20、控制功能：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序和多级控制保护、帮助功能。 21、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线。 22、程序选择：设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护提示，应提供程序选择及运行界面照片。 23、设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60mm，其表层温度不得高于45℃。 24、管路系统：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理。 25、 冷却排放要求：必须安装板式换热器，降低排放出口温度。带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用。 26、隔离密封墙：设备的后端应自带有密封结构，保证设备前后区域严格的隔离密封。 27、气动阀门：配有气动阀。 28、抽空装置：直连式水环真空泵，噪音低、稳定性好，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距。 29、其它要求： （1）售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 （2）本项目设备实行：设备中标后 → 设备签定供货合同 → 汽车运输至用户指定位置 →设备吊装搬运就位 → 设备安装 → 设备调试完成 → 办理《特种设备使用登记证》。 （3）免费操作培训，并提供相关的书面简要操作指引或规程。 30. 配置清单：灭菌器主体；密封门、门驱动电机、门控制开关；控制系统包括主控器系统、模拟量转换模块、温度检测模块、触摸屏、灭菌程序软件、打印机、压力变送器、温度传感器；管路系统包括角座式气动阀、先导电磁阀、电动执行器、高效过滤器（气体中0.2μm超细无菌过滤）、直联真空泵；蒸汽发生器；保温罩；无油静音空气压缩机1台；全自动软水机1台。 31、▲主体机构要求：环形加强筋结构，环形加强筋个数4个。多点进汽，进汽口数量4个。 32、▲灭菌器主体材质：内壳采用316L不锈钢板。 33、▲内容积：≥990L（双扉） 34、▲外型尺寸：≤2040×1470×2130（长×宽×高mm) 35、▲内室尺寸：≥1800×680×910（长×宽×高mm) |
| 3 | 快速笼盒清洗机(内部流水号32398) | 1.产品用途：能够满足对大小鼠笼盒、盒盖、金属网架的全自动清洗。 2.开门方式：上下对开式密封门，下拉式开门结构，打开能自然形成工作平台，可推拉放置清洗篮筐。 3.采用主动膨胀充气胶条密封，双观察视窗结构。 4.设备的密封门未关闭时，清洗程序应无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。 5.清洗舱的材质应采用或优于304不锈钢，板厚不低于1.5mm。 6.清洗舱的外部应贴有隔热保温材料，应提供实物照片证明。 7.具有节水设计：设备的终末漂洗用水应能回收用于下一次的清洗用水。 8.配备循环泵。 9.采用彩色触摸式控制屏加PLC控制系统，中文操作界面，实时显示清洗时的工艺流程及相关清洗参数，提供操作界面照片。 10.适应电源： 380VAC，50Hz，功率≤7KW（蒸汽加热）。 11.蒸汽需求：用量≤60Kg/h 12.管路系统应采用304不锈钢卫生级管路，布置于设备单侧，易于后期的维修。 13.能够根据用户的具体需求，提供定制化的装载清洗架。 14.提供设备的详细配置清单。 15. 售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 16. 配置清单：清洗舱；密封门、行程开关；控制系统、主控制器、触摸屏、程序软件、温度采集模块；管路系统、循环泵、喷淋泵、排水泵、动作阀门、蠕动泵、风机、喷头；气缸；外罩及附件。 ▲17.清洗架：需配备至少2个专用清洗架。 ▲18.单次清洗程序运行时间应＜6分钟（蒸汽加热），每次清洗一代小鼠笼盒的数量不低于40个。 ▲19.设备外形尺寸应≤2000×880×2250mm，清洗舱尺寸应≥1590×780×1150mm。 ▲20.循环泵的水压应＞2.0bar,清洗舱的上、中、下各有至少2个旋转喷射臂，清洗喷头的总数量不低于68个。 |
| 4 | PCR仪(内部流水号32399) | 1. 样品台规格: 3组32孔×0.2ml独立样品台，可以同时运行三个完全不同的程序，真正实现一机三用。 2. 温度范围：0℃～105℃ 3．温度准确性：≤±0.1℃ 4.温度均匀性：≤±0.2℃ 5. 梯度范围：30℃～105℃。每组独立样品台有8行梯度温度。 6. 主机可储存最多15,000个PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序。 7. 全新开合盖技术，准确锁定热盖压力。 8. 全球通电源100V-240V，外形尺寸≤375×270×277mm。 9. 质保至少1年，出具售后服务承诺书。 ▲10.采用半导体芯片技术，最大升温速度可达7.5℃/秒，循环次数可达一百万次。 ▲11. 10”TFT高清真彩全触控屏，可任意调节屏幕角度，适合不同视角使用。 |
| 5 | 移液枪(内部流水号32400) | 1. 量程必须包括0.5-10μl，5-50μl，30-300μl，100-1000μl 至少各1把 2. 电机驱动，数字操控，功能丰富，移液、分配、步进、稀释一步到位 3. 仅需两个旋钮，即可完成设置，成功操控 4. 采用人体工程学设计 5. 配置高品质步进电机 6. 吸液、排液速度可调 7. 双充电模式锂电池，操作时间更长 8. 自动校准仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准 |
| 6 | 排枪(内部流水号32401) | 1. 量程必须包括0.5-10μl，10-100μl，30-300μl至少各1把 2.高品质步进电机 3.多功能：移液功能&混匀功能&分液功能 4.符合人体工程学设计 5.符合手动移液器操作习惯，操作简单，双旋钮实现多功能简易操控 6.吸排液速度可调 7.移液器下半支可支持高温高压灭菌 8.自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准 9.可充电锂电池，配有充电支架，双充电模式，确保不间断使用 10.推出器弧面设计，枪头由外到内依次瞬时推出 |
| 7 | 小动物保温仪(内部流水号32402) | 1.采用液晶显示屏显示测温和控温。 2.智能温控。 3.与太阳光类似的远红外加温，热量易被动物机体吸收。 4.采用安全的直流低电压加温。 5.持续显示设定温度与测量的实际温度。 6.可设定最小报警温度和最大报警温度。 7.具备声音报警与灯光报警。 8.数字式显示直观清晰。 9.触摸式调节键使用便捷。 10.测控温度范围：0～50℃，精度：≤0.1℃。 11.不锈钢肛温传感器直径≤1.5mm圆头,对动物无刺激 12.外形尺寸:（长×宽×高）≤209mm×134mm×114mm 13.加热垫尺寸:≥250mm×150mm 14.带加热功率输出显示比10%~100%，10级显示 15.超大字体显示，方便实验人员 |
| 8 | 酶标仪(内部流水号32403) | 1.波长范围：190nm-1000nm 2.光源：长寿命闪烁氙灯 3.开机无需预热，可直接检测 4.分辨率：不低于0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算） 5.测定范围：0-3.0OD 6.采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描 7.整板单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s 8.单孔实时输出紫外-可见全波长光谱图 9.布板方式：可视化自由布板 10.自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃ 11.微孔板类型：标准96孔酶标板 12.可实现1~24比色皿检测 13.形式多样的综合中文报告输出：列表报告、版图报告、单孔报告；可以导出报告格式有：excel、word、pdf、txt等 14.可进行OD值、定量或定性检测，多种计算方法：吸光度模式、 Cut-off定性计算、线性回归、指数回归、对数回归 15.适用于大多数生命科学研究工作，以及终点法ELISA，动力学检测，核酸蛋白定量、菌液浓度分析、MTT实验等 16.可自定义检测波长，波长范围190nm-1000nm 17.配置包括且不限于：主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、洗板装置、电脑）；工作站软件 18、提供至少1年质保期 ▲19.波长准确度：≤±1.0nm，波长重复性：<0.2nm ▲20.微量板模块：使用特制的微量石英板，可直接检测核酸和蛋白的吸光度、浓度以及纯度（96孔微量石英板） ▲21. 自带洗板功能，无需另配洗板机 21.1清洗头通道：8针头 21.2洗液瓶、废液缓冲瓶：≥2L 21.3适用酶标板规格：96孔平底、UV形底酶标板 21.4清洗次数：0~50次任选 21.5清洗条数：1~12条任选 21.6震板功能，震板次数可调 21.7可进行管路清洗 21.8具有两点吸液、底部冲洗功能 |
| 9 | 氙光消毒传递舱(内部流水号32404) | 1.产品用途：对进出屏障的物品表面进行彻底的消毒或灭菌，能有效的杀灭各种微生物。 2.消毒方式：应具有紫外线照射消毒功能、过氧化氢气体消毒功能，可使用任意一种方式消毒，也可在使用紫外线照射消毒时，使用其他消毒方式。额外增加氙光消毒。 3.紫外线照射消毒：紫外线灯管功率≥40W，紫外线强度：≥100μW/c㎡。 4.过氧化氢使用要求：H2O2溶液浓度：30-35%；H2O2溶液储存量≥500mL；H2O2 溶液用量可调。 5.控制系统：应采用与PLC同品牌不小于10寸彩色触摸屏，实时显示工作流程及工作过程中的温度、时间等参数，且消毒完成自动提示。 6.应配有通风机，排出残留消毒剂。 7.应配有温湿度传感器，实时监测舱体内温湿度。 8.应配有过氧化氢气体浓度传感器，探头实时监测、控制过氧化氢气体浓度。 9.记录方式：设备应带有打印机，对消毒过程中的参数、工艺过程数据进行记录打印。 10.高效过滤器应带有压差监控、PAO检漏放烟口及检测口，应提供实物照片证明，传递舱内应达到A级净化水平。 11.密封门：手动平开式密封门，门的开度可达1100 。整体应采用304不锈钢，双门通道型设计，双门互锁，应有防紫外线可视中空玻璃视窗；采用主动充气胶条密封方式进行密封。 12.舱体：304不锈钢材质，板厚≥2mm，采用非焊接方式固定。 13.管路系统：应采用304卫生级管路，管路系统应分为消毒液雾化消毒管路、过氧化氢气体消毒管路，两者管路不交叉使用。 14.配有高精度手持式过氧化氢气体浓度检测仪。 15.提供产品主要构件配置清单。 16.提供招标产品详细的安装图纸。 17.地坑/地上安装，地上安装需配装卸载斜坡，方便使用。 18.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 19.配置清单：行程开关、主控制器、触摸屏、过氧化氢气体检测仪、温湿度传感器、压力传感器、气动蝶阀、蠕动泵、风机、氙光镜头、高效过滤器、随主机配备防护目镜和乳胶手套各1套。 ▲20.程序选择：应预设内置消毒传递程序：小物品传递程序、卫生用具消毒程序、饲料包传递程序、动物传递程序、IVC主机消毒程序、IVC笼架消毒程序及自定义程序，提供设备显示屏实际程序照片证明。 ▲21.高效性：消毒消亡率应≥90%，灭菌应达到10-6无菌保证水平。 ▲22.设备外形尺寸≤1900×1640×2350mm |
| 10 | 垫料收集台(内部流水号32405) | 1.设备电源：AC220V/50Hz；功率：≤700W。 2.设备外罩采用304不锈钢材质。 3.操作台面采用304不锈钢拉丝板整体焊接成型，整体呈喇叭口状大角度倾斜，倾倒口处配有不锈钢撞杆，撞杆外表面包裹软性护套 4.设备倾倒口下方配备污物收集桶，PP材质，壁厚＞1.5mm，容积≥120L，承重≥100Kg 5.在操作区域有两个LED照明灯，照度≥200lx 6.设备两侧有透明视窗，可抽拉拆卸，结构设计应便于工作人员拿取、放置笼盒，符合人体工程学设计 7.在初效过滤器的前端为密布圆孔的过滤金属板，圆孔孔径1.5-2.5mm，过滤金属板为快拆式设计 8.初效过滤器为快拆式设计 9.风机风量≥2600m³/h。 10.采用金属按键，有电源、风机、照明三个控制按键 11.设备底部配有≥4in 医用静音脚轮，其中两个脚轮为踩踏式刹车 12.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 13.配置清单：风机、初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、垫料收集桶。 ▲14.设备整体框架采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，整体焊接 ▲15.操作区域为负压，平均气流速度≥0.6m/s ▲16.有初效、中效、高效三重过滤，高效的过滤精度≥99.995% |
| 11 | 大小鼠独立通气笼（ IVC）(内部流水号32406) | 主机参数： 1. 主要材质：材质为全不锈钢材质，面板汽车烤漆。 2. 主机界面系统：彩色10寸液晶触摸屏，配置高精度风速、压差、温湿度等传感器，在线监测并控制实时时间、温度、湿度、压差、换气次数、正负压设置、风机运行情况，完全保护动物及环境安全。 3. 主机监控系统：数控微处理器控制，可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给；主机配远程数据传输接口以达到对主机进行远程监控的目的；并可以自适应各类中控系统，可选波特率稳定连接。 4. 报警检测：具有参数异常、零部件工作状态异常、过滤器堵塞、异常断电等多重报警。 5. 温湿度检测：独立式温湿度传感器安装于总排风管道内，能反映笼盒内温湿度真实值。 6. 主机配置要求：主机正负压可转换。 7. 独立主机：对笼架在供气和排气时无振动传输。一台主机可连接 2 个单面架，最大笼位≥60笼。 8. 初效过滤：无需工具便可直接更换。 9. 设备运行噪音： ≤55 分贝。 10. 风机：采用高性能风机，最大风量300立方/小时，送排风机运行结构为一送一排，降低故障风险。 11. 笼内噪音：笼内声音环境应符合小鼠实验条件，噪音＜50db。 12. 电器参数：一个主机供 4 个单面架时，正常运作功率≤150W。 13. 主机尺寸≤650×450×1650mm，重量：≥96 Kg 14. 主机脚轮：强化的尼龙纤化玻璃，移动灵活及固定方便。 笼架参数： 15. 尺寸及规格：单面笼架笼位数≥30 ，长宽高≤1670×600×2000mm。 16. 排气管位置： 笼架主排气管须在笼架底部。 17. 材质：笼架主体材质采用 AISI 304L 不锈钢加哑光喷砂工艺制作；表面光滑无毛刺，抗压抗腐蚀。可高压灭菌，易清洗，可拆卸，无需工具即可拆卸清洗。 18. 底部边角设计：笼架底部的四个边角为弧度角以防碰坏墙壁 19. 坐标标识：笼架的每个位置带坐标标识，方便记录笼盒位置 20. 正确定位指示标：笼架每个笼盒的塑料导轨存在笼盒入位指示标。当笼盒推入位置后，指示标消失代表笼盒被正确安置。 21. 笼架移动与固定：4 轮结构便于移动，带 2 个刹车脚轮，四个角轮可高温高压灭菌。 22. 笼架管道设计： 笼架进排气分管道为竖直设计（不接受水平横向设计的进排气管），防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。 23. 笼盒入位和取出：笼盒从笼架取出和入位时无须另外的手动装置操作。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。 24. 导轨：笼架上的笼盒导轨须无螺钉固定在笼架上，防止落灰进到死角难以清理。 笼盒参数： 25. 尺寸规格：≥480mm×280mm×248mm ，底面积≥1300cm²，可用于大鼠或小鼠的饲养。笼盒≥60个， 26. 笼盒材质： 笼盒采用优质全新 PPSU聚亚苯基砜树脂材料，杜绝回料和部分回掺料，稳定性、透光性好，高压灭菌温度最高可达160℃。 27. 笼盖密封：笼盖镶嵌医用硅胶圈密封，保证笼盒整体通过气密、水密实验。 28. 卡扣：优化设计耐温航空塑料材质搭扣结构。 29. 标签：≥80mm×110mm 大标签设计，方便对复杂动物实验情况进行详细记录，又能方便观察动物行为情况。 30. 食槽尺寸：≥450g 超大食槽，不锈钢材质，方便检查食槽内的食量，侧置的水瓶，从正面或上方都能很容易地观察动物，无需取出笼盒，即可检查食物、饮水瓶余量等情况。 31. 饮水瓶：采用优质全新 PPSU聚亚苯基砜树脂材料，水瓶嘴设计需无焊接，且与笼盖连接处有O型硅胶垫圈密封设计。 32. 笼间供气均一性：各笼盒间换气次数均一，误差＜15％。 33. 笼盒送风方式： 笼架的进排气嘴阀的分管道分布为竖直设计，要求笼盒的进排气嘴均在笼盖上水平分布且阀门为非侵入式设计，在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入独立通气笼笼盒内，且盒内动物水平的气流速度＜0.2m/s。 34. 断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，断电后小鼠可继续生存≥48 小时 。 技术支持与售后服务： 35. 售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 36. 配置清单：主机1台、主机监控系统、风机、笼架≥2 个单面笼架、笼盒≥60个。 ▲37. 主机昼夜运行模式：自动切换昼夜运行模式，避免影响动物活动、休息，保障动物福利。内置式不间断电源（UPS）≥20AH，外部供电中断后风机继续工作≥12 小时。 ▲38. 主机换气次数及压差：0到80次/小时可调，在满足换气次数的情况下，对所有笼盒进行测试，各笼盒内气压值偏差小于15%（每台主机提供出厂测试文件）。 ▲39. 主机高效过滤器精确监测：设置过滤器前后压差监测，根据堵塞情况提醒更新高效过滤器，而非通过计时方式定期更换，节约耗材成本。进风和出风均经过DOP检漏测试，过滤效率≥99.995%。 ▲40. 笼盒进出口阀门：进出口阀为非侵入式结构，当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC 笼盒内，以避免交叉污染。扇形散流通道，降低笼盒内气流速度。 ▲41. 笼盖上生命窗：圆型气窗口直径≥150mm，覆盖＜0.3 µm 透气滤膜。滤膜对细菌和病毒过滤效率超过 99.99% ，可确保动物与外界的无菌隔离，避免交叉感染。 |
| 12 | 集成式过氧化氢气体消毒器(内部流水号32407) | 1.消毒介质：过氧化氢气体（非液态）。 2.设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架。 3.操作方式：平板电脑远程无线操作。 4.过氧化氢气化方式：高温闪蒸技术，气化过氧化氢溶液。 5.空气加热方式：翘片式电热管加热器。 6.灭菌水平：达到10-6灭活水平。 7.H2O2储存量：≥3L。 8.H2O2浓度：30-35％。 9.H2O2用量：≤4ml/m³。 10.消毒时间：30-45min（可调）。 11.分解时间：60-120min（可调）。 12.出口温度：室温。 13.噪音：≤65分贝。 14.电源要求：220VAC，50Hz，≤2KW。 15.工作温度：＞25℃。 16.记录方式：历史数据电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存。 17.设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H2O2浓度：≤1ppm。 18.灭菌效果监测：应提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂等耗材，监测设备的灭菌效果。 19.设备集成红外测量功能，一键测量房间体积。 20.具有房间信息记录功能，正常使用输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数。 21.带激光雷达，可自动扫描获取房间尺寸信息，建立二维平面地图，并可规划消毒路径，按照消毒路径自由移动。 22.设备可按照功能分为气化模块、通风模块、浓度检测模块，各模块之间采用无线通信，主机协调控制，为大空间、多房间消毒提供更好、更安全的消毒方案；各单元可以根据用户需求随意选配，没有限制。 23.配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度。 24.安装方式：带脚轮，可移动。 25.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 26. 配置清单：通风风机、计量泵、扩散风机、气化风机、PLC控制系统、控制面板、手持式过氧化氢检测仪、过氧化氢浓度检测仪。 ▲27. 消毒水平：消亡率≥90%。 ▲28. 手持式过氧化氢浓度检测仪：配置手持式高精度过氧化氢浓度检测仪，用于检测过氧化氢泄露以及残余量。 ▲29.外形尺寸：≤425×425×980（mm）（长×宽×高）。 |
| 13 | 生物安全型小鼠独立通风笼架(内部流水号32408) | 1.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 2.笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 3.导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。 4售后服务：具有良好的售后服务，设备保修壹年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 ▲5.笼架为单面，笼架数1个（不含主机），每架笼位数≥30笼，共计不少于30笼位。笼架外形尺寸≤1480×500×1823mm。 |
| 14 | 生物安全型小鼠独立通风笼盒(内部流水号32409) | 1.笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌350次不变形，提供相应的材质证明材料。 2.四点式搭扣设计，搭扣采用PPSU材料，保证笼盒搭扣的强度与韧性，保证笼盒的密封性。 3.搭扣锁死装置，防止误操作笼盒打开造成泄漏。 4.无生命窗，保证笼盒符合生物安全实验室的使用要求。 5.内置式水瓶，采用高品质PPSU原材料，瓶盖、饮水瓶瓶嘴为316L不锈钢材质，聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构。 6.笼盒网架为304不锈钢材质或更优材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径≥2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，提供实物照片证明。 7.笼盒排风高效过滤，防止笼盒污染外界。 8.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。 9.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 ▲10.笼盒尺寸≥228×400×191mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm， 盒底面积≥510cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 ▲11.严格的隔离密封性 ，采用柔性医用硅胶密封圈保证笼盒密封性，实现笼盒与外界的严格隔离，真正做到负压使用，能够保证-100pa到0pa衰减时间大于5min。能够适配于生物安全型小鼠独立通风笼架。 |
| 15 | 实验台(内部流水号32410) | 1.规格：（1200-1500）×600×850mm；尺寸根据实验室实际面积布局定制 2.配件包括：试剂架、滴水架、插座、桌上型洗眼器 3.台面：实芯理化板 4.框架柜体：采用1.5mm厚优质冷轧钢板制作,表面经环氧树脂喷涂,耐酸碱、腐蚀性好 5.柜体结构：吊钢/活动式 6.拉手:不锈钢 7导轨：三节式静音导轨 |
| 16 | 药品柜(内部流水号32411) | 1.规格：（800-1200）×450×1800mm；尺寸可根据实验室面积布局定制 2.柜体：采用1.2mm厚冷轧钢板,自动压模成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、具有防腐蚀性能 3.层板：1.2mm冷轧钢板制作,可灵活调整高度 4.玻璃门：采用1.2mm冷轧钢板压模成型,中间镶嵌5mm厚透明玻璃 5.铰链：采用合金铰链,开启度为110° 6.拉手：不锈钢 7.可调脚：不锈钢可调脚,可调节高度00-30mm,具备初级减震功能,承重150KG以上 |
| 17 | 生物安全型小鼠独立通风笼具(内部流水号32412) | 主机参数： 1.换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB。 2.采用低噪音直流风机。 3.采用风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值，提供风速传感器实物照片。 4.控制系统：PLC网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议，提供照片证明。 彩色触摸屏：屏幕尺寸：7寸；分辨率：分辨率为800× 480；容量：128M Flash和64M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-232、RS-485通讯。 5.操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息，提供照片证明。 6.具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。 7.温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度。 8.进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。 9.主机可配套管道式过氧化氢设备进行进排风高效和笼盒的消毒。 10.具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息，提供证明。 11.主机预留送排风高效检漏口，可对送排风高效进行检漏。 12.送排风高效前后装有压差传感器，实时检测进排风高效的使用状态。 13.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置，提供实物照片证明。 14.电源：220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； 15.预留USB数据传输接口，可定时对设备运行参数进行记录拷贝。 笼架参数： 16.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 17.笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 18.导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。 笼盒参数： 19.笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌350次不变形，提供相应的材质证明材料。 20.严格的隔离密封性 ，采用柔性医用硅胶密封圈保证笼盒密封性，实现笼盒与外界的严格隔离，真正做到负压使用，能够保证-100pa到0pa衰减时间大于5min。 21.四点式搭扣设计，搭扣采用PPSU材料，保证笼盒搭扣的强度与韧性，保证笼盒的密封性。 22.搭扣锁死装置，防止误操作笼盒打开造成泄漏。 23.无生命窗，保证笼盒符合生物安全实验室的使用要求。 24.笼盒网架为304不锈钢材质或更优材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径≥2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，提供实物照片证明。 25.笼盒排风高效过滤，防止笼盒污染外界。 26.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。 27.供应商需提供设备核心部件清单，供货时按照此清单验收。 28.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 29.配置清单：主机1台、控制系统、触摸屏、温湿度传感器、微压差传感器、风速传感器、风机调速器、送排风机、高效过滤器、初效过滤器、蓄电池、UPS部件、外罩、单面笼架2个、每架笼位数≥30笼，共计不少于60笼位。 ▲30.产品用途：用于高等级生物安全实验室内饲养小鼠，用以避免动物污染环境，防止不同笼盒间的交叉感染，可实现相对实验室内-20pa到-100pa的压差控制。 ▲31. 笼盒内外压差≤-20Pa，高效风道设计，能够保证系统-20pa到-100pa的使用压差。 ▲32.笼架为单面，笼架数2个、主机1台，每架笼位数≥30笼，共计不少于60笼位。笼架外形尺寸≤1480×500×1823mm。 ▲33.笼盒尺寸≥228×400×191mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm， 盒底面积≥510cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 ▲34.笼盒内置式水瓶，采用高品质PPSU原材料，瓶盖、饮水瓶瓶嘴为316L不锈钢材质，聚亚苯基砜（PPSU）材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构。 |
| 18 | 小动物呼吸机(内部流水号32413) | 1. 适用于体重在10g～1kg的小鼠、大鼠、豚鼠等动物的辅助呼吸；具备输入动物体重设备自动设定呼吸参数的功能 2. 吸呼比调节范围：20～80% 3. 具备声音报警、智能文字信息提示、错误代码查询等人机互动功能 4. 可存储和加载≥10组不同呼吸参数设定，一键调取 5. 显示规格: ≥7寸LCD电阻式彩色触屏，广角可视；实时显示压力—时间曲线图，手动或自动调节界面比例大小 6. 叹息增加潮气量0～20%，可设定每10～999次呼吸自动叹息或手动控制 7. 可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数 8. 呼吸截止装置采用低流量、高级电磁阀原理 9. 广泛用于基础医学、临床医学和动物医学等科学研究实验（如心肌缺血模型制作）及动物临床手术中的呼吸管理、动物的急救、呼吸治疗等 10. 输入电源范围为100〜240V，50/60Hz，采用24V，40W，1.67A适配器直流供电，安全有效 11. 净重≤5.1kg 12. 工作环境4℃～40℃（40°F～104°F） 13. 配备呼吸麻醉配件包，可以麻醉机配套使用 14. 配备大小鼠气管插管包，包含14G、16G大鼠插管，18G、20G小鼠插管各2个 15.配置包含：呼吸机主机1台，电源及电源线1套，呼吸麻醉配件包1包，气管插管包1包 ▲16.潮气量调节范围：0.05ml～5ml，步径最小达0.001ml；呼吸频率调节范围：10～300bpm ▲17.控制模式：提供间歇正压通气（IPPV），支持容控/压控两种通气模式。呼吸末正压设置，范围0～10cm H2O，步径1cm H2O。气道峰压(PIP)：气道压力上限设定1～50cm H2O，步径1cm H2O；精度≤±0.7cm H2O。 |
| 19 | 生物安全柜(内部流水号32415) | 1.生物安全柜由柜体，前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、报警和连锁系统组成。 2.使用风速传感器实时检测风速，不可使用压差传感器测量压差换算风速，提供相关证明。 3.气流模式：70%循环，30%外排（A2柜）。 4.工作区尺寸≥1000×625×640mm，外形尺寸≤1100×830×2200mm，单人操作。 5.下降风速： ≤0.34m/s 6.流入风速：≥0.55m/s 7.前操作面板符合人体工程学原理的10°倾斜角设计。 8.标配通体式搁手架。 9.工作区应采用标准304不锈钢材质，厚度≥2mm，强度高、耐腐蚀。左右后三面为一体成型，圆弧过渡，无清洁死角。工作台面采用托盘式结构，方便拆卸，易于清理。 10.前窗采用滑轮式配重平衡结构，移动灵活、定位准确。不能采用电动形式，以防断电等突发情况造成泄漏隐患。 11.配备安全防溅插座和排水阀。 12.垂直层流负压、气幕式隔离设计，完全杜绝玻璃前窗缝隙可能存在的泄漏，有效保证操作人员安全。 13.控制系统采用液晶屏幕显示，流入气流、下降气流、运行状态、高效寿命等参数均为实时数字式显示，感应按键操作。 14.具有RS485接口，便于实现远程监控。 15.应具有消毒定时功能、消毒完成自动待机和关机功能，不必等待消毒过程完成后手动关机。 16.具有关闭前窗提示功能，在前窗非关闭状态时无法关机，并具有文字提示，防止设备停机时前窗未关闭造成的风险。 17.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 18.配置清单：柜体、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、可视前窗、控制系统 ▲19.生物安全性：人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次，狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次；产品安全性：菌落数≤5CFU/次；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 ▲20.可视前窗采用厚度≥6mm的钢化防紫外线玻璃，无反光、防爆、防紫外线。 |
| 20 | 一体扰流喷淋除臭设备(内部流水号32416) | 1. 功能：设备可有效去除实验动物设施所产生的氨气、硫化氢、粪臭素、VOCs等多种臭味气体，具有杀菌功能。 2. 采用纳米半导体光催化技术和气液扰流技术相结合的综合处理工艺；设备除正常运行消耗水、电外，无其他耗材。 3. 功能段位：依次分为进风段、纳米半导体光催化段、扰流段、喷淋段、除雾段、出风段等功能段位。 4. 结构要求：采用一体式设备。 5. 节能要求：特定时间水可循环利用，排水周期和排水时间可调。 6. 除臭设备处理后的氨气、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的排放要求。 7. 环保要求：除臭设备符合《环保产品认证实施规则 除臭设备》（CCAEPI-RG-Q-046）标准要求。 8. 售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 9.配置清单：轻型卧式离心泵、喷嘴、电动球阀、除雾器、喷淋主机、扰流球、光催化模块、浮球阀、低压力传感器、高压力传感器、臭氧催化板、臭氧催化板箱、PLC控制系统（1拖4）。 ▲10.额定处理风量10000m³/h的除臭设备参数： 304不锈钢或更优，设备板材厚度≥1.0mm；设备最高功率≤2.5KW；设备最大边尺寸≤3000×1213×2400mm；设备最大工作重量≤580kg。 ▲11.控制方式：智能控制系统（PLC，HMI通讯接口，触摸屏交互），可实现对设备的远程控制，可实现远程开关机、自动排水，自动补水等功能，触摸屏上可显示设备运行的工作状态，如温度、水位、泵口水压等参数；并可给环控系统提供信号，使环控系统在线监测，显示工作状态和报警功能。 |
| 21 | 大小鼠独立通气笼架（ IVC）(内部流水号32417) | 1.排气管位置： 笼架主排气管须在笼架底部。 2.底部边角设计：笼架底部的四个边角为弧度角以防碰坏墙壁。 3.坐标标识：笼架的每个位置带坐标标识，方便记录笼盒位置。 4. 正确定位指示标：笼架每个笼盒的塑料导轨存在笼盒入位指示标。当笼盒推入位置后，指示标消失代表笼盒被正确安置。 5.笼架移动与固定：4 轮结构便于移动，带 2 个刹车脚轮，四个角轮可高温高压灭菌。 6.笼架管道设计： 笼架进排气分管道为竖直设计（不接受水平横向设计的进排气管），防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。 7.笼盒入位和取出：笼盒从笼架取出和入位时无须另外的手动装置操作。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。防止动物因笼盒不正确入位而造成窒息死亡。 8.导轨：笼架上的笼盒导轨须无螺钉固定在笼架上，防止落灰进到死角难以清理。 9.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 ▲10.尺寸及规格：单面笼架（不含主机），笼位数≥30，长×宽×高≤1670×600×2000mm。 ▲11.材质：笼架主体材质采用 AISI 304L 不锈钢加哑光喷砂工艺制作，减少对动物的刺激；表面光滑无毛刺，抗压抗腐蚀。可高压灭菌，易清洗，可拆卸，无需工具即可拆卸清洗。 |
| 22 | 大小鼠独立通气笼盒（ IVC）(内部流水号32418) | 1.笼盒材质：笼盒采用优质全新 PPSU聚亚苯基砜树脂材料，杜绝回料和部分回掺料，稳定性、透光性好，高压灭菌温度最高可达160℃ ，提供材料使用证明。 2.笼盒进出口阀门：进出口阀为非侵入式结构，当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC 笼盒内，以避免交叉污染。扇形散流通道，降低笼盒内气流速度。 3.笼盖密封：笼盖镶嵌医用硅胶圈密封，保证笼盒整体通过气密、水密实验，同时笼盖因为灭菌次数低于笼盒，延缓了硅胶老化，提升了使用寿命。 4.笼盖上生命窗：圆型气窗口直径≥150mm，覆盖＜0.3 µm 透气滤膜。滤膜对细菌和病毒过滤效率超过 99.99% ，可确保动物与外界的无菌隔离，避免交叉感染。 5.卡扣：耐温航空塑料材质搭扣结构。 6标签：≥80mm×110mm 大标签设计，方便对复杂动物实验情况进行详细记录，又能方便观察动物行为情况。 7食槽尺寸：≥450g 超大食槽，不锈钢材质，方便检查食槽内的食量，侧置的水瓶，从正面或上方都能很容易地观察动物，无需取出笼盒，即可检查食物、饮水瓶余量等情况，不影响日常观察动物，减少对动物的刺激。 8.饮水瓶：采用优质全新 PPSU聚亚苯基砜树脂材料，水瓶嘴设计需无焊接，且与笼盖连接处有O型硅胶垫圈密封设计。 9.笼盒送风方式： 笼架的进排气嘴阀的分管道分布为竖直设计，要求笼盒的进排气嘴均在笼盖上水平分布且阀门为非侵入式设计，在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入独立通气笼笼盒内，且盒内动物水平的气流速度＜0.2m/s。 10.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 ▲11.尺寸规格：≥480mm×280mm×248mm ，底面积≥1300cm²；笼盒大小为大小鼠通用，适配于大小鼠独立通气笼架（ IVC）。 ▲12.换气次数及压差：0到80次/小时可调，在满足换气次数的情况下，对所有笼盒进行测试，各笼盒内气压值偏差小于15%。 |

子包9:涡旋混合仪等      (预算金额356.996万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋混合仪(内部流水号31754) | 5 | 台 | 0.18 | 0.90 |
| 2 | 二氧化碳培养箱(内部流水号31755) | 7 | 台 | 5.30 | 37.10 |
| 3 | 光学显微镜(内部流水号31756) | 4 | 台 | 4.20 | 16.80 |
| 4 | 倒置显微镜(内部流水号31757) | 7 | 台 | 6.00 | 42.00 |
| 5 | 纯水仪(内部流水号31758) | 1 | 台 | 7.50 | 7.50 |
| 6 | 大小鼠专用脑立体定位仪(内部流水号31759) | 2 | 台 | 7.00 | 14.00 |
| 7 | CO2窒息器(内部流水号31760) | 4 | 台 | 8.50 | 34.00 |
| 8 | 大小鼠麻醉机(内部流水号31761) | 2 | 台 | 6.00 | 12.00 |
| 9 | 体视显微镜(内部流水号31762) | 4 | 台 | 5.50 | 22.00 |
| 10 | 低温高速离心机(内部流水号31763) | 9 | 台 | 8.00 | 72.00 |
| 11 | 恒温水浴锅(内部流水号31764) | 2 | 台 | 0.80 | 1.60 |
| 12 | 生化培养箱(内部流水号31765) | 4 | 台 | 2.25 | 9.00 |
| 13 | 冰箱(内部流水号31766) | 12 | 台 | 0.60 | 7.20 |
| 14 | 天平(内部流水号31767) | 12 | 台 | 2.158 | 25.896 |
| 15 | 高压灭菌锅(内部流水号31768) | 3 | 台 | 4.00 | 12.00 |
| 16 | 超低温冰箱(内部流水号31769) | 3 | 台 | 7.50 | 22.50 |
| 17 | 生物安全柜(内部流水号31770) | 5 | 台 | 4.10 | 20.50 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涡旋混合仪(内部流水号31754) | 1. 振幅4.5-4.9 mm，触控/待机/连续 3种模式可选，具有更好的混合效果 2. 振动速度500-2800 rpm，数字显示 3. 定时时间1秒至160小时 4. 标配杯形振荡头和7.5-8.0 cm平振荡头，还有多种固定配件选配 5. LED屏显示速度与时间 6. 工作条件：设备可在温度4至40℃，相对湿度为20%至85%的非冷凝条件下运行 |
| 2 | 二氧化碳培养箱(内部流水号31755) | 1.输入功率：≤950W 2.加热方式：气套式微电脑PID控制 3.控温范围：RT+5～55℃ 4.工作环境温度：+5～30℃ 5.温度波动度：≤±0 1℃ 6.CO2控制范围：0～20% 7.CO2控制精度：≤±0.1% (红外线传感器) 8.CO2恢复时间：（开门30秒恢复到5%）≤3分钟 9.温度恢复：（开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟 10.相对湿度：自然蒸发>95%（配相对湿度数字显示） 11.容积：≥240L 12.内胆尺寸(mm)W×D×H：≥600×630×670 13.外形尺寸(mm)W×D×H：≤788×837×940 14.载物托架：≥3块 15.紫外灯杀菌 16. 提供至少1年质保期 |
| 3 | 光学显微镜(内部流水号31756) | 1．光学系统：无限远色差校正光学系统. 2．镜筒：铰链式三目镜筒，30度角观察;瞳距调节范围48-75mm；双目与第三目分光比：100：0、0：100、20：80三档，并有拉杆可以推进和拉出，对三种分光比进行切换； 3．目镜：超大视野目镜WF PL10X22mm 1对。超大的视野使搜索更迅速，观察更容易，广角高眼点补偿平场目镜，使观察时无须取下眼镜。 4．物镜: 宽带镀膜平场消色差物镜： 4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧，油）；材料为无铅光学材质符合ROHS的环保要求。 5．载物台：内置同轴机械钢丝载物台，行程：≥80X55mm；硬膜涂层表面，防腐、耐磨，载物台尺寸：≥180mm×170mm. 6．聚光镜：N.A.0.9/0.13消色差摇出式聚光镜，为不同倍率物镜观察和显微摄像提供了充足、均匀的照明，克服了固定式聚光镜的缺陷。燕尾导轨、齿轮齿条升降。可装蓝色滤色片￠45mm. 7．调焦机构：粗微调同轴，粗调带松紧调节，有限位装置；调焦行程≥27mm；微调：≤0.1mm/转，格值≤0.001mm;粗条松紧可调，工作台上限位装置可用镜臂中的滚花螺钉调节。 8．照明系统：6V30W卤素灯。全柯拉照明系统：带视场光栏；灯泡中心可调。在任何倍率下，物镜都能获得明亮均匀的照明效果。 9．配置：主机1台、物镜4个、卤素灯1个、五孔转换器1个、钢丝载物台1个、目镜2个 ▲10.转换器：五孔转换器；带有亮度记忆功能，能记住转换器每个位置的亮度。当转换到一特定的物镜时，会恢复这个位置的最后一次照明设置。一旦配置好，再转换物镜倍数时，就不再需要进行照明调节 ▲11.智能感应模式功能：机身上的红外感应器可以感知是否有用户在显微镜前工作，如果用户离开显微镜15 分钟，仪器的电源会自动关闭；而当用户返回时，感应器收到信号，将自动重新开启电源。 |
| 4 | 倒置显微镜(内部流水号31757) | 1．光学系统：无限远色差校正光学系统。 2. 观察筒：铰链式双目筒45度,360度自由旋转. 3. 铰链式双目筒45度，360度自由旋转，瞳距48MM-75MM 4. 铰链式变角度观察筒45度，+/-15度，360自由旋转（人机工程观察）。 5. 目镜：大视野高眼点，视场直径≥20mm，屈光度可调。 6. 转换器：左侧倾斜，四孔。 7.物镜:4X：N.A.0.10/W.D.12.6；10X：N.A.0.25/W.D.16.8； 20X：N.A.0.30/W.D.4.7；40X：N.A.0.50/W.D.3.0 8. 载物台：面积200~239mm 9. 聚光镜：ELWD N.A.0.3，工作距离≥72mm，移去聚光镜时工作距离≥184mm 。 10. 调焦装置：调焦行程≥8mm，粗微调同轴，粗调焦松紧可调，微调格值≤0.002mm。 11.照明：6V 30W卤素灯照明或3W LED照明，亮度可调，带智能感应模式； 12. 滤色片：兰色滤色片，绿色干涉滤色片，中性滤色片，毛玻璃片。 13. 防霉：在观察筒、目镜、物镜做防霉处理。 14.数码摄影系统和显微镜是同一品牌 14.1传感器尺寸:2/3"CMOS 14.2分辨率:≥5M 14.3.成像区域（对角线）:≥11.1mm 14.4像素尺寸:≥3.45µm x 3.45µm 14.5扫描方式:进行式 14.6数据传输:USB3.1 14.7曝光时间:7us~ 2 sec 14.8可聚焦透镜:≥16mm 14.9镜头座:C接环 14.10支持的操作系统（推荐）高于Microsoft Windows7/8/10、Mac OSx10.9和Linux最低计算机要求（推荐）：2GHz双核、RAM内存≥8GB和视频内存≥2GB 14.11工作温度:从-10到+60摄氏度，无冷凝 15.软件功能 15.1 软件提供基本的拍照、录像功能，能实时动态的观察图象，所见即所得； 15.2软件能对选定目标进行滤镜处理、分割及自动记数，记数结果可导出为EXCEL文件 15.3能将捕捉的图像高速导入电脑，图像分辨率无需压缩可达1600x1200； 15.4校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 16．配置：主机1台、 物镜4个、 LED灯源1个、转换器1个，载物,1个、数码转接口1个、目镜2个、聚光镜1个、镜头座:C接环1个、摄像系统1个、软件1套、电脑1台 17．提供至少1年质保期 ▲18.机身上红外感应器可感知是否有用户在显微镜前工作，如用户离开显微镜15分钟，仪器电源会自动关闭；当用户返回，感应器收到信号，将自动开启电源。 ▲19.数码摄影系统实时显示模式（通过USB）:2448 x 2048 @ 69.3fps,1224 x 1024@175.8fps ▲20.数码摄影系统快门模式:全局快门 |
| 5 | 纯水仪(内部流水号31758) | 1. 该系统由自来水作进水，生产RO纯水和一级超纯水，水质符合GB6682-2008和GB33087-2016的要求。 2. 纯水产水速度≥ 12L/hr。 3. 电导率≤5 μs/cm@25℃。 4. 超纯水电阻率≥18.2 MΩ•cm @ 25℃ 5. 最大取水流速2L/min，流速可调。 6. TOC≤5 ug/L。 7.细菌<0.01CFU/ml。 8.颗粒物（≥0.22μm）<1个/ml。 9.热源含量＜0.001Eu/ml。 10内置自来水进水电导率电阻率检测仪。 11.RO产水流速恒定不超过±0.1%误差，不受环境温度影响。 12. 配备液位水箱 13采用食品级聚乙烯材料，低溶出，完全封闭，不透光。 14. 配置一套大容量超纯化柱，针对用户特定需求，可选择基础型、深层过滤型、低镁型、低有机物型、低硼型、ICP型等6种不同配方填料的超纯化柱。 15. 内置TOC检测模块，完全氧化法原理，在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，检测精度≤±0.1 ppb。 16. 系统配置至少两种清洗模式，自动提示氯洗和pH清洗。 17. 主控制器可独立于主机和取水器，全触控和可移动设计； 18. 通过主控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，维护和报警信息。 19. 各级参数均可设置上下报警限，当设备运行超出报警限时会自动报警。 20.独立取水器可查看系统状态，可定量取水，可根据需求增配到10个以上取水器。 21. 主机盖板采用磁吸式设计，开盖即见纯化柱和紫外灯，用户可以不依赖工程师，无须使用工具，可自行便捷更换纯化柱和紫外灯。 22. 用户可通过APP，远程查看机器使用状况、报警信息、水质信息，可对多台设备同步管理。 23. 质量保证：供货方需对主机提供至少1年质保期，并提供仪器终身维修服务。 24.主要配置单：主机1台，含主控屏1个，水箱（含空气过滤器和消毒模块）1套，超纯水取水手柄1个，漏水保护器1个，机器运行需要的1套预处理柱、预纯化柱、反渗透膜柱、清洗药片、超纯化柱、0.22 μm终端过滤器。 ▲25. 配置独立取水器，可与主机分离至少10米，可通过无数据线方式与主机通讯连接。 ▲26.Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb、B、Si离子含量≤ 0.01 ug/L。 ▲27.系统内置反渗透模块，不接受双极RO设计，模块前后各配备电导率计。 ▲28.配紫外杀菌模块和空气过滤器；具备双重传感器监测，独立高液位传感控制实现异常超高液位保护，可全程监控储水正常液位，并显示在主控屏上，精度≤1%。 ▲29. 配置水箱自动清洁模块，可在线监测水箱内储水水质，水质下降时可通过纯化柱、紫外灯自动提升储水，用户可根据需求自行开启或者关闭，投标时提供官方流路图。 ▲30.纯化柱、紫外灯和过滤器有RFID识别芯片，系统可自动识别和监控生产列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。投标时提供监控信息界面的实物照。 |
| 6 | 大小鼠专用脑立体定位仪(内部流水号31759) | 1. 适合小鼠和幼大鼠的脑立体定位实验。 2. 操作臂移动范围上下、左右、前后≥80 mm。 3. 垂直方向可180度旋转并任意锁定、水平方向可360度旋转并任意锁定。 4. 操作臂移动精度≤10μm，耳杆刻度分辨率至少1mm。 5. 垂直锁紧和定位钮分离，保证任意角度的精确操作。 6. 底板≥400 mm×255 mm，旋钮和U型座距离≥28 mm。定位仪有垂直操作方向指示标志，防止误操作。 7. 配备直径为0.25-0.45mm规格可定制的微量给药系统，便于进行大小鼠脑核团定位注射。 8.配组织移除套件，通过连杆上下运动使隔膜腔内气体压力产生变化来达到抽吸移除手术过程中产生的组织碎片和液体，配有储液腔用于收集吸除的组织。 9.数显三维操作臂，显示屏任意点可置零。 10.配置清单：定位仪底座1个；三维操作臂 1套；三维数显模块 1套；小鼠适配器 1个，18°耳杆1对，45°耳杆1对，大鼠适配器1个，大鼠耳杆1对，微量给药系统1套。 11.设备产品品质不低于GB/T 19001-2016标准。 12.提供制造厂商出具的售后服务承诺，并提供合法供货渠道证明。 15.提供免费的安装调试和培训服务，提供7×24小时线上技术支持，接到需求后2小时内响应，24小时内能够到达现场，技术服务工程师团队不低于30人。 13.提供至少1年质保期 ▲14.标配小鼠适配器，耳杆高度和门齿夹带有刻度，可自由进行调节，高度调节范围为不低于20 mm，适合不同角度的实验。包含18°和45°耳杆。小鼠耳杆截面尺寸≤5.0×5.0mm；标配大鼠适配器，燕尾槽上下移动范围不低于30mm（移动精度100μm），水平方向移动范围0-50mm，大鼠耳杆截面尺寸≥6.0×6.0mm。底板≥400 mm×255 mm，旋钮和U型座距离≥28 mm。定位仪有垂直操作方向指示标志，防止误操作。 ▲15.配精细旋转适配器，上下调整范围最大不低于30mm，调整精度优于0.1mm，适配器前后调整范围不小于43.5mm，头部可旋转角度范围0-60°，升降平台尺寸≥190×90×10mm，升降高度不低于50mm。 |
| 7 | CO2窒息器(内部流水号31760) | 1. ABS塑料外壳及不锈钢内胆的双层结构，双路供气，可分路单独控制进气量。 2. 设备内置闷压罩盖，须采用外带保护罩的电动连杆式升降机构，升降距离不小于180mm。 3. 外形尺寸≤620mm×600mm×760mm（宽×深×高） 4. 内腔尺寸≥590mm×500mm×410mm（宽×深×高） 5. 内腔可容纳180mm至360mm之间不同高度的动物笼盒。 6. 可满足啮齿类动物、实验兔、猫等小型动物的安乐死及麻醉需求。 7. 设备左右开门可选，门扇配有密封条，气密保护。 8. 显示屏为不小于5寸真彩触屏。 9. 系统权限：系统内设密码，权限操作管理，更安全。 10. 使用专用微机控制电路，及专用系统软件。 11. 设备具备开门时，二氧化碳浓度过高声光报警功能。 12. 设备电气指标：220V/50Hz供电，工作功率≯90W。 13. 配置清单：彩屏程序控制系统 1台，传感测量系统 1套，窒息器专用小动物窒息盒1个，窒息器专用啮齿类动物窒息盒1个 14. 提供至少1年质保期 ▲15.内置大量程二氧化碳及流量传感器（量程0~100%），并实时显示操作过程中的二氧化碳浓度及流量数值。 ▲16.具有一键化操作功能、个性化设定操作功能、内腔紫外灭菌功能。至少可设定及储存六种常规操作模式。具备排风风机，将废气主动外排；具备数据输出功能，方便操作数据传输与存储。 |
| 8 | 大小鼠麻醉机(内部流水号31761) | 1. 用于大小鼠等小动物的吸入式麻醉实验。 2. 具备温度和流量补偿功能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度≥15%。 3．开关气路切换，切换时间≤1秒钟；寿命≥10万次。 4. 氧气流量计，0-4LPM气流控制，4级精确度，稳定性优于±0.1LPM；快氧速度≥10LPM；0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≤2.5kPa。 5. 诱导盒翻盖式，有挡板，防倾倒，入口与出口位于同侧，便于连接，尺寸≥22cm×10cm×18cm；废气过滤罐自重800g，有效吸收增重≥200g。 6. 小鼠及幼大鼠麻醉面罩，外径≤20mm，内径≤10mm，深度≥28mm，大鼠麻醉面罩，外径≤25mm，内径≤15mm，深度≥38mm，进出气连接管≥45cm，配备小动物手术麻醉操作台，乳白色亚克力板材，不反光，材料耐酒精擦拭，尺寸不小于300×210×10mm，四周含不少于10个固定脚，便于对动物的四肢和头部进行固定。 7. 配备主动回收型定位仪专用麻醉面罩，适合30g以下小鼠和300g以下大鼠的麻醉定位实验。 8. 配备五通道扩展流量计，量程不小于1 L/min，各通道独立控制，互不干扰。 9. 空气泵额定压力≥0.1kg/cm2，流速≥18LPM，AMP≥0.18A，最大真空度≥320 milibar，噪音＜40dB。 10. 所有设备和耗材均为同一品牌，确保不出现兼容性故障。 11. 具有自主知识产权和软件著作权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不会侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。 12. 提供制造厂商出具的售后服务承诺，并提供合法供货渠道证明。 13. 提供免费的安装调试和培训服务，提供7×24小时线上技术支持，接到需求后2小时内响应，24小时内能够到达现场，技术服务工程师团队不低于30人。 14.提供至少1年质保期 ▲15.可变旁路定量型回路，不产生泵效应和抗倾斜功能；倾注注药方式，注药罐内部容量≤120ml，麻醉浓度范围0-5%，精度＜±0.1％；内部承受压力≥50kPa。 ▲16.配负压式废气抽吸装置，满足多只动物麻醉时的主动回抽力需求；最大流速不小于60L/min，流速连续可调并实时显示于LED屏幕；噪音≤50dB；具有称重功能，称量范围为1-2000g，分辨率≤1g，具有I级（重量超900g）,II级（重量超1010g）及超重报警提示及故障报警提醒。 |
| 9 | 体视显微镜(内部流水号31762) | 1.光学系统：平行（变焦）光学系统； 2.变焦比：8：1； 3.变焦范围：1-8X； 4.综合倍率1x-80x（物镜1倍，目镜10倍）； 5.镜筒：三目观察镜筒，分光比例100%，倾斜角度15度； 6.物镜：1倍平场复消色差（Plan Apo 1x/WF）物镜，工作距离：≥78mm； 7.目镜：10x（视场数22）； 8.透射光照明：长寿命LED照明光源；底座可调节对比度钮，清晰观察无色透明样品；底座带双侧扶手架，减轻操作疲劳； 9. 落射光照明：环形灯照明光源。 10. 配置：连续变倍体、1倍平场复消色差物镜、双目镜筒、10倍目镜、透射照明底座、透射照明单元、适配电源、环形LED照明、防尘罩 11、提供至少1年质保期 |
| 10 | 低温高速离心机(内部流水号31763) | 1.最高转速不低于18,000rpm；最大离心力不低于30,000×g； 2.最大容量：4x 400 mL； 3.温度范围：-10℃～ +40 ℃；达到最高转速时，转子温度持续保持在4°C 4.噪音水平：＜61dB（A）； 5.转子至少包括4×400mL转头，可搭配适配器和24×2mL离心管气密性快锁转子 6.具有冷凝水槽，冷凝水可以自动排出，避免冷凝水沉积腐蚀腔体 7.有待机制冷功能，确保离心前后和最大转速时，敏感样品都维持低温状态 8.单独快速预冷按键，可快速预冷转子和离心机，从室温到4℃最快只需15分钟 9.盘管排布设计，增加制冷接触面积，保证了制冷的均一性和快速性 10.离心盖锁技术，轻松锁盖；离心结束后可自动开盖，开盖高度符合人体工程学设计 11. 具有定速计时功能，可在达到预设转速时才开始计时，确保离心可重复性 12. 转子材料采用航空级别的铝合金 13. 待机与持续冷藏自由切换，待机模式下8 小时不使用后自动待机；开启持续冷藏后，确保离心前后，敏感样品都维持低温状态 14. 多重报警功能（转子不平衡，样品不平衡，温度过高预警等）最大程度保障实验人安全 15. 具有紧急开锁装置 16. 具有转子动平衡实时监控系统、多级平衡检测功能， 17. 尺寸≤630*590*400mm 18. 重量≤90kg 19、提供至少1年质保期 ▲20、≥7寸触摸屏操作，分辨率大于等于800×480px； ▲21、不少于9种加速/9种减速选择；一键锁参功能，有效防止离心参数被误改；不少于100组常用参数预存储，用户可一键调用 ▲22、3s内快速更换转子及快速锁定转子盖设计，仅需旋转1/6圈即可；具有转子识别功能，可在转子安装后识别转子，且每个转子都有唯一编码；具有账号管理系统；具有预约功能 |
| 11 | 恒温水浴锅(内部流水号31764) | 1、采用高品质镜面不锈钢内槽，不生锈，耐腐蚀，易清洁和消毒 2、设备外壳采用白色防腐涂层，控制键盘为无缝防水键盘 3、采用无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关设计，允许操作者湿手进行开关机及设置，并可防止意外液体喷溅损伤电路 4、标配有底部放水阀，方便放液 5、配置全透明或不锈钢屋型浴槽盖，蒸发水分经过屋型盖冷凝沿壁冷凝回流至浴槽，可长时间保持液位 6、2KW的加热功率；温度稳定性：≤±0.2℃，温度范围：室温+5-95℃；分辨率℃：≤0.1℃ 7、本机校准功能，客户自行即可完成温度校准 8、槽开口尺寸W×L / D cm：≥50×30 / 18 9、外部尺寸( 含透明盖)W×L/H cm：≤56×35×32/49 10、内充容积L：≥8 11、防护等级为IP43，防水防尘 ▲12、安全功能：具有低液位报警保护功能，工作及温度传感器位于浴槽内部不同高度，当两个传感器感受到的温度相差15 ℃以上，仪器则认为浴槽液位过低，有干烧可能，随即报警并自动切断电源；具有最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105℃时自动报警并切断电源 |
| 12 | 生化培养箱(内部流水号31765) | 1. 温度范围：-10℃~ +90℃。 2. 温度均匀度：≤±0.5℃（在37℃时）。 3. 四级权限管理功能。 4. 带操作日志及报警记录。 5. 采用7英寸触摸屏，带曲线显示。 6. 带U盘导出数据功能。 7. 内部总容积≥305L。 8. 内部尺寸（W×D×Hmm）：≥640×450×1060。 9. 运行模式：定值模式、定时模式、程序模式（最大30段）。 10. 除霜方式：可以设置除霜间隔时间和除霜持续时间。 11. 可以选择停电直动恢复运行或不恢复运行。 12. 控制方式：平衡式。 13. 标配漏电开关，超温保护装置，压缩机过压保护，开门报警，停电报警，传感器报警等安全功能。 14. 搁架：标配2个，最多可放9个。 15. 配备带刹万向脚轮。 ▲16. 温度波动度：≤±0.1℃。 ▲17. 测试孔：左右各一个内径≤50mm的测试孔。 |
| 13 | 冰箱(内部流水号31766) | 1.冷冻能力(kg / 24h)：≥16 2.总容量(L) ： ≥500 3.冷冻室(L) ：≥176 4.变温室（L) ：≥115 5.冷藏室（L) ：≥185 6.额定电压/频率：220V/50Hz 7.综合耗电量(kW·h/24h)：≤0.98 8.能效等级(新国标)：1级 9.压缩机类型：变频 10.制冷方式 ：风冷 11.噪音值dB（A)：≤38 12.尺寸含把手及电源线（深×宽×高mm)：≤647×908×1775 |
| 14 | 天平(内部流水号31767) | 一、技术参数 1. 最大称量值、可读性：不低于1620 g/0.01g。 2. 重复性(sd)：≤0.007g； 3. 线性误差：≤0.006g。 4. 灵敏度漂移（校验砝码）：≤0.018g（校验砝码：1600g）。 5. 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.10%) ：≤14g；最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)：≤1.4g。 二、性能指标 1. 具有中文界面的7英寸彩色触摸屏(SmartScreen)，方便天平称量菜单和参数设置等操作。 2. 密码保护天平设置创建密码，只能由授权人员对天平设置进行修改，从而保护影响计量性能的功能不受意外变化的影响。 3. 全金属机架，具有良好的抗过载保护性能。 4. 统计数据分析 5. 专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正。 6. 内置的 LevelControl 水平控制功能在天平处于非水平时发出警告，并在屏幕上提供指导，帮助您在最快的时间内将天平调至水平。 7. 最小称量值(MinWeigh)功能，提供符合质量法规的称量帮助。 8. 标配LAN、两个USB、RS232接口和WLAN/蓝牙接口，方便连接打印机、电脑等外围设备。 9. 内置应用程序：称重，统计称量，检重称重，求和称量，计件称量，配方称量，百分比称量，动态称重，自由因子称量，密度测定，PC 直连（简单的数据传输）。 10. 须提供售后服务承诺书。 ▲11. 天平采用高精度高分辨率单模块传感器 ，内置校正砝码。 ▲12. 生产厂家具备校准服务的能力 |
| 15 | 高压灭菌锅(内部流水号31768) | 1.灭菌器主体材质及寿命：主体设计8年（16000次灭菌循环），主体及门板均为SUS304不锈钢。 2.开门方式：水平滑动式开关门，自涨式密封圈，操作简洁安全 3.安全装置：通过市场监督管理部门鉴定，门关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全。 4.灭菌物品装载：采用双层消毒筐装载灭菌物品 5.设计压力：≥0.28Mpa 6.设计温度：≥130℃ 7.最高工作压力：≥0.23MPa 8.温度选择范围：105～134℃ 9.温度显示精度：≤0.1℃ 10.保温温度：40.0～60.0℃ 11.溶解温度：60.0～100.0℃ 12.腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢 13.设备附件：不锈钢消毒提篮≥2个 14.内腔尺寸（mm）（Φ×L）：≥386×695 15.电源要求：220V/50Hz 功率3.9Kw 16.售后服务：具有良好的售后服务，设备保修1年，终身维护；售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障动物房安全运行。 17. 配置清单应包括灭菌器锅、灭菌锅门板、不锈钢消毒提篮≥2个 18.外形尺寸（mm）（L×W×H）：≤570×546×1030 ▲19.灭菌室容积：≥80升 ▲20.程序控制：入口的压力开关控制设有定时器，升温、灭菌过程自动控制，手动注水，手动排水排汽。 ▲21.内置程序：设备具有121℃和134℃两个推荐灭菌温度。 ▲22.保护装置：超温自动保护装置，短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩。 |
| 16 | 超低温冰箱(内部流水号31769) | 1.样式：立式；有效容积≥830L 2.整机外尺寸（宽×深×高）：≤1145×980×1980（mm），箱内尺寸：（宽×深×高）≥880×710×1310（mm）；可存储2ml的标准冻存盒≥600个。 3.电压范围：187~242V；频率：50Hz；温度设置范围：-40℃~ -86℃。 4.传感器数量：采用不低于5个传感器设计，保证运行安全。 5.外部材料：彩色涂层钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；外门体：要求使用高密度聚氨酯发泡门。 6.内部材料：304不锈钢内胆食品级安全材质，耐酸碱腐蚀，储存更安全；内门：要求采用4个聚氨酯发泡内门，内门带有低温密封条，防止打开内门漏冷严重；保温材料：聚氨酯整体发泡和VIP真空绝热材料。 7.密封：要求整机不低于7层密封，内门要求进口硅胶门封，耐低温不变性，在超低温环境下保持柔软，使用寿命长。 8. 产品采用上下双测试孔设计，方便冷链监控系统探头进入箱体进行随时测试温度。 9.标配USB模块，可同步记录箱内温度数据；可选配远程监控系统。 10. 要求具备多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，高低电压异常补偿保护，确保设备运行可靠。 11.标配过载、漏电保护的电源线，保护压缩机及内部电路系统，增加产品使用寿命，降低安全隐患。 12.气压平衡装置：专利气压平衡阀设计，防止门体快速开关后负压不易打开问题；标配后备电池：≥DC12 V 。 13.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 14.报警方式至少包含声音蜂鸣、灯光闪烁、配远程报警。 15.配置清单：配件：电源线1根、钥匙1把、除霜铲1把、说明书合格证1份。 16.提供至少1年质保期。 ▲17.温度均匀度：产品国家医疗器械注册检测温度均匀度＜3℃，性能优异。 ▲18.制冷：要求采用变频压缩机，双压缩机耦合优化覆叠制冷，并且使用碳氢无氟制冷剂，节能环保。 ▲19.耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，整机耗电量不高于7 kW·h/24h。 ▲20. 显示：不小于8英寸LCD液晶触摸屏，可自由设定温度，温度显示精确到0.1℃。动态实时显示箱内温度、设定温度、电压、环境温度、报警状态、时间等参数信息，直观了解任意时间系统运行状态；密码防护：温控器多层密码保护功能，防止随意调整运行参数。 |
| 17 | 生物安全柜(内部流水号31770) | 1、型 别：II级，A2型，双人单面操作； 2、气流模式：30%外排，70%循环； 3、工作区尺寸：≥1600 × 600× 670 mm（长x宽x高）； 4、平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s，整个沉降面控制在正负20%以内、进气气流≥0. 50 m/s； 5、过滤系统：两块ULPA级超高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.12μm颗粒系过滤效率>99.9995%，易于前部更换； 6、主体结构：>1.2mm镀锌钢板，前窗有人体工程学8度角倾斜式设计； 7、操作室结构：工作腔两侧与后壁为整块不锈钢钢板一次冲压成形，大圆弧角过渡，便于清洁，四面负压环绕防泄露设计； 8、操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控，以保证断电时能及时关门防护，开窗过高和过低均在面板上有报警信息显示； 9、防泄漏：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄漏； 10、紫外灯：标配30W、254nm消毒紫外灯，易于更换； 11、照度：>1000 Lux，荧光灯位于非污染区域； 12、噪音：噪音<62 dBA； 13、搁手架：搁手支架与操作室宽度等宽，高于工作台面，不会阻挡前进气孔； 14、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动； 15、数据接口：实时垂直层流风速可以通过无线网络上传云端，用户可在手机端查看历史使用数据。 ▲16、风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能。 ▲17、风速传感器：采用热式风速传感器，实时检测垂直层流风速，主机可根据垂直风速自动调整风机出风量，维持风速稳定； ▲18、控制器：微电脑控制，位于柜体中部倾斜面，易于操作，触摸键采用厚度3mm玻璃面板感应式，反应快并且使用寿命长。 |

子包10:IVC大小鼠饲养笼系统(主机等 )     (预算金额807.9985万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVC大小鼠饲养笼系统(主机(内部流水号30484) | 59 | 台 | 1.75 | 103.25 |
| 2 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30485) | 8 | 套 | 0.96 | 7.68 |
| 3 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30486) | 2 | 套 | 0.80 | 1.60 |
| 4 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30487) | 25 | 套 | 0.64 | 16.00 |
| 5 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30488) | 48 | 套 | 0.56 | 26.88 |
| 6 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30489) | 39 | 套 | 0.48 | 18.72 |
| 7 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30490) | 46 | 套 | 0.40 | 18.40 |
| 8 | 大鼠IVC笼架(内部流水号30491) | 4 | 套 | 0.336 | 1.344 |
| 9 | 大鼠IVC笼架(内部流水号30492) | 2 | 套 | 0.252 | 0.504 |
| 10 | 小鼠IVC笼盒(内部流水号30493) | 16,811 | 个 | 0.0355 | 596.7905 |
| 11 | 大鼠IVC笼盒(内部流水号30494) | 198 | 个 | 0.085 | 16.83 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IVC大小鼠饲养笼系统(主机(内部流水号30484) | 1、主机 1．1主机规格≤385*600*1590(mm)（外包尺寸），电源220V/50Hz，最大运行功率约200W。单台主机送排风最大可满足320笼位小鼠或150笼位大鼠 。 1.2主机外壳采用ABS工程塑料（正面）配304不锈钢（侧面），底部带可移动静音万向轮，其中两个带刹车 。 ▲1.3主机要求设计正面进风。进风口面积≥900cm2，进风口为均匀排布的规则圆孔，内侧自带SUS304不锈钢初效滤网 ，保证了进风的洁净有效。 1.4主机的内外连接插座均为航空插座，所有连接头均排布在主机顶部 。 1.5主机同笼架分离，主机和笼架实现零距离接管 。 1.6风机需选用永磁无刷EC电机，承诺风机可连续运行≥50000小时（约5-7年）无故障；风机要求大叶轮设计，保证设备的低功率低噪音运行。 1.7主机智能控制设计PLC模块组 。 1.8显示屏采用≥7英寸竖直设计。触摸屏需带有自动息屏模式(时间可自行设定）。屏幕可实时显示温湿度、换气次数、压差数值等。 1.9主机的进排风过滤采用完全密封式结构，有效保证了过滤气体的洁净度。进排风通道均提供至少两级筒式过滤。 1.10筒式过滤器结构搭配两层不同效率的滤芯组合，高效过滤效率≥99.999%，空气洁净度不低于ISO5级。 1.11过滤筒直径≥20cm，高度≥38cm，展开有效过滤面积≥0.238平方米。更换操作方便。 ▲1.12主机正面带滤网三色LED警示灯。人性化设计直观帮助管理人员掌握过滤器的使用情况且不影响动物的正常生长和活动。正常运行亮绿色，滤网堵塞到达预警值亮黄色，滤网严重堵塞达报警状态需更换滤网亮红色。 ▲1.13主机连接精准数据变送笼盒，变送笼盒中需含压力传感器和风速流量传感器，在线实测单个笼盒内数据的压力值和风速流量值。 1.14主机配置UPS电源。UPS电源可保证供电中断后主机仍可连续工作6-8小时 。 1.15主机预留物联网远程监控管理系统通讯端口。远程监管功能可于帮助管理人员实现在监控室电脑或手机端查看设备的运行情况。 1.16主机的换气次数及运行噪音：换气次数可调，15～70次/小时；主机＋笼架在换气次数≥40次时的运行噪音≤50dB。 2、物联网监控： 2.1主机的运行系统软件可免费升级，数据通过物联网MQTT协议上传到云端服务器，客户端电脑和管理人员手机可以远程访问监控平台软件，真正实现数据上传、远程监视及报警提示等功能，同时可以定时集中自动导出报警信息，方便管理人员查看 2.2采用有线通讯方式，最多可以联机500台IVC主机。 2.3提供远程电脑测控软件，支持本地监控室查看或异地手机网址直接登录查看。 ▲2.4支持远程在线查看及管理设备：每个功能区的多台IVC远程监控均能在外区一台电脑服务器显示（支持本地声光报警、远程监控，监控内容包括换气次数、压力、压差、温度、湿度等具体数值显示。支持各参数过高或过低报警，报警信息储存容量≥500条记录；以图形化在一个页面中展现多个IVC的基本状态，点击单个IVC图标可读取该IVC的详细状态。（需提供实物照片） 2.5IVC基本状态：包括压差及换气次数数值，异常警告，状态故障，人为停用等，均以不同颜色显示在外区监控屏幕的主界面上。 2.6IVC的详细状态：包括压差、换气次数、送排风机转速、送排风滤网压差及过去30天的历史数值（当天每2-5分钟一次刷新），温湿度数值，风机的运行状态（包括转速）），所有历史报警记录，上次关机时间，开机时间等。 2.7可在监控软件端设置各项参数的报警范围，预警范围（异常但可用），比如风机高转速、过滤网压差超范围，定义为预警范围， 2.8配备远程监控主机和远程监控报警软件免费安装及终生免费升级。 |
| 2 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30485) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm 。 底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠6*10层双面笼架，单个笼架规格≤1346*710*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 3 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30486) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm 。 底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠5*10层双面笼架，单个笼架规格≤1130*710*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 4 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30487) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm 。 ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠8*10层单面笼架，单个笼架规格≤1778*500*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接 ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 5 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30488) | 11.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠7*10层单面笼架，单个笼架规格≤1562*500*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷 ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 6 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30489) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠6*10层单面笼架，单个笼架规格≤1346*500*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接， ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 7 | 小鼠IVC笼架(内部流水号30490) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.小鼠5*10层单面笼架，单个笼架规格≤1130*500*1990mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接 ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 8 | 大鼠IVC笼架(内部流水号30491) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.大鼠4*6层单面笼架，单个笼架规格≤1450*600*2055mm。 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接 ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 9 | 大鼠IVC笼架(内部流水号30492) | 1.笼架采用SUS304不锈钢管制造，方管≥25*25*1.5mm ；底部有≥4个不锈钢万向脚轮，其中≥2个带刹车装置。 ▲2.大鼠3*6层单面笼架，单个笼架规格≤1100*600*2055mm 3.笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管。气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接；气嘴与气管采用旋转式卡槽连接， ；气嘴口与笼盒接触点为硅胶软连接，有效保证了气密性。 4.笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 5.笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 |
| 10 | 小鼠IVC笼盒(内部流水号30493) | 1.小鼠笼盒规格≥380*204*162mm（不含饮水瓶），笼盒底面积≥535cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 2.笼盒要求采用聚亚苯基砜（PPSU）材料， 耐高压灭菌温度≥134℃ 。 3.不锈钢全网罩设计，网盖主框不锈钢丝直径Φ≥3.0mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径Φ≥2.0mm，圆钢间隙≤8mm。 4.网盖上的饲料槽和饮水瓶插口应设计在同一侧，便于观察是否缺水缺料。 5.饲料三角区挡板为固定式，无左右晃动，钢丝衔接处应留有足够的空间间距 。 6.笼盒采用侧密封结构，胶条安装于盒底侧边 ；该密封条应用无毒无害材料，保证很好的密封效果，无密封不严或灰尘逸出。 ▲7.笼盒采用一体式搭扣结构设计，搭扣与盒底注塑一体成型 。 8.笼盒瓶口阀要求为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。 9.笼盒盒底叠放高度≤40mm，盒底侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住。 10.外置式饮水瓶，饮水瓶容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶身需为聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴需为316不锈钢材质，电抛光处理，无漏水、毛刺现象。水瓶盖杆与笼盒连接处带有硅胶密封圈。 11.每个笼盒的笼盖上配有独立悬挂的标签牌的位置，标签牌面积适宜，不遮挡正面对笼内小鼠的观察，方便数据登记；挂牌位置需同水瓶上下，便于观察是否缺缺料、水及动物活动状态。标签牌记录卡采用左右抽插方式，记录卡片不易掉落 。 ▲12.生命窗盖板整体均无侵入笼盒内的部分，保证笼盒的密闭性；覆盖≤0.2µm高效过滤膜（面积≥230cm²），滤膜可水洗、耐高温高压灭菌（提供实物照片）；生命窗采用注胶一体技术完成软硬无缝连接 。 13.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。笼盒要求为上部送风、上部排风结构；进风口与排风口之间有较长的阻隔板（长度≥10cm) 。 14.笼内风速＜0.15m/s 。笼盒回风口要求安装过滤装置 。 |
| 11 | 大鼠IVC笼盒(内部流水号30494) | 1.大鼠笼盒规格≥482*336*254mm（不含饮水瓶），笼盒底面积≥950cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 2.笼盒要求采用聚亚苯基砜（PPSU）材料， 耐高压灭菌温度≥134℃ 。 3.笼盒有2个进气口和2个排气口，笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能立刻自动关闭，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构。 4.网盖上的饲料槽和饮水瓶插口应设计在同一侧，便于观察是否缺水缺料。 5.饲料三角区挡板为固定式，无左右晃动，钢丝衔接处应留有足够的空间间距，确保动物无卡脚倒挂现象。 6.盒盖上带硅胶垫圈，结合重力作用更好的密封笼盒，同时硅胶垫圈在笼盒盖上最大限度的保护其不易损坏。 7.搭扣和盒盖分离式设计，提高资源的使用率，不会因为配件损坏而整体废弃。 8.笼盒瓶口阀要求为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。 9.盒底侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住。不会因为操作失误导致笼盒的进排风口对接不准，影响鼠的饲养。 ▲10.外置式双饮水瓶，单只饮水瓶容积≥250ml，方形带液位刻度，瓶身需为聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶嘴需为316不锈钢材质，电抛光处理，无漏水、毛刺现象。水瓶盖杆与笼盒连接处带有硅胶密封圈。 11.每个笼盒的笼盖上配有独立悬挂的标签牌的位置，标签牌面积适宜，不遮挡正面对笼内大鼠的观察，方便数据登记；挂牌位置需同水瓶上下，便于观察是否缺缺料、水及动物活动状态。标签牌记录卡采用左右抽插方式 。 12.生命窗盖板整体均无侵入笼盒内的部分 ，保证笼盒的密闭性；覆盖≤0.2µm高效过滤膜（面积≥230cm²），滤膜可水洗、耐高温高压灭菌（ ；生命窗采用注胶一体技术完成软硬无缝连接 。 13.笼盒要求为上部送风、上部排风结构；进风口与排风口之间有较长的阻隔板（长度≥10cm) 。 14.笼内风速＜0.15m/s。笼盒回风口要求安装过滤装置 。 |