一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 如果投标人所报设备为进口设备，因采购单位为教育部门，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价。（此价格已含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等所有费用。报价人不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定）。计算方法为：CIP南方医科大学指定地点 投标人民币价＝免税货物价格+免税货物价格×(报价汇率)元人民币。（免税货物价格×(报价汇率)为外贸公司上述相应服务手续费用，若外贸公司上述相应服务手续费用≤3000元人民币，该费用按照3000元人民币计算，即此时投标人民币价＝免税货物价格+3000元人民币，报价汇率按照每个子包中标人民币X元折算，折算方法见下表）。若可以在国内提供现货，应报含税的人民币价格。在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。

| 进口合同货款金额 | 报价费率 |
| --- | --- |
| 最低代理费（元) | 3000元 |
| X<50万元 | 1.10% |
| 50≤X<200万元 | 1.00% |
| 200≤X<500万元 | 0.90% |
| 500≤X<1000万元 | 0.90% |
| X≥1000万元 | 0.80% |

- 若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。

- 国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。

- 中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。

- 因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与中标人协商解决。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 免税货物单价（元） | 免税货物总价（元) | 外贸手续费单价 | 外贸手续费总价 | 合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价） | 合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌: 型号: |  | 台 | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ |

- ▲报价时，请分别报免税货物单价、免税货物总价、外贸手续费单价(计算方法见第7条)、外贸手续费总价（计算方法见第7条)、合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）、合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）。关境内供货，无需支付外贸手续费的设备无需填写此表；关境外供货，需支付外贸手续费的设备需填写此表。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- ★授权要求：所投设备为进口设备满足以下情况之一的投标人应为制造商或制造商指定的代理商（经销商）或制造商指定的代理商（经销商）的授权供应商。

1)	投标产品单价在5万元以上的

2)	投标单项产品总价在10万元以上的

3)	同品牌产品超过10万元以上的

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

- 中标人或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自采购人委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因中标人原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因中标人原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个工作日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- 一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。

- 进口设备原则上不允许异地报关。

- ▲在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，中标人需在3个工作日内向学校和海关提供合法、合规的支撑性材料和解释说明文件，超过10个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由中标人承担。

- ★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

子包3采购进口设备，不面向中小企业。

子包1、2、4、5采购国产设备，面向中小企业。

子包公共卫生学院包1:激光测距仪等 (预算金额338.110000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪(内部流水号31106) | 10 | 台 | 0.060000 | 0.600000 |
| 2 | 短时记忆仪(内部流水号31107) | 12 | 台 | 0.290000 | 3.480000 |
| 3 | 视反应测定仪(内部流水号31108) | 12 | 台 | 0.440000 | 5.280000 |
| 4 | 营养分析系统(内部流水号31109) | 1 | 套 | 5.800000 | 5.800000 |
| 5 | 酸逆流清洗器(内部流水号31110) | 1 | 台 | 9.320000 | 9.320000 |
| 6 | 踏阶(内部流水号31111) | 30 | 台 | 0.200000 | 6.000000 |
| 7 | 立式高压蒸汽灭菌器(内部流水号31112) | 3 | 台 | 1.200000 | 3.600000 |
| 8 | 智能人工气候箱(内部流水号31113) | 2 | 台 | 5.000000 | 10.000000 |
| 9 | 电子握力器(内部流水号31114) | 10 | 台 | 0.200000 | 2.000000 |
| 10 | 荧光分光光度计(内部流水号31115) | 4 | 台 | 2.000000 | 8.000000 |
| 11 | 农药残留检测器(内部流水号31116) | 2 | 台 | 2.200000 | 4.400000 |
| 12 | 超声波清洗器(内部流水号31117) | 1 | 台 | 0.680000 | 0.680000 |
| 13 | 超纯水系统(内部流水号31118) | 1 | 台 | 4.000000 | 4.000000 |
| 14 | 水分活度测定仪(内部流水号31119) | 2 | 台 | 1.600000 | 3.200000 |
| 15 | 破碎机(内部流水号31120) | 2 | 台 | 0.070000 | 0.140000 |
| 16 | PH计(内部流水号31121) | 2 | 台 | 0.500000 | 1.000000 |
| 17 | 食品营养指导模型(内部流水号31122) | 4 | 套 | 0.900000 | 3.600000 |
| 18 | 体重身体脂肪测量器(内部流水号31123) | 6 | 台 | 0.350000 | 2.100000 |
| 19 | 超声身高体重计(内部流水号31124) | 4 | 台 | 0.400000 | 1.600000 |
| 20 | 生物显微镜(内部流水号31125) | 50 | 台 | 0.820000 | 41.000000 |
| 21 | 一级数字声级仪(内部流水号31126) | 50 | 台 | 0.380000 | 19.000000 |
| 22 | 二级数字声级仪(内部流水号31127) | 40 | 台 | 0.240000 | 9.600000 |
| 23 | 环境振级仪(内部流水号31128) | 40 | 台 | 0.650000 | 26.000000 |
| 24 | 消化炉(内部流水号31129) | 3 | 台 | 0.700000 | 2.100000 |
| 25 | 乳品分析仪(内部流水号31130) | 2 | 台 | 1.200000 | 2.400000 |
| 26 | 旋涡混合器(内部流水号31131) | 2 | 台 | 0.780000 | 1.560000 |
| 27 | 骨密度仪(内部流水号31132) | 2 | 台 | 12.000000 | 24.000000 |
| 28 | ■人体成份分析仪(内部流水号31133) | 1 | 台 | 25.000000 | 25.000000 |
| 29 | 均质器(内部流水号31134) | 10 | 台 | 0.350000 | 3.500000 |
| 30 | 尿液分析仪(内部流水号31135) | 6 | 台 | 0.750000 | 4.500000 |
| 31 | 心肺复苏模拟人(内部流水号31136) | 20 | 台 | 0.900000 | 18.000000 |
| 32 | 灭蚊灯(内部流水号31137) | 20 | 台 | 0.040000 | 0.800000 |
| 33 | 电动吸蚊器(内部流水号31138) | 20 | 台 | 0.020000 | 0.400000 |
| 34 | 冰箱(内部流水号31139) | 2 | 台 | 0.550000 | 1.100000 |
| 35 | 电子天平(内部流水号31140) | 2 | 台 | 2.500000 | 5.000000 |
| 36 | 尘肺标准片(内部流水号31141) | 20 | 套 | 0.450000 | 9.000000 |
| 37 | X片阅片灯(内部流水号31142) | 10 | 台 | 0.080000 | 0.800000 |
| 38 | 捕鼠笼(内部流水号31143) | 40 | 个 | 0.005000 | 0.200000 |
| 39 | 手臂血压测量训练操作模型(内部流水号31144) | 25 | 个 | 0.200000 | 5.000000 |
| 40 | 水银血压计(内部流水号31145) | 20 | 台 | 0.020000 | 0.400000 |
| 41 | 身高体重计(内部流水号31146) | 10 | 台 | 0.100000 | 1.000000 |
| 42 | AED除颤仪(内部流水号31147) | 2 | 台 | 2.000000 | 4.000000 |
| 43 | 移液器(内部流水号31148) | 20 | 套 | 0.500000 | 10.000000 |
| 44 | 数显恒温水浴锅(内部流水号31149) | 2 | 台 | 0.160000 | 0.320000 |
| 45 | 电炉(内部流水号31150) | 1 | 台 | 0.180000 | 0.180000 |
| 46 | 便携式血糖仪（含采血笔）(内部流水号31152) | 20 | 张 | 0.150000 | 3.000000 |
| 47 | 多参数检测仪(内部流水号31153) | 6 | 台 | 0.500000 | 3.000000 |
| 48 | 背负式气压喷雾器(内部流水号31154) | 20 | 台 | 0.100000 | 2.000000 |
| 49 | 手动加压式不锈钢喷雾器(内部流水号31155) | 20 | 台 | 0.200000 | 4.000000 |
| 50 | 手持便携电动喷雾器(内部流水号31156) | 20 | 台 | 0.080000 | 1.600000 |
| 51 | 电子秤(内部流水号31157) | 20 | 台 | 0.030000 | 0.600000 |
| 52 | 手腕式电子血压计(内部流水号31158) | 20 | 台 | 0.060000 | 1.200000 |
| 53 | 半自动生化分析仪(内部流水号31159) | 2 | 台 | 4.000000 | 8.000000 |
| 54 | 电子体温计(内部流水号31160) | 20 | 个 | 0.010000 | 0.200000 |
| 55 | 小鼠笼 (内部流水号31161) | 20 | 个 | 0.025000 | 0.500000 |
| 56 | 小鼠固定器(内部流水号31162) | 60 | 个 | 0.025000 | 1.500000 |
| 57 | 微波炉(内部流水号31163) | 2 | 台 | 0.150000 | 0.300000 |
| 58 | 智能热球风速仪(内部流水号31164) | 15 | 台 | 0.310000 | 4.650000 |
| 59 | 紫外辐射计(内部流水号31165) | 15 | 台 | 0.300000 | 4.500000 |
| 60 | 数字式照度计(内部流水号31166) | 15 | 台 | 0.380000 | 5.700000 |
| 61 | 紫外线消毒车(内部流水号31168) | 10 | 台 | 0.370000 | 3.700000 |
| 62 | 大气采样器(内部流水号31285) | 10 | 台 | 0.400000 | 4.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光测距仪(内部流水号31106) | 1.测量范围：0.15-40米 2.测量精确度：≤±2毫米 3.标配: 电池 4.尺寸：长≥105毫米，宽≥40毫米，高≥24毫米 5.防尘防溅保护 |
| 2 | 短时记忆仪(内部流水号31107) | 1.记忆材料呈现时间：0.5-5秒，≥6档； 2.呈现位：≥60位； 3.转盘直径：≥190mm； 4.呈现窗口大小：包含 ≥10×14mm 和≥10×28mm 两种规格 |
| 3 | 视反应测定仪(内部流水号31108) | 1.实验内容：五大类十七组实验。通过按键及指示灯选择任一组实验。 2.刺激概率对视觉反应时的影响； 3.数奇偶不同排列的刺激特征对反应时的影响； 4.数差大小排列的刺激特征对反应时的影响； 5.信息量对反应时的影响； 6.“刺激对”异同及时间间隔对反应时的影响。 7.刺激呈现：≥7×15红、黄、绿三色光点阵。显示屏翻转折叠。 8.被试左、右回答手键。 9.实验次数：10～255次。通过按键设定。 10.实时显示每次实验的反应时间：0.001~9.999秒。自动显示每组的平均反应时。自动显示错误次数。 11.可串口输出实验结果。 |
| 4 | 营养分析系统(内部流水号31109) | 通过对个体进行各项专业营养评估（各种评估方法），得出个人的营养风险及需求，再通过系统能够自动给出个性化的食谱、运动方案、中医食疗方案，通过系统打印出来，实现数据电子化管理。 系统需包括如下功能模块：体格检查、营养缺乏体征评估、能量消耗调查、营养筛查、膳食调查、营养素设置、食谱制定、营养建议、营养监测、查询统计。 一.体格检查 1.1.常规检查项目 1.2.体格检查报告单 二.营养缺乏体征评价 2.1.根据症状对应可能缺乏的营养素选择 2.2.营养缺乏体征评价报告 三.能量消耗调查 3.1.根据个体身高体重以及一天所有的活动项目计算全天活动当量和所消耗的能量 3.2.能量消耗调查报告 四.膳食调查 4.1.频度法、精确法切换 4.2.根据个人每天的进餐信息，计算患者一天所摄入的营养素和推荐摄入的营养素 4.3.摄入量分析 4.4膳食调查报告 五.运动管理 5.1.运动调查：根据个人每天的活动，所有活动为记录标准，计算人一天所消耗的活动当量与能量（kcal）。 5.2.根据体重定制运动处方 5.3.运动管理报告 六.食谱制定 6.1.精确法、交换份法 6.2.根据食物库或者菜谱库进行食谱制定 6.3.自动计算食物营养素/菜谱营养素/食谱营养素 6.4.支持经典食谱 6.5.自动生成食谱 6.6.一周食谱生成 6.7.营养分析报告 七.营养监测 7.1.体格指标监测 7.2.能过生成动态连续的曲线图 7.4.打印与导出 八.数据查询与导出 8.1.档案查询： 8.2.体格评估查询 8.3.体征评估查询 8.4.膳食评估查询 九.能量消耗调查查询 十.综合打印：1.选择打印日期和需要打印的项目生成打印报告 配件：加密狗，10组消解罐 |
| 5 | 酸逆流清洗器(内部流水号31110) | 1.可同时清洗样品数：≥60。 2.分体式外置控制模块，采用≥5寸彩色触摸屏，显示直观，操作方便。 3.石墨加热模块，经过特殊抗氧化技术处理，整体喷涂特氟龙。 4.采用PID控温技术，控温准确，精度高，升温速度快，具有温度校准功能，具有温度过冲保护功能。 5.清洗桶与大气相通，连通孔加装循环捕集自动控压装置，不但可以自动调节清洗桶内压力，还可自动捕集酸蒸汽，最大限度减少酸气的泄露。 6. 可清洗各种微波消解罐、常压消解罐、玻璃器皿、石英材质实验容器以及ICP雾化室和火焰管等。 7.清洗桶和清洗支架采用聚四氟乙烯(PTFE)材料，适用氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸和水等各种试剂。 8. 常规清洗时间:<4小时。 9.清洗桶内各试管清洗均匀，保证每个试管在设定时间内清洗干净 10.控温范围：0-260℃ 11.测量精度≤0.1℃ 12.冷却方式室温自然冷却 13.配件: 移液器:≥10ML，≥3支; 消解罐:10套 |
| 6 | 踏阶(内部流水号31111) | 1、材质：实木。 2、长≥51厘米；深度≥30厘米；高度≥30厘米。 |
| 7 | 立式高压蒸汽灭菌器(内部流水号31112) | 1、采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠； 2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质； 3、自胀式密封圈结构； 4、操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机； 5、灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态； 6、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择； 7、具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间； 8、具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机； 9、全自动控制，故障自动检测判断系统； 10、具有自动排放冷空气功能； 11、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全； 12、机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统； 13、具有断水保护防干烧和漏电保护系统； 14、具有验证接口； 15、灭菌温度可选设定范围50℃-126℃； 16、灭菌时间可调设定范围0-99h； 17、容积：≥50升, 电源电压:220V/50Hz， 功率:≥3.5KW 18、灭菌室尺寸：长≥350，宽≥550（mm）； 19、内置网篮； 20 本设备设计压力：≥0.23Mpa ，额定工作压力：≥0.142Mpa 21、具有国家规定的特种设备压力容器证书. |
| 8 | 智能人工气候箱(内部流水号31113) | 1.温控范围： 0～50℃ 2.控温精度≤0.1℃ 3.温度波动度：≤±0.5～1.0℃ 4.外形尺寸：长≥680；宽≥680，高≥1900（mm）；工作室尺寸：长≥640，宽≥640，高≥1250（mm） 5.容积：≥500升 6.光源： LED光照板式，侧面光源，无极调光。 7.光照度：0～20000LX 8.光照层数：≥4层 9.控湿范围：50%RH～95%RH（6℃以下不控湿） 10.控湿精度：≤1%RH 11.湿度波动度≤±3～5%RH 12.升温时间:10°C升 40°C≤60分钟 13.降温时间:40°C降 10°C≤60分钟 14.光照度调节范围：0～100%Emax无级调光 15.工作仓内风向及风速近水平≥0.1m/s～0.3m/s 16.压缩机工作方式：间歇运行 17.LED光照板使用寿命≥50000h 18.仪器运行方式全年连续运行。 19.采用LED冷光源光照 ，自身产生热量极少，使箱体内温度更加稳定。 20.箱体内侧面光照，四层搁板 ，使箱体内任何点上的光照更加均匀，改变以前光照强，中间光照不均匀的缺点。 21.无极调光：采用由控制面板设定需要的光照度，以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱，使光照度更加精准，完全改变以前改变灯管的数量变化光强弱的缺点。 22.第三代气候箱LED灯板的光谱更加接近自然光，同时LED光板使用寿命长，让培养物更接近自然环境培育。 23.不锈钢内胆，层架高度可调；层架可直接向外抽取。 24.国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂，高效率，低能耗，促进节能。 |
| 9 | 电子握力器(内部流水号31114) | 1、量程:0-90kg； 2、材质：工程塑料； 3、分度值：≤0.1kg； 4、适合人群：儿童/青少年/成人。 |
| 10 | 荧光分光光度计(内部流水号31115) | 主要特点： 1.采用了大孔径光路设计，使其检测限可达到进口仪器测试水平 2.灵敏度高，使其可测得媲美进口仪器的拉曼谱图 3.具有多档激发波长选择及自动切换功能，方便用户使用 4.采用≥8英寸彩色触控屏 5.采用高亮度、长寿命LED光源，确保了测试的高稳定性 6.采用全新设计的样品池，确保了测试方法多样化 7.自动调零、自动本底扣除 8.实时荧光值、浓度显示 9.单点标样浓度直读测试功能 10.荧光值显示宽幅动态范围，准确地测定样品的细微变化 11.可选配通用数据处理软件包进行多点标样线性回归测试 技术指标： 1.光源： LED冷光源，另可根据用户需求特别定制热光源、干涉滤光片组合 2.标准机型配有≥4种波长自动切换激发光源（360nm、400nm、450nm、515nm）, 同时用户在范围325 ~ 700nm内可以根据需要订购其它激发光源组件（间隔点≤10nm） 3.EM发射波长范围在325nm ~ 1100nm内 连续可调； 4. EM发射波长准确度≤±2nm 5.EM发射波长重复性： ≤1nm 6.灵敏度： 硫酸奎宁检出限为≤5x10 （g/mL） 7.线性相关系数： ≥0.995 8.零点漂移： ±0.3%（10min内） 9.峰值强度重复性： ≤1.5% 10. 荧光光谱扫描功能： 可扫描水拉曼峰S/N≥50 |
| 11 | 农药残留检测器(内部流水号31116) | 1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。 2、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频≥1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 3、仪器具有无线远传、wifi联网上传、网线连接功能，快速上传数据，进行数据管理与统计。 4、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。 5、仪器具有≥100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。 6、检测通道：≥8个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 7、显示方式≥7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 8、新一代高速打印机，可同时打印二维码，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。 9、光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点。 10、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。 11、采用接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 12、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 14、采用直流供电，安全系统更高，并且配备锂电池充电器。 15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 技术参数 1.波长配置：≥410nm; 2.抑制率显示范围：0%～100%; 3.抑制率测量范围：0%～100%; 4.透射比准确度：≤±1.5%; 5.透射比重复性：≤0.5%; 6.漂移：≤0.005Abs/3min; 7.抑制率示值误差：≤10% 8.抑制率重复性：≤5% 9.仪器尺寸：长≤42cm，宽 ≤31cm，高≤15cm |
| 12 | 超声波清洗器(内部流水号31117) | 1.静音设计：多重降音设计。 2.显示屏及操控设计：≥3.7寸背景光液晶显示屏，开模高清屏幕；感应触控操作，反应灵敏流畅。 3.结构设计：整机外壳纳米涂层不锈钢；激光切割一体成型，表面具有抗指纹耐腐蚀及疏油污处理。 4.电路设计：内置的超声发生器芯片，超声电路声能转化效率高;换能器采用压电陶瓷晶片，频率稳定性高超声效果好，工业级板件。 5.外观设计：独具匠心的玻璃面板设计，整机色彩鲜艳亮丽，极具科技质感。 6.超声功率及频率设计：清洗机的每个超声换能器发射功率≥50W，频率采用≥40KHZ，功率在10-100%范围内任意调节。 7.温控设计：采用高精度温控器，温度精准，实时水温显示；加热采用加热片，升温均匀。 8.配置：包括主机，说明书，保修卡，出水硅胶管及快速卡口，不锈钢滤网。 9.内槽尺寸：长≥300mm， 宽≥ 240mm ，高≥150mm 10.容量：≥10L 11.频率：≥40kHz 12.超声功率：≥250W 13.加热功率：≥300W 14.温度：室温~80 15.时间：1~99min 16.有网架、排水和降音盖。 |
| 13 | 超纯水系统(内部流水号31118) | 1.静音设计：UC智能静音系列以静音之名而生，独有的多重降音设计，≤20分贝以上。 2.显示屏及操控设计：≥3.7寸背景光液晶显示屏，开模高清屏幕；感应触控操作，反应灵敏流畅。 3.结构设计：整机外壳纳米涂层不锈钢；激光切割一体成型，表面具有抗指纹耐腐蚀及疏油污处理。 4.电路设计：内置的超声发生器芯片，超声电路声能转化效率高;换能器采用压电陶瓷晶片，频率稳定性高超声效果好，工业级板件。 5.外观设计：独具匠心的玻璃面板设计，整机色彩鲜艳亮丽，极具科技质感。 6.超声功率及频率设计：清洗机的每个超声换能器发射功率≥50W，频率采用≥40KHZ，功率在10-100%范围内任意调节。 7.温控设计：采用高精度温控器，温度精准，实时水温显示；加热采用加热片，升温均匀。 8.配置：包括主机，说明书，保修卡，出水硅胶管及快速卡口，不锈钢滤网。 9.内槽尺寸：长≥300mm， 宽≥ 240mm ，高≥150mm 10.容量：≥10L 11.频率：≥40kHz 12.超声功率：≥250W 13.加热功率：≥300W 14.温度：室温~80 15.时间：1~99min 16.网架：有，排水：有，降音盖：有 |
| 14 | 水分活度测定仪(内部流水号31119) | 1、工作环境:温度： 0℃~50℃；湿度：0~95%RH; 2、输出方式:屏幕显示或者打印机打印输出; 3、显示方式:大屏幕液晶显示; 4、样品温度控制：15~50℃; 5、水分活度测量范围 ：0~1.00 6、测量精度≤温度士0.5℃，活度≤+0.015; 7、活度重复性:<0.015。 |
| 15 | 破碎机(内部流水号31120) | 1、容量：≥80g； 2、转速：≥25000转/分钟； 3、食品级不锈钢。 |
| 16 | PH计(内部流水号31121) | 1、测量范围：（-2000.0～2000.0 ）mV 2、mV最小分辨率：≤0.1 mV 3、 pH测量范围：(-2.00～20.00)pH 4、pH最小分辨率：≤0.01pH 5、温度测量范围：(-5.0～110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 6、温度最小分辨率：≤0.1℃/0.1℉ 7、支持数据存储≥500套、查阅、删除、传输和打印 8、显示方式：数显 |
| 17 | 食品营养指导模型(内部流水号31122) | 膳食调查专用模型（≥60件套） |
| 18 | 体重身体脂肪测量器(内部流水号31123) | 1、主要由显示单元和测量台构成； 2、双手双足式； 3、适用于测量人体体重和阻抗，分别得出BMI值、身体脂肪率、内脏脂肪指数和肌肉率(骨骼肌率)； 4、体重测量范围：0-135Kg；体重显示误差：＜80Kg时，≤1%；≥80Kg时，≤2%； 5、人体阻抗测试允差：≤±2%。 |
| 19 | 超声身高体重计(内部流水号31124) | 1、语音报读功能 2、超声波自动感应功能 3、单独测量体重 4、单独测量身高 5、同时测量身高、体重 6、同时测量身高、体重、脂肪 7、产品具备接口，可连接电脑系统 8、低电压提示 9、称重范围：0.5kg-200kg 10、身高测量：90cm-195cm 11、显示屏幕：长≥80mm，宽≥70mm VA LCD 背光显示 12、称重单位：公斤/斤 13、电 池：配适配器可交流电使用； 14、产品尺寸：长≥49cm，宽≥35.5cm，高≥210.4cm。 |
| 20 | 生物显微镜(内部流水号31125) | 1、照明系统：高亮度白色LED光源，内置复眼透镜，能够均匀的照亮整个视场并且使用了低散热，长寿命的LED光源。 2、转换器：向内式固定≥4孔物镜转换器。 3、镜筒：双目观察筒，可360度旋转，倾角为≥30°，瞳间距范围50~75mm，双目均带屈光度调节校正。 4、目镜：≥10倍，视场数≥20mm。 5、调焦机构：同轴粗微调焦机构，交叉滚子导轨，调焦行程：向上≥2mm/向下≥13mm，粗动行程每圈≥37.4mm，微动行程每圈≥0.2mm，粗动带锁紧圈，带载物台上下动定位。 6、载物台：矩形机械移动载物台（固定），带标本夹，带标尺。 7、聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径范围0.1~1.25，光栏位置有和物镜相对应的标记（用色环表示倍率）。 8、物镜：平场消色差物镜和目镜，实现了大视场成像，无限远补正物镜具有出色的平坦性和色差补正性，能够获取标本正确的颜色和形状，捕捉到高对比度的图像。 8.1 4× /数值孔径≥0.10，工作距离≥25.0mm； 8.2 10×/数值孔径≥0.25，工作距离≥6.7mm； 8.3 40×/数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm； 8.4 100×/数值孔径≥.1.25，工作距离≥0.14mm； 9、配件：镜油。 |
| 21 | 一级数字声级仪(内部流水号31126) | 1、频率范围：20Hz～10 kHz 2、测量范围：35dB～130dB 3、分 辨 率≤ 0.1dB 4、精 度：≤ ±1.0dB (94dB@1kHz) 5、频率计权： A/C计权 6、时间计权： F(快) 7、显 示≥ 2 × 8字符式LCD 8、最大读值保持： HOLD 9、过载指示： 检测值超过设定值时，显示屏闪烁 10、带校准器。 |
| 22 | 二级数字声级仪(内部流水号31127) | 1、声级测量范围：35～130db（a），40～130db（c） 2、频率范围：20hz～12.5khz 3、频率计权特性：a、c计权。 4、声级设定功能：40～130db范围任意设定 5、检波特性：真实有效值 6、时间计权特性：f(快)和s(慢) 7、显 示 器：液晶显示器自动显示循环时间为每秒1次，分辨率0.1 db。 8、保持特性：保持大有效值 9、交流信号输出：大有效值约2v,阻抗600欧姆。 10、直流信号输出：0.3v～1.3v（按0.1v/10db变化，负载阻抗1m欧姆） 11、附件：校准器（带电池） |
| 23 | 环境振级仪(内部流水号31128) | 1、传感器：压电式加速度计，电压灵敏度400mV（峰值）/g，频率范围：1HZ～160HZ，横向灵敏度比：≤5% 2、横向灵敏度比：≤5%，幅值线性：<5% 3、振级测量范围：60dB～140dB（以10-6m/S2为参考） 4、频率范围：1HZ～80HZ 5、频率计权：VLz（全身垂直），VLx—y （全身水平）， VAL（线性，加速度级） 6、时间计权：时间常数≤1秒 7、检波器：真实有效值 8、自动测量功能： 9、显示器：≥4位LCD液晶数字与符号显示 10、参考校准：利用内部电信号，≥20Hz正弦波。 11、重量：主机≤500克，打印机≤410克 |
| 24 | 消化炉(内部流水号31129) | 1.测定品种：粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品 2.测定范围：0.1~200mg 3.功率≥2400W 5.控温范围：室温~550℃ 6.采用陶瓷环保材料制作的井式炉芯，热效率高，只需≤15分钟即能加热到≥450度。 7.采用≥4路温度控制，每路温度均可单独设定。 8.采用陶瓷加热技术及井式加热双重技术，比原有的加热速率提升60%，减少了预热时间，缩短了消化进程，显著提升了实验效率 9.采用温控数显表精准控制炉内温度，减少加热时产生的聚热效应，使样品受热更均匀 10.仪器配置的排污管可将有害气体排入下水道保护实验人员及实验室的环境。 11.配套KDN-1000定氮仪使用 |
| 25 | 乳品分析仪(内部流水号31130) | 1.中文显示 2.操作简便 3.检测≥9项指标，无需任何辅助试剂 4.检测指标（重复性R、G标准）： 5.脂肪(Fat)：0.01%-25%， 精度≤±0.10% 6. 非脂乳固体(Solid no fat): 3%-15%，精度≤±0.15% 7. 密度(Density): 1015Kg/m3-1040Kg/m3，精度≤±03Kg/m3 8. 蛋白质(Protein): 2%-7%，精度≤±0.15% 9. 加水率(Water added): 0%-70%，精度≤±3% 10. 冰点(Freezing point): -0.400℃0.700℃，精度±≤0.001℃ 11. 乳糖(lactose) : 0.01%-6.0%，精度≤±0.20% 12. 灰份(solids) : 0%-3.0% 13. 温度(Temp) :1℃-40℃，精度≤±1℃" |
| 26 | 旋涡混合器(内部流水号31131) | 1、可调速度范围：500-2500rpm； 2、调速精度：±50rpm （在2500rpm检测）； 3、定时范围：1s-9999min； 4、周转直径：≤4mm； 5、顶部面板尺寸：长≥311mm，宽≥184 mm； 6、仪器尺寸：长≥426mm，宽≥250mm，高≥480mm； 7、电源：100-230V ，50/60Hz； 8、功率：≥60W |
| 27 | 骨密度仪(内部流水号31132) | 1、 检查部位：跟骨 2、探头：凝胶耦合垫探头，永久使用。 3、 数据库：内置中国人、亚洲人、欧洲人等动态数据库。 4、 软件功能：功能接口，体检软件接口程序。 5、操作系统：仪器内置≥7英寸彩色触摸显示屏、电脑系统、热敏打印机，不需外接工作站。 6、 全中文操作软件（儿童、成人） （2）产品配置，包括以下部分： 1、超声骨密度仪主机 2、骨密度软件 3、脚垫：≥3个 4、质量控制模块：≥1个 5、耦合剂：≥2瓶 6、热敏打印纸：≥2卷 7、使用说明书 8、键盘 9、鼠标 10、打印机 11、显示器 （3）产品技术参数： 1、测量方式：跟骨，全干式、双向超声波发射与接收，原装内置计算机主机。 ▲2、探头测量定位：无需手动/半手动控制探头移动，利用电脑控制可实现探头双向自动伸缩移动；加紧和松开受检者测量部位自动定位调节，检测结果无偏差；减少操作者的工作强度（避免操作者多次弯腰操控设备） ▲3、超声探头：移动式永久凝胶耦合垫探头，内外无水囊、油囊等任何液体软囊,保证无须测量中更换探头。在产品寿命期内不需更换，可永久使用。（内部不含任何水和油等液体成分）。 4、超声波参数：BUA（多频率超声衰减） ，SOS（声速） BQI（骨质疏松指数）。 5、测量范围≥儿童0-19岁、成人20-100岁； 6、测量频率：超声波探头中心频率≥0.5±0.05Mhz 7、测量精准度：SOS≤0.2, BUA≤1.5, BQI≤1.5 (CV.%) 8、测量结果：T值（骨密度）、z值（骨密度与同龄人比值）、SOS（声速）、、BUA（超声波衰减）BQI（骨质疏松指数）、OSI（骨折风险评价）HW（足宽）、BUA/HW（跟骨详细评估） 9、测量时间：≤10秒 10、质量控制：利用校准模块提供日常质量控制和校准；有效控制设备每日测量的精准度。 11、温度补偿：具有环境温度显示功能，和探头自动温度调控功能，可根据温度的变化作出自动补偿，提高测量精准度。 12、人种数据库；中国人数据库、亚洲人数据库、欧州人数据库 ▲13、操作：内置电脑系统和热敏打印机，支持单机操作； 14、内置中文液晶触摸屏操作，液晶显示屏≥ 7英寸 15、具备内置PC电脑，不需外接工作站即可操作，方便外出就诊；并支持外接PC操作；支持扫描枪；支持HIS、PACS、体检系统连接。 16、数据存储容量：内置电脑主机存储≥10万人数据，可以用U盘外接扩展，实现无限存储。 17、操作软件：中文界面，具有Dicom标准接口，可以打印T、Z、SOS、TI、OSI、BUA、BUA/HW数据及图形曲线，通过软件，可以一次性输入患者资料，然后逐个检查，具有强大的数据库功能； 18、支承位置：具有多种规格的脚垫方便测量（4种），使用不同年龄、不同大小脚部的定位，能够有效的辅助定位受检者测量位置，提高测量精准度和重复测量精度≤1%。 19、操作湿度：30-80%； 20、环境温度：10℃-40℃ 21、工作时间：连续工作12小时以上；日测量人数大于200人 22、设备重量：≤13千克 23、可扩展性：支持外接显示器及外接打印机 24、仪器尺寸：长≤ 620mm ，宽≤300mm，高 ≤390 mm |
| 28 | 人体成份分析仪(内部流水号31133) | 主机参数： 1. 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法），电极方法：≥8点接触式电极 2. ▲测量模式：自助模式及专家模式 3. 阻抗: 通过≥3个不同的频率分别在≥5个节段部分进行≥30个电阻抗测量。 4. 人体成分计算方法：据实测量，不使用经验值估算 5. 测量年龄范围：5～99岁 6. ▲阻抗测量范围：10Ω~1000Ω时，阻抗误差范围：四肢≤±1%，躯干≤±5% 7. 输出值 (成分报告纸) :研究结果及结果解析： 人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、去脂体重、体重), 肌肉脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪), 肥胖分析(身体质量指数、 体脂百分比), 肌肉均衡(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 人体成分测试历史记录(体重、骨骼肌、体脂百分比、细胞外水分比率), 评分, 体型(基于BMI和体脂百分比分为：运动员体型、偏胖、肥胖、肌肉型、健康型、苗条肌肉型、苗条、隐形肥胖、消瘦型、偏瘦型), 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估(BMI、体脂百分比)，营养评估(蛋白质、无机盐、体脂肪), 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 身体围度(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度), 血压(收缩压、舒张压、脉搏数), 结果解析QR代码, 生物电阻抗(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)肥胖度、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度）、体成份测量历史数据 8. 通过输入ID号可储存结果≥100,000次 9. 报告纸：体成分结果报告纸，儿童专用报告纸 10. 测量体重范围：0.1～270KG 11. 测量身高范围：90～249.9CM 12. 设备屏幕：≥7英寸薄膜液晶触摸屏显示器 13. 可跟同品牌血压计连接，血压计数据显示在体成分报告上面 14、设备配置清单： 1) 人体成分仪主机 2) 电源适配器 3) 彩色中文结果报告（≥1000份/箱） 4) 产品使用说明书 5) 结果报告解析说明书 6) 黑白激光打印机 7) 中文分析管理软件 8）计算显示器 15、广东省内有厂家公司网点 |
| 29 | 均质器(内部流水号31134) | 1.工作条件：环境温度：室温～40℃；相对湿度：≤75％。 2. 电机功率： ≥300W （都有过热保护功能）。 3.转速：空载≥23000RPM； 负载：8000～15000RPM 4.电子定时 |
| 30 | 尿液分析仪(内部流水号31135) | 1、测定原理：反射光电比色法 2、光源系统：采用冷光源测定系统 3、测定速度：≥520条/h 4、试纸项目选择范围：14项、13项、11项、10项 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试 7、显示：≥5.7英寸触摸液晶显示屏 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 10、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤1.0% 11、稳定性：分析仪开机≥8h内，反射率测试结果的变异系数≤1.0% 12、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码 17、存储功能：≥9000个测量结果 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 19、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口 |
| 31 | 心肺复苏模拟人(内部流水号31136) | 1、执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准 功能特点： 2、采用≥8英寸彩屏显示：钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 3、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 4、模拟生命体征： 5、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 6、按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 7、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 8、瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 9、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 10、三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 (1)方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。 (2)方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数的比例，完成循环操作。 (3)方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 11、控制器显示屏功能： 电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 条形码显示吹气量：正确的吹气量： (1)吹气量过少时，条形码为黄色。 (2)吹气量合适时，条形码为绿色。 (3)吹气量过大时，条形码为红色。 (4)吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 12、条形码显示按压深度，正确的按压深度： （1）按压深度过少时，条形码为黄色。 （2）按压深度合适时，条形码为绿色。 （3）按压深度过大时，条形码为红色。 可自行设定操作时间，以秒为单位。 操作频率：2020标准为100~120次/分 13、打印机功能： (1)操作结束后打印操作过程。 (2) 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 材料特点： (3)面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 14、配置： (1)高级复苏全身人体模型； (2) 高级显示控制器； (3) 豪华手拉推式人体硬塑箱； (4) 复苏操作垫； (5) 电源适配器； (6) 数据线； (7) 屏障面膜 ； (8) 可换肺囊装置≥四套； (9) 可换面皮； (10) 热敏打印纸≥二卷； (11) 2020国际最新操作指南光盘； (12) 急救手册 ； (13) 使用说明书； (14) 保修卡、合格证； |
| 32 | 灭蚊灯(内部流水号31137) | 1.主要性能：UV光波诱蚊，漩涡吸蚊系统，三重防逃逸设计，低噪降音设计 2.灭蚊原理：吸入式 3.诱蚊方式：UVA紫光灯 4.额定电压：≥220V 5.额定频率：≥50Hz 6.额定功率：≥15W 7.产品尺寸：长≥260，宽≥300mm 8.产品重量：≥0.85kg |
| 33 | 电动吸蚊器(内部流水号31138) | 1、微机：额定功率≥1W 2、电池：额定电压≥DV3V 3、风扇：≥60mm，共3翼 4、贮蚊罐：罐口≥40mm 罐底：≥68mm，H≥80mm 5、挡蚊网：≥50mm 6、排气网：≥65mm 7、贮电筒：≥38mm，H≥140mm，开关1组 重量：≥160g（不带电池） |
| 34 | 冰箱(内部流水号31139) | 1.总容积：≥601L 2.冷冻室容积：≥196L 3.冷藏室：≥379L 4.制冷方式：风冷 5.冷冻能力：≥26kg/24h 6.除霜模式：支持 |
| 35 | 电子天平(内部流水号31140) | 1、可读性：≤0.1mg，最大称量值≥120g，重复性：≤0.1mg； 2、秤盘尺寸≥90mm，秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm，最小称量值(U=1 %, k=2)≤0.016g； 3、稳定时间：≥2s，灵敏度温度漂移：≥2 ppm/°C，线性误差：≤0.2 mg； 4、 坚固的金属机架，完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架，便于清洁； 5、 10种应用程序：包括动态称量、统计称量、密度应用程序等； 6、内置的下挂钩称量设计，可满足特殊称量应用需求； 7、具有RS232接口，无需软件即可完成数据传输； 8、通过内置的时间与日期功能，能追踪数据，符合 ISO/GLP 文档要求； 9、▲生产厂家具备校准服务的能力，提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书； 10、 须提供制造商出具的项目授权书原件和售后服务承诺书原件； |
| 36 | 尘肺标准片(内部流水号31141) | 2015年新版尘肺病诊断标准片 |
| 37 | X片阅片灯(内部流水号31142) | 1.v光源类型:高亮度SMD/LED光源 2.色温/寿命: 色温≥8000K， 寿命≥10万小时 3.光源/电压/频率:全球电压自适应外置式电源，AC100V-240V，50/60HZ 4.观察屏亮度调节:采用PWM数字调光技术，3位数码显示100挡无极调光 5.亮度范围:0-4500cd/m 6.感应功能: 插片自动感应，插片即亮 7.适用胶片:普通模拟X线胶片，高密度数字X线胶片，钼靶乳泉医用胶片 |
| 38 | 捕鼠笼(内部流水号31143) | 1.作用对象:老鼠 2. 材质:金属 3.产品尺寸: 长26.6≥cm，宽≥14cm，高≥11cm 4. 用于住宅、办公室、餐饮酒店、养殖场、机房、仓库等场所捕鼠 |
| 39 | 手臂血压测量训练操作模型(内部流水号31144) | 1.该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 2.模拟仿真成人肩膀上肢结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。同时，皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 3.模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。 4.允许注入模拟液体，由排液管排出。 |
| 40 | 水银血压计(内部流水号31145) | 1.测量范围： 0~40kPa(0~300mmHg） 2.最小分度值：≤0.5kPa(2mmHg) 3. 允许误差： ±0.5kPa(±3.75mmHg 4.精准测量： 双刻度显示 |
| 41 | 身高体重计(内部流水号31146) | 1.台面寸寸： 长≥38.5CM ， 宽≥28CM 2.称重量程： ≥120KG， 分度值≤500G 3.称重范围： 0.1KG-120KG 4.长度计量： 70-190CM 5.适用范围体重秤广泛适宜于企业、学校、医院、保健站和体育运动部门检测体重与身 高。该设计合理，制造精良，美观大方，在国内外市场久负盛誉。 |
| 42 | AED除颤仪(内部流水号31147) | 1.体积、重量大小适中，设备操作提示良好 1.1机器自身具备便携把手，便于携带 。 1.2重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 1.3为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。 1.4在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。 1.5提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 2.施救指导详细、显示内容全面 2.1≥5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。 2.2屏幕分辨率≥780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。 2.3智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 2.4提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 2.5在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 2.6设备屏幕支持显示ECG波形。 3.除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 3.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 3.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。 3.3成人最大除颤能量可达≥360J 3.4支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 3.5从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒 3.6具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全 4.除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本。 4.1电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率 4.2备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间 4.3一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。 4.4一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次≥360J放电 4.5低电量报警后至少还可持≥25分钟工作时间和至少≥10次≥200J除颤充放电 5.设备自检功能完善 5.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 5.2自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态 5.3自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 5.4内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低 6.数据存储和导出功能完善 ▲6.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 6.2存储容量：设备的内部存储容量≥1Gb，可存储≥999份自检报告 6.3数据导出 6.4具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。 7.设备可靠性高，经久耐用 7.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击. 提供说明书等证明文件。 7.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件。 7.3工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa） 8.电极片属性: 有效期5年(成人儿童通用) 9.类型：训练机 |
| 43 | 移液器(内部流水号31148) | 1. 通过重新设计的活塞组件和高质量的活塞润滑脂， 可保证数小时的舒适移液。 2.可靠的移液结果： 传奇般的准确性、精确度和可靠性， 提高了移液舒适性。 3.经久耐用，轻松维护; 重要部件由PVDF塑料及不锈钢材质制造，具有优秀的耐久性。 套筒以环式弹夹接口与移液器连接，拆卸简单，便于日常维护。 4.通道数量: ≥1 5.可调或固定量程： 量程可调 6.弹射器类型； 金属 7.容量范围 0.2ul~5ml (选择100 - 1000 μL和 20 - 200 μL 两个量程） 容量范围 0.2-2 µL ，1 - 10μL，2 - 20 μL，20 - 200 μL，100 - 1000 μL，500 - 5000 μL |
| 44 | 数显恒温水浴锅(内部流水号31149) | 1.孔数：≥6孔，双列 2.加热功率：≥1500W 3.工作尺寸：长≥ 300mm, 宽≥150mm, 高 ≥150mm 4.熔丝管 5.温控范围≥ 室温-100℃ 6.温升速度： 由室温升至沸点≤70分钟 |
| 45 | 电炉(内部流水号31150) | 1.整机功率 ：≥1.2KW 2.显示方式： LED数码管显示 3.温控范围：80-400℃ 4.仪表控温精度： ±1℃ 5.温度均匀性： ≤5% 6.加热尺寸 ：长≥300mm ，宽≥200mm 7..板面材质：不锈钢 8.板面厚度：≥8mm |
| 46 | 便携式血糖仪（含采血笔）(内部流水号31152) | 1.工作原理:电化学法 ；检测范围：1.1-33.3mmol/L 2.工作温度：6℃-44℃ 检测时间:≥5秒 3.血细胞压积率:30%-55% 4.存储容量:可储存≥500组带日期和时间的血糖测量值 5.测量方法:葡萄糖氧化酶法 取血部位:手指、前臂、手掌 6.取血方式:虹吸 采血量≥1微升 |
| 47 | 多参数检测仪(内部流水号31153) | 1、一滴血多项功能检测 2、检测项目包括：测总胆固醇，测尿酸，测血压，测甘油三酯，测血糖，测心率 3、实时无线传输，随时掌握家人健康数据 4、全程语音导航，真人语音指导辅助操作 5、配置：多功能体验主机，总胆固醇试纸，血糖试纸，甘油三酯试纸，尿酸试纸，采血针 |
| 48 | 背负式气压喷雾器(内部流水号31154) | 1、可以左右安装摇杆的人性化设计 2、折不断的喷管 3、轻巧的泵 4、结实的把手带有可选的压力表 5、容积：≥16L 6、接近人体的药箱外形 7、采用气罐后药箱没有压力 8、喷杆长度：≥50cm 9、很大的罐装和清理箱口 10、对所有植保药剂抗腐蚀的密封件 |
| 49 | 手动加压式不锈钢喷雾器(内部流水号31155) | 1.由防腐高质不锈钢制成、完全抵御杀虫剂之侵蚀 2.对杀虫、清洁、杀菌剂及维修用化学品具高抗性，寿命特长 3.应用于环境卫生、农田、果园、花圃作消毒和虫害及植物保护之用 4.亦可用于家俱保护剂、木材防腐剂及含沥青化学剂作喷洒之用 5.已通过中国强制性认证-3C认证 6.容量：≥6L 7.喷桶：不锈钢 |
| 50 | 手持便携电动喷雾器(内部流水号31156) | 1、功率：≥3.7V 2、压力：≥1.6bar 3、电池容量：≥2500mA 4、工作时间：≥240min 5、充电时间：≤200min 6、容量：≥2L |
| 51 | 电子秤(内部流水号31157) | 1.材质：不锈钢 2.切换单位≥5种 3.高清显示屏 4.ABS注塑机身 5.置零去皮 6.工艺：拉丝工艺 |
| 52 | 手腕式电子血压计(内部流水号31158) | 1.免脱衣式测量腕式测量 随时监测 2.搭载智能体位检测确保正确测压姿势 3.测量方式：示波测定法 4.测量腕周：13.5cm~21.5cm |
| 53 | 半自动生化分析仪(内部流水号31159) | 1、测量范围：-0.5-3.500A。 2、波 长：330-800nm，标配≥5块滤光片，可增配≥3个波长。 3、进 样 量： 0-3000ul。 4、温 控 5、交叉污染： ≤1.0% 。 6、重 复 性： ≤1.0% 7、存 储： ≥200个以上测试项目，≥3000个以上测试结果 8、 质控功能： 完善的质控功能，可做双质控，具有质控报警功能。 9、 蠕 动泵： 外置蠕动泵，防止泵管老化破损液体渗漏造成短路。 10、显 示：背光液晶，可实时显示反应曲线。 11、接 口双向通讯口，并口。 12、打 印机：内置打印机，可打印中文报告。 13、保护功能： 14、开机自检： 具备开机自检功能，可对光路、液路、机械运动部件等进行自检报警 15、节能设计： 光源自动开光节能设计，最大限度延长光源寿命。 16、测试方法： 测试方法可采用终点法、两点法、速率法、双波长法、试剂空白法、样品空白法、免疫比浊法等，并可选择因数法、单点定标、多点定标、线性回归、折线回归等多种计算方法。" |
| 54 | 电子体温计(内部流水号31160) | 1.用法 ：腋下测量 2.探测器： 热敏电阻 3.温度显示≥3位数字显示，精确≤0.1℃ 4.测量范围： 32℃~42℃ 5.外观尺寸： 长≥132.5mm，宽≥19.4mm ， 高≥10.0mm |
| 55 | 小鼠笼 (内部流水号31161) | 1.外径宽≥28cm，长>37cm，高≥11.5cm 2.内径宽≥25cm，长≥33.5cm，高≥11cm 3.配≥500ml水瓶+水嘴 |
| 56 | 小鼠固定器(内部流水号31162) | 1、大鼠尾静脉注射。 2、用于大鼠尾静脉取血 3、用于大鼠尾压痛、烫尾疼痛或电刺痛实验 4、开有腹腔注射孔 可做腹部实验 5、规格：长≥150mm, 宽≥70mm，高≥50mm 6、内径：≥26MM 7、材质：有机玻璃。 8、用于固定≥25g小白鼠，头或尾有闸门固定鼠，头部或者尾部有螺丝扣和挡板控制束缚松紧度。 |
| 57 | 微波炉(内部流水号31163) | 1.产品容量≥23L 2.产品功率≥900W 3.烧烤功率≥850W 4.能效：一级能效 |
| 58 | 智能热球风速仪(内部流水号31164) | 1. 测量范围：0.05~30m/s 3.测量精度:<3%(满量程) 4.反应时间:<3s 5.显示≥四位数字显示 6.分辨率≤0.01m/s |
| 59 | 紫外辐射计(内部流水号31165) | 2.辐照度测量范围：0.1~199.9x103uW/cm2 3.紫外带外区杂光:UV-254≤0.1%; UV-297 ≤0.05% 4.准确度≤士10% 5.响应时间≤1秒 6.尺寸和重量:长≥180mm，宽≥80mm，高≥36mm; 约0.2kg 7.电源:6F22型9V积层电池 8.配件：UV-254探头 |
| 60 | 数字式照度计(内部流水号31166) | 1、温度特性：±0.1% /℃ 2、取样率：≥ 2 次/秒 3、记录器输出：DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 4、操作及储存温湿度：0°- 40℃，≤70% R.H. 5、电源：9V电池(≥1枚) 6、光检测器尺寸：长≥100mm，宽≥60mm，高≥27mm 7、电表尺寸：长≥135mm，宽≥72mm，高≥33mm |
| 61 | 紫外线消毒车(内部流水号31168) | 1、灯管功率：≥30W 2、灯管数量：≥2 支 3、静态适用面积：≥30㎡ 4、电源电压：220V±10% 5、频率：50Hz±10% 6、输人功率：≥180VA 7、紫外线波长：≥253.7nm 8、辐照强度：≥214uw/cm² 9、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：30°，60°，90°，135°，180° 10、带定时装置：0-120 分钟 11、灯管寿命：≥2000 小时 |
| 62 | 大气采样器(内部流水号31285) | 1、双流量：≥0.1～1.2L/min； 2、负载能力 ≥1.2L/min（4500Pa负载） 3、流量稳定性 ≤5%波动 4、流量计精度 ≥ 2.5级 5、流量误差 ≤±5% (4500Pa负压范围内） 6、连续可调定时：1～99min 定时误差＜0.1% 7、工作电源交直流两用 8、使用电池可连续工作≥6hr |

子包公共卫生学院包2:掌上离心机等 (预算金额472.931000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掌上离心机(内部流水号30374) | 2 | 台 | 0.120000 | 0.240000 |
| 2 | 掌上离心机(内部流水号30375) | 2 | 台 | 0.136000 | 0.272000 |
| 3 | 超声波清洗机(内部流水号30376) | 3 | 台 | 0.500000 | 1.500000 |
| 4 | 分液器(内部流水号30377) | 3 | 套 | 0.500000 | 1.500000 |
| 5 | 斡旋混合器(内部流水号30378) | 3 | 台 | 0.500000 | 1.500000 |
| 6 | 核生化卫生应急侦检防护虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30403) | 1 | 套 | 28.000000 | 28.000000 |
| 7 | 人感染高致病性禽流感事件应急演练虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30404) | 1 | 套 | 26.000000 | 26.000000 |
| 8 | 中毒应急处置虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30405) | 1 | 套 | 26.000000 | 26.000000 |
| 9 | PCR仪(内部流水号30543) | 5 | 台 | 2.200000 | 11.000000 |
| 10 | 移液器(内部流水号30544) | 50 | 套 | 0.060000 | 3.000000 |
| 11 | 核酸电泳检测设备(内部流水号30545) | 2 | 套 | 0.750000 | 1.500000 |
| 12 | 蛋白电泳转印检测设备(内部流水号30546) | 2 | 套 | 4.100000 | 8.200000 |
| 13 | 气溶胶质量浓度仪(内部流水号30576) | 2 | 台 | 3.000000 | 6.000000 |
| 14 | 高压电源(内部流水号30926) | 1 | 台 | 8.000000 | 8.000000 |
| 15 | 注射泵(内部流水号30927) | 1 | 台 | 4.000000 | 4.000000 |
| 16 | 电化学分析仪(内部流水号30939) | 1 | 套 | 6.220000 | 6.220000 |
| 17 | 数控加热型磁力搅拌器(内部流水号31027) | 1 | 套 | 0.350000 | 0.350000 |
| 18 | 旋转蒸发仪配套低温冷却液循环泵(内部流水号31033) | 1 | 台 | 2.200000 | 2.200000 |
| 19 | 旋转蒸发仪配套真空隔膜泵(内部流水号31034) | 1 | 台 | 1.000000 | 1.000000 |
| 20 | 接触材料迁移池(内部流水号31040) | 1 | 套 | 0.700000 | 0.700000 |
| 21 | 色谱通用自动进样器(内部流水号31053) | 1 | 套 | 5.000000 | 5.000000 |
| 22 | ■实时荧光定量PCR仪(内部流水号31056) | 1 | 台 | 29.800000 | 29.800000 |
| 23 | 超低温冰箱(内部流水号31065) | 1 | 台 | 6.250000 | 6.250000 |
| 24 | 倒置显微镜(内部流水号31075) | 1 | 台 | 7.000000 | 7.000000 |
| 25 | 电冰箱(内部流水号31077) | 4 | 台 | 2.100000 | 8.400000 |
| 26 | 冷藏柜(内部流水号31078) | 4 | 台 | 1.800000 | 7.200000 |
| 27 | 超净工作台(内部流水号31079) | 2 | 台 | 1.200000 | 2.400000 |
| 28 | 低温恒温摇床(内部流水号31080) | 1 | 台 | 3.200000 | 3.200000 |
| 29 | 台式高速离心机(内部流水号31082) | 3 | 台 | 2.000000 | 6.000000 |
| 30 | 电子天平(内部流水号31083) | 2 | 台 | 1.400000 | 2.800000 |
| 31 | 细菌恒温培养箱(内部流水号31085) | 2 | 台 | 0.700000 | 1.400000 |
| 32 | pH计(内部流水号31089) | 2 | 台 | 0.300000 | 0.600000 |
| 33 | 低压低氧动物实验舱(内部流水号31197) | 1 | 套 | 29.500000 | 29.500000 |
| 34 | 恒温水浴箱(内部流水号32427) | 1 | 台 | 0.200000 | 0.200000 |
| 35 | 生化培养箱(内部流水号32429) | 1 | 台 | 0.825000 | 0.825000 |
| 36 | 移液器(内部流水号32430) | 1 | 套 | 0.504000 | 0.504000 |
| 37 | 液氮罐(内部流水号32431) | 1 | 个 | 0.450000 | 0.450000 |
| 38 | 台式低速自动平衡离心机(内部流水号32432) | 1 | 台 | 1.000000 | 1.000000 |
| 39 | 垂直电泳仪(内部流水号32433) | 1 | 套 | 2.430000 | 2.430000 |
| 40 | 脱色摇床(内部流水号32434) | 1 | 台 | 0.170000 | 0.170000 |
| 41 | 制冰机(内部流水号32435) | 1 | 台 | 0.650000 | 0.650000 |
| 42 | 酶标仪(内部流水号32436) | 1 | 台 | 2.000000 | 2.000000 |
| 43 | 倒置荧光显微镜(内部流水号32437) | 1 | 台 | 5.200000 | 5.200000 |
| 44 | 全自动化学发光成像系统(内部流水号32438) | 1 | 台 | 9.990000 | 9.990000 |
| 45 | 超净台(内部流水号32439) | 1 | 台 | 1.000000 | 1.000000 |
| 46 | pcr扩增仪(内部流水号32440) | 1 | 台 | 4.000000 | 4.000000 |
| 47 | 负80度超低温冰箱(内部流水号32441) | 1 | 台 | 2.400000 | 2.400000 |
| 48 | 手持细胞计数器(内部流水号32442) | 1 | 台 | 4.800000 | 4.800000 |
| 49 | 超微量分光光度计(内部流水号32443) | 1 | 台 | 6.000000 | 6.000000 |
| 50 | 超纯水机(内部流水号32444) | 1 | 台 | 3.110000 | 3.110000 |
| 51 | 超声洗涤器(内部流水号32445) | 1 | 台 | 0.530000 | 0.530000 |
| 52 | 电子天平(内部流水号32446) | 1 | 台 | 1.300000 | 1.300000 |
| 53 | 显微镜(内部流水号33063) | 230 | 台 | 0.700000 | 161.000000 |
| 54 | 寄生虫标本(内部流水号33068) | 300 | 张 | 0.020000 | 6.000000 |
| 55 | 实验凳(内部流水号33069) | 300 | 件 | 0.020000 | 6.000000 |
| 56 | 音响系统设备(内部流水号33070) | 2 | 台 | 0.220000 | 0.440000 |
| 57 | 鼓风干燥箱(内部流水号33071) | 3 | 台 | 0.500000 | 1.500000 |
| 58 | 电冰箱(内部流水号33072) | 12 | 台 | 0.200000 | 2.400000 |
| 59 | 立式压力蒸汽灭菌器(内部流水号33073) | 1 | 台 | 2.300000 | 2.300000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 掌上离心机(内部流水号30374) | 1.转速设置范围1000-12000rpm,步进1000rpm; 2.时间设置范围10s-20min,步进10s; 3.卡扣式转子，更安全，耐磨损，平衡性高，操作方便； 4.先进的宽电压技术：转速不受电压波动影响，转速精度高； 5.复合转子,兼顾0.5/1.5/2ml×12离心管+4×PCR8联排管，0.2ml×44 PCR单管，可容纳过滤型离心管； 6.触控OLED显示屏：可切换转速、时间（主副显示屏） 7.屏幕按键可调整电机的运行/停止； 8.直流电机，支持连续运行模式； 9.最大相对离心力：6708×g-1.5/2ml；6596-7490×g-PCR8联管； |
| 2 | 掌上离心机(内部流水号30375) | 1.转速设置范围1000-12000rpm,步进1000rpm; 2.时间设置范围10s-20min,步进10s; 3.卡扣式转子，更安全，耐磨损，平衡性高，操作方便； 4.先进的宽电压技术：转速不受电压波动影响，转速精度高； 5.复合转子,兼顾0.5/1.5/2ml×12离心管+4×PCR8联排管，0.2ml×44 PCR单管，可容纳过滤型离心管； 6.触控OLED显示屏：可切换转速、时间（主副显示屏） 7.屏幕按键可调整电机的运行/停止； 8.直流电机，支持连续运行模式； 9.最大相对离心力：6708×g-1.5/2ml；6596-7490×g-PCR8联管； |
| 3 | 超声波清洗机(内部流水号30376) | 1..容量：≥ 22.5L （2台） 2.超声频率 ：≥40KHz 3.超声功率：≥500W 4.功率可调：40-100（%） 5.进水 液位显示：有 6.加热功率：≥800W 7.温度设定范围：室温-80℃ 8. 时间可调：1-480（min） 9. 其他配置：清洗网篮 、手控进排水、220V/50Hz电源各 2个。 1..容量：≥ 10L （1台） 2.超声频率 ：≥40KHz 3.超声功率：≥250W 4.功率可调：40-100（%） 5.进水 液位显示：有 6.加热功率：≥600W 7.温度设定范围：室温-80℃ 8. 时间可调：1-480（min） |
| 4 | 分液器(内部流水号30377) | 瓶口分液器，有机型, 游标可调, DE-M 标志, 5-50 ml（2个）, 10-100ml（1个），带回流阀 |
| 5 | 斡旋混合器(内部流水号30378) | 1.电源输入 ：230V, 50Hz, 0.5A 2.转速（rpm）：600-3200（2700 for 50Hz models） 3.可操作模式：点触式振动，连续振动 4.标配：主机+单试管头垫片+3英寸圆橡胶平板垫片 |
| 6 | 核生化卫生应急侦检防护虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30403) | 1、系统概述 该套系统主要通过三维仿真及VR技术对核生化卫生应急侦检防护虚拟仿真模拟。系统操作者在三维仿真模拟的实验场景中，可通过键盘、鼠标或VR手柄对核生化卫生应急侦检防护进行操作，开展针对性的交互使用训练。同时，系统配以文字、图片等相关介绍，进行实验教学培训、授课等实验教学工作，它可以使教学老师摆脱繁重的实验教学工作，大幅度提高教学效率和学生的学习积极性。并完成专业的培训和锻炼，建成一套技术先进与实用相结合的实验教学系统。 2、开发引擎 为保证系统的交互性和扩展性，系统须采用国际领先的Unity3D引擎开发而成； 3、操作要求 要求根据具体实验内容，符合主流的VR软件交互方式，支持鼠标、键盘或VR手柄操作。系统提供快速导航功能，通过不同形式指导使用者开展实验。 4、特定功能 系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍，方便学生快速理解实验内容； 系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助，帮助学生快速学习软件操作； 5、实验模式 学习模式，可以帮助学生进行实验的练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作。 6、模型动画技术要求 （1）必须按照1：1制作实训室场景及配套设施； （2）标准化建模，引擎场景要做到最大优化，保证系统流畅运行； （3）有近距离交互功能模型需要精细建模，单体模型不能有穿插； （4）场景内模型不能有闪面、重面、破面，不能有多边面，保证场景演示无闪烁现象； （5）布线基于结构优化表现，所有模型必须都要有光滑组，光滑组处理符合标准； （6）模型贴图需要最大限度的利用贴图空间，减少接缝； （7）系统需进行场景烘焙，烘焙不能曝光过度，不能有黑边现象，烘焙方式视场景优化情况而定； （8）系统场景动画要求符合仿真训练要求； （9）系统场景帧率≥30帧。 7、实验内容 （1）核生化方向基础知识学习储备 ▲（2）核武器损伤医学防护、侦检 核应急小组准备物资：防护服、防毒面具、急救箱、侦检设备； 设站封控及现场侦检：临近现场时，根据气象数据设置站点。建立警戒区，设警示标志。选择对应的侦检工具完成现场侦检，完成检测，定义有害物质，建立警戒。 ▲（3）生物武器损伤医学防护、侦检 生物应急小组准备物资：防护服、防毒面具、急救箱、空气采样器、表面微生物监控采样袋、smartcycler 荧光定量PCR、突发急性传染病应急储备试剂盒； 现场侦检:选择对应的侦检工具完成现场侦检，完成检测，定义有害物质，建立警戒。 （4）化学武器损伤医学防护、侦检、洗消、救援与诊治 （5）问题讨论与知识拓展 用户通过该环节掌握对环境生态野外实习的知识点，以达到更好的学习效果。 |
| 7 | 人感染高致病性禽流感事件应急演练虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30404) | 1、系统概述 该套系统主要通过三维仿真及VR技术对人感染高致病性禽流感事件应急演练仿真模拟。系统操作者在三维仿真模拟的实验场景中，可通过键盘、鼠标或VR手柄对人感染高致病性禽流感事件应急演练进行操作，开展针对性的交互使用训练。同时，系统配以文字、图片等相关介绍，进行实验教学培训、授课等实验教学工作，它可以使教学老师摆脱繁重的实验教学工作，大幅度提高教学效率和学生的学习积极性。并完成专业的培训和锻炼，建成一套技术先进与实用相结合的实验教学系统。 2、开发引擎 为保证系统的交互性和扩展性，系统须采用国际领先的Unity3D引擎开发而成； 3、操作要求 要求根据具体实验内容，符合主流的VR软件交互方式，支持鼠标、键盘或VR手柄操作。系统提供快速导航功能，通过不同形式指导使用者开展实验。 4、特定功能 系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍，方便学生快速理解实验内容； 系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助，帮助学生快速学习软件操作； 5、实验模式 学习模式，可以帮助学生进行实验的练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作。 6、模型动画技术要求 （1）必须按照1：1制作实训室场景及配套设施； （2）标准化建模，引擎场景要做到最大优化，保证系统流畅运行； （3）有近距离交互功能模型需要精细建模，单体模型不能有穿插； （4）场景内模型不能有闪面、重面、破面，不能有多边面，保证场景演示无闪烁现象； （5）布线基于结构优化表现，所有模型必须都要有光滑组，光滑组处理符合标准； （6）模型贴图需要最大限度的利用贴图空间，减少接缝； （7）系统需进行场景烘焙，烘焙不能曝光过度，不能有黑边现象，烘焙方式视场景优化情况而定； （8）系统场景动画要求符合仿真训练要求； （9）系统场景帧率≥30帧。 7.实验内容 ▲（1）CDC接电室内处理上报情况： ①疫情电话记录，并将病人进行隔离。 ②县人民医院会诊，CDC中心会议室分派人员，防疫人员在CDC中心物资室选取相应物资，更衣室内穿戴防护服。 ▲（2）应急机动队出发： ①消杀人员进行搭设警戒线，消杀人员进行消杀，张贴宣传单，水源消毒，污染物处理。 ②填写消毒记录表，切换流调人员，流调人员询问病患的密切接触者并测量体温。 ③填写密切观察者观察登记表，采样人员进行不同方法采样，播放采样视频。 （3）防疫人员洗消： 脱防护服视频及脱衣服操作，填写疫情报告记录单。 |
| 8 | 中毒应急处置虚拟仿真实验（VR版）(内部流水号30405) | 1、系统概述 该套系统主要通过三维仿真及VR技术对中毒应急处置仿真模拟。系统操作者在三维仿真模拟的实验场景中，可通过键盘、鼠标或VR手柄对中毒应急处置进行操作，开展针对性的交互使用训练。同时，系统配以文字、图片等相关介绍，进行实验教学培训、授课等实验教学工作，它可以使教学老师摆脱繁重的实验教学工作，大幅度提高教学效率和学生的学习积极性。并完成专业的培训和锻炼，建成一套技术先进与实用相结合的实验教学系统。 2、开发引擎 为保证系统的交互性和扩展性，系统须采用国际领先的Unity3D引擎开发而成； 3、操作要求 要求根据具体实验内容，符合主流的VR软件交互方式，支持鼠标、键盘或VR手柄操作。系统提供快速导航功能，通过不同形式指导使用者开展实验。 4、特定功能 系统简介，要以文字、图片的形式对实验内容加以介绍，方便学生快速理解实验内容； 系统帮助，要以文字、图片等形式，对实验操作进行引导式的帮助，帮助学生快速学习软件操作； 5、实验模式 学习模式，可以帮助学生进行实验的练习，提供实验过程的相关指导，学生能够一步一步根据提示进行操作。 6、模型动画技术要求 （1）必须按照1：1制作实训室场景及配套设施； （2）标准化建模，引擎场景要做到最大优化，保证系统流畅运行； （3）有近距离交互功能模型需要精细建模，单体模型不能有穿插； （4）场景内模型不能有闪面、重面、破面，不能有多边面，保证场景演示无闪烁现象； （5）布线基于结构优化表现，所有模型必须都要有光滑组，光滑组处理符合标准； （6）模型贴图需要最大限度的利用贴图空间，减少接缝； （7）系统需进行场景烘焙，烘焙不能曝光过度，不能有黑边现象，烘焙方式视场景优化情况而定； （8）系统场景动画要求符合仿真训练要求； （9）系统场景帧率≥30帧。 7.实验内容 （1）中毒相关知识 ①本模块共包含三部分内容：中毒的概述、中毒的机制、中毒相关知识。 ②可分别查看对应知识内容的文本，学习完成后，可依次点击完成按钮，返回上一级菜单。 ▲（2）中毒应急处置 ①佩戴防毒面具，进入CO泄露的车间，救助中毒的伤者。 ②确定周围环境安全后，点击肩部的高亮位置，开始判断伤者意识状态。 ③发现伤者意识丧失后，开始判断伤者呼吸是否存在。判断呼吸的方式分为：视、听、感，点击对应的按钮，播放对应的操作示范。 ④发现伤者呼吸不存在后，可在10s内判断伤者脉搏是否存在，点选正确位置，播放判断脉搏的动画。 ⑤确定患者呼吸、脉搏不存在后，按照提示依次选择正确的胸外按压手势、按压位置，然后选择正确的胸外按压幅度，选择操作完成后，开始播放。 ⑥演示胸外按压的操作 ⑦按压完成后，进入人工呼吸步骤。 ⑧提示终止CPR的指征，救护车到达，提示复苏成功，实验结束。 |
| 9 | PCR仪(内部流水号30543) | 1.样本容量：96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5mL(C);384well(D) 2.适用管型：0.2ml； 8联排管；12联排管；96孔微孔板；384大容量版 3.温度范围：4.0-110℃(Rt≤30℃） 4.最大升温速度：≥6.5℃/s 5.最大降温速度：≥5.5℃/s 6.升价温速度：0.1℃/s-5.5℃/s（可调） 7.温度均匀性：≤±0.15℃ （恒定10S） 8.温度精确性：≤±0.1℃ 9.交错式热不对称PCR(Tail-PCR)扩增：快速地变温模块，灵活实现3引物，同时进行交错式热不对称套嵌循环扩增 10.降落PCR（Touchdown PCR)：0.1-9.9℃，1-599秒，可做TouchdownPCR实验，可作HRM反应 11.梯度：30-110℃ 12.梯度温度宽度：1-30℃ 13.自适应热盖：自适应档位设计，满足各种不同的样品板和管 14.功率可调：50℃-100℃ 15.Tm值计算：方便的Tm值计算，可为客户提供准确的退火参考温度 16.语言模式：可设置中文、英文等多种语言模式 17.恒温孵育：设定温度范围：0-100℃，设定时间范围：0-30天 18.梯度均一性：≤0.1℃（可调） 19.梯度准确性：≤±0.2℃ 20.梯度列均匀性：≤±0.2℃ 21.热盖温度：室温-110℃ 22.控温方式：Block,tube(10-100ul 可选)，calculated 23.程序存储量：无限，主机内存≥256MB.USBFLASH 24.最大循环数：≥999 25.屏幕显示：真彩LCD，触摸屏，曲线图文显示 26.通信接口：USB2.0，网络接口，无限wifi移动远程控制 |
| 10 | 移液器(内部流水号30544) | 1.一套移液器：由两支移液器组成，量程分别为：0.5-10ul,10-100ul, 2. 计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655. 7.下半只可高温高压消毒。 8. 可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 |
| 11 | 核酸电泳检测设备(内部流水号30545) | 一、水平电泳槽参数： 1、水平电泳槽尺寸178mm*255mm*68mm 2、配有8孔、15孔、20孔上样梳 3、电极拆卸方便，简化了清洁工作； 4、底座侧面的箭头指示运行方向，可确保凝胶的方向正确； 5、 彩色编码的带标记的电极和带标记的底座确保盖子可以正确安置在底座上； 6、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启； 7、 透明塑料结构，可以方便地查看样本； 8、制胶盘架带两个方向水平仪，四个角带有可调旋钮，确保制胶盘保持水平； 9、 制胶盘架正反两面可用，可同时制 2 块 70mm x 70mm 和 2 块 70mm x 100mm 胶或同时制 1 块 150mm x 70mm 和 1 块 150mm x 100mm； 10、制胶盘可直接放在紫外透射仪上观察，无需把胶从制胶盘脱下来进行观察，操作方便。 二、电源技术参数: 1、 电源独立的双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 2、 可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V； 10-600mA，完全可调，增量为1mA； 1-120W，完全可调，增量为1W； 3、 可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 4、 A、B两端独立的双电源输出口； 5、 两个输出口的时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟，完全可调； 6、 具有暂停和恢复功能； 7、 可编辑和储存不少于5个设定程序，每个程序包设不少于3个步骤； 8、 具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 9、 通过触摸屏控制； 10、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 |
| 12 | 蛋白电泳转印检测设备(内部流水号30546) | 一、快转仪参数 1．搭配触控屏，人机触控交互； 2.A、B两槽相互独立，可分别运行不同实验条件； 3．一体机，内置双独立高电流系统，程序最高可达3.0A电流 4. 支持快速半干转，可 5-12分钟完成快速、高效的5~250KDa蛋白转印 ； 5. 单次运行可转印 1-4 块小型凝胶（7x8.5cm）或 1-2 块中型凝胶（13.5x8.5cm）； 6. 兼容传统的半干转耗材，可进行30分钟及以上的半干转； 7. 需要的缓冲液很少，每份滤纸只需不到100ml缓冲液； 8. 该系统拥有缓冲弹力装置，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，压力均匀； 9. 简单的闭锁设计，安装快速、简捷、方便； 10. 双抽屉式设计，拉出抽屉盒子时，电流被切断，能防止电击，保护使用者； 11、正负电极板可直接冲洗，方便维护； 二、垂直电泳槽参数 1. 凝胶数：1-4 2. 手灌胶：使用玻璃板灌制 3. 凝胶尺寸（宽X长）：预制：86mm x 68mm；手灌：83mm x 73mm 4. 玻璃板尺寸：短玻板 101mm x 73mm ； 长玻板 101mm x 82mm 5. 2块凝胶的缓冲液总体积：700ml 6. 4块凝胶的缓冲液总体积：1000ml 7. SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下） 8. 尺寸（宽 x 长x 高）：125mm x 165mm x 150mm 三、基础电源参数 1、 电源独立的双通道设计，相当于两个独立的基础电源，两边输出端口可同时独立输出300V，600mA，120W； 2、 可编程的输出范围：10-300V，完全可调，增量为1V； 10-600mA，完全可调，增量为1mA； 1-120W，完全可调，增量为1W； 3、 可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率； 4、 A、B两端独立的双电源输出口； 5、 两个输出口的时间可通过触摸屏单独设定，设定范围1分钟-99小时59分钟，完全可调； 6、 具有暂停和恢复功能； 7、 可编辑和储存5个设定程序，每个程序包设3个步骤； 8、 具有实时时钟功能，具备顺数/倒数时间切换功能； 9、 通过触摸屏控制； 10、安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 |
| 13 | 气溶胶质量浓度仪(内部流水号30576) | 1、传感器：采用但不限于红外激光散射原理，需可实时测量气溶胶质量浓度 2、测量范围：0.001mg/m3～250g/m3 3、测量精度：小于等于0.001mg/m3 4、量程：量程可以设置为固定或自动选择 5、通讯模式：包含但不限于RS485 Modbus协议通讯 6、报警输出：可以根据自定义的触发阈值和触发时间，来触发和重置报警状态 7、数据记录：存储容量大于等于50,000个数据点 8、测量显示：实时数值显示或实时图形化显示 配置：1、主机1台；2、检测棒1根；3、电源线1套 |
| 14 | 高压电源(内部流水号30926) | 1.输入：AC220±10%，（AC110V可选）最大电流≤10A。 2.输出电压： ±1KV~±30KV等多种最高电压输出可选，0V~最高电压，可调。 3.纹波电压： ≤0.001% P-P 4.温度系数：≤25ppm 5.稳定度：开机预热一小时后，每小时≤0.01%。 6.环境温度：≥0 且≤40℃。 7.储存温度：≥-40℃且≤+85℃。 8.电压电流指示：≥4位数字面板表，额定输出条件下精度为≤1%。 ▲9.极性可逆转，逆转时间< 1秒在空载下 10.全功能前面板 11.RS-232数字控制 12.配套的高压电缆≥14条（含与电源接头），每条≥1m 13.具有恒压模式、恒流模式、电压电流自动交叉控制模式 14.附电脑控制软件 |
| 15 | 注射泵(内部流水号30927) | 1.工作模式：灌注，抽取，先灌注后抽取，先抽取后灌注，自动循环，编程（通过专用软件完成编程） 2.通道数量：≥2 3.行程分辨率：≤0.015625μm/微步 4.线速度范围：0.04μm/min-86.4mm/min 5.微步速度范围： 23.4375 sec/μstep-10.85 μsec/μstep 6.▲行程控制准确度精度：（额定行程） -0.35% ~ 0.35% 7.行程控制重复性精度：CV（额定行程） -0.05%~ 0.05% 8.线性推力额定推力：推力可调 9.适用注射器： 0.5uL-30mL 10.注射器自定义： 行程≤108mm 外径≤26mm 11.显示方式： 液晶屏 12.显示语言： 中文或英文可设 13.操控方式： 触摸屏操控，专用PC软件操控，云平台远程控制，专用Android APP操控，触点信号控制启停（脚踏开关），RS485通信控制 14.接口形式： RS485(可选配)，RJ45（10/100/1000M自适应），USB-B，USB-A，音频脚踏开关接口，S端子：≥3路固态继电器输出，≥2路空接点/TTL信号输入 15.无线连接方式：（可选配）Wifi，蓝牙 16.编程功能： 基于工作流的模块化编程：最多可编程≥50步，包括匀速，斜坡，自动循环，延时，重复，编程输出，外部事件输入 17.校准功能： 通过校准提高流量/液量精度 18.参数方法： 编程设置的参数可保存为方法，便于直接调用 19.实时时钟： 显示日期和时间，并且可设置 20.智能诊断： 智能诊断运行过程中是否存在电机失步，是否安装注射器，是否存在漏液问题 21.锁屏功能： 拥有不少于三级用户权限（管理员，开发人员，操作人员） 22.状态监控： 实时监控泵的运行状态，提供报警等提示信息 23.日志记录功能： 记录泵的完整运行历史记录，可直接导出 |
| 16 | 电化学分析仪(内部流水号30939) | CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时） CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec CA的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 CC的最小采样间隔： 1 ms CC模拟积分器 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec SWV频率： 1 至 100 kHz i-t 的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步 ACV频率范围：0.1 至 10 kHz SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz 交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值 |
| 17 | 数控加热型磁力搅拌器(内部流水号31027) | 1.数字控温，最高温度≥340℃； 2.最大转速≥1500rpm； 3.转速精度 ≤1rpm 且 ≥-1rpm 4.最大搅拌量（H2O）≥20L； 5.停止加热后当盘面温度≥50℃时，（即便关机，不拔电源），也会出现盘面温度过热提醒。保护操作者安全； 6.独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度≥420℃时，自动停止加热，保证实验室安全； 7.定时时间长，从1分至99小时59分； 8.高清晰LCD显示屏同时显示实际温度、转速、时间； 9.可外接温度传感器，精确控制样品温度，控温精度达 ≤0.2℃ 且 ≥ -0.2℃ 10.不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀； 11.具备远程操控功能，可连接电脑，传输数据； |
| 18 | 旋转蒸发仪配套低温冷却液循环泵(内部流水号31033) | ▲1.工作温度范围大于等于-40°C-室温 2.温度稳定性 ≤0.3 3.温度显示 4.显示精度≤ 0.1 °C 5.制冷量≥800W 6.泵最大压力 ≥0.3 bar 7.泵最大吸力 ≥0.2 bar 8.泵最大流量 ≥22 L/min 9.水槽容积≥5.0 L 10.配外接软管和接口 11.可接旋转蒸发仪 |
| 19 | 旋转蒸发仪配套真空隔膜泵(内部流水号31034) | 1.额定功率≥ 120W 2.泵头类型 ：双级泵 3.极限真空度：6-8mbar 4.操作压力≥ 1bar 5.流量 ≥20L/min 6.介质和环境温度 5℃～ 40℃ 7.环境相对湿度 ＜ 80% 8.真空表 带真空调节阀 9.工作制 连续工作 10.噪音 ＜ 55db 11.额定转速 ≥1450 RPM 12.耐腐蚀 |
| 20 | 接触材料迁移池(内部流水号31040) | 1.不锈钢迁移池、玻璃迁移池、聚四氟乙烯迁移池等至少≥3种不同材质的迁移池，每种迁移池≥1个 2.参数规格、材质性能满足GB5009.156-2016，GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》的要求 3.容量10-50ml之间，可选择或订制。 4.不锈钢材质迁移池要求。试验池环材质：不锈钢；上下盖板材质：不锈钢；注液口封盖材质：聚四氟乙烯；迁移池底脚材质：聚四氟乙烯；O型密封圈：≥2支，聚四氟乙烯；使用温度：-15～180℃； 5.玻璃迁移池要求。试验池环材质：不锈钢；上下盖板材质：耐高温耐腐蚀玻璃； 注液口封盖材质：聚四氟乙烯；迁移池底脚材质：聚四氟乙烯；O型密封圈，聚四氟乙烯；使用温度：-15～130℃。 6.聚四氟乙烯迁移池要求。试验池环材质：聚四氟乙烯；.形式：一体成型，无胶；上下盖板材质：不锈钢；注液口封盖材质：聚四氟乙烯；迁移池底脚材质：聚四氟乙烯；O型密封圈：≥2支，聚四氟乙烯；使用温度：-15～180℃。 |
| 21 | 色谱通用自动进样器(内部流水号31053) | 一、工作环境 温度： -20℃-50℃ (运行) ； -40℃-70℃ (储存) 湿度: 10%-90% (运行)； 5%-90% (储存) 二、兼容分析设备 可与液相色谱、液相质谱，离子色谱等检测仪器联用。可自动完成管路清洗、气泡排空、进样、进样后清洗等动作。该设备配有专用操作软件，方便快捷。 三、主要特性 1)PC客户端软件操作，操作简便，清晰明了。 2)具备多种通讯连接方式，供用户选择。 3)兼容性强，可配套不同厂家的仪器设备。 4)稳定性高，编码器实时反馈对比，仪器运行更加精准。 5)自动化程度高，无人值守，全天不间断工作。 6)≥100位样品位，充分满足用户样品量大的需求。 7)注射器、定量环、缓冲管均可更换不同规格，以满足用户不同需求。 8)具有不同进样模式，全定量、半定量、无损进样可自由设置。 9)具有漏液实时检测功能，避免产生不完整的样品进样。 10)具有进样针防撞保护措施，有效防止进样针因意外而损坏。 11)具有空瓶检测功能，遇空瓶可选报警或者跳过，避免浪费分析时间。 12)具有门检测功能，可选开门亮灯或者开门报警，方便观察和防止意外开门。 13)具有样品温控功能（可选），满足用户对样品的温度环境要求。 ▲14)高压阀，切换阀，避免金属阀头与样品接触造成污染。 四、参数范围 1.注射器规格：50-1000(单位: μl)，配有≥2个规格以上 2.样品盘位数：≥105 3.样品规格：≥5ml 4.每行进样次数：1～99次 5.最大时间间隔 999分 6.进样量：0.1μl～2ml 7.取样针头：配金属和PEEK(可自由更换) 8.定量环 9.高压进样阀： 10.清洗管路模式：进样后、进样前后 11.样品盘温度：4℃～40℃ 12.泵样模式：容量、时间 13.控制方式：间隔自控、信号反控、PC控制 14.进样精度RSD ：进样1μl时(<1%)， 进样5μl时(<0.5%)，进样10μl时(<0.3%) |
| 22 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号31056) | 1、热循环需采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式需为半导体； 2、温度范围：4–100℃； 3、支持加热模块：≥0.2ml ×96孔； 4、激发光源要求为高亮度白光半导体光源，工作寿命要求≥5年； ▲5、检测系统要求需为低温高分辨一次成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号。实时动态检测，动态显示，96孔均同步成像检测仪器支持的所有荧光染料，无逐个扫描时间差； ▲6、发射光通道≥4色和激发光通道≥4色；单管单次反应可同时检测≥4种不同靶标； ▲7、需支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差； 8、安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：JUN, ROX；通道四：Cy5； 9、升降温速率要求≥3.5℃/秒； 10、运行速度要求≤40分钟内即可完成≥40个循环，并能提供现场验证实验支持； 11、支持高分辨率熔解曲线，分辨率≤ 0.015°C；样本检测的重复性高，对高浓度和低浓度核酸样本分别进行重复性检测，CV值＜3%； 12、内置触摸屏，可提供一键式的实验方案，同时支持触屏设置个性化实验程序并启动实验；支持实时察看实验进程以及最终实验结果查看和分析；触摸屏支持多种实验管理功能，如实验暂停，实验流程锁定，便于用户在实验过程中随时调整；还可在实验结束后自动提供实验结果质量预判（QC），便于用户快速判断实验结果是否有效； 13、中文操作软件，也可切换成英文模式；除支持仪器连接的电脑储存数据外，仪器也支持自身储存数据，可储存2000-2500次实验数据；支持USB储存和转移数据； 14、软件自带原厂研发的多组分算法，可去除多色荧光间的相互干扰，保证多重分析结果的准确性，无需颜色补偿； 15、仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂； 16、仪器配置： 16.1、实时荧光定量PCR主机1台， 16.2、随机进口的电脑工作站1套； 16.3、数据采集和分析软件1套； 16.4、引物和探针设计软件1套； 16.5、安装试剂盒1套； |
| 23 | 超低温冰箱(内部流水号31065) | 1、工作环境要求：环境温度16~32℃，环境湿度≤80%Rh，输入电压：220±10%，额定功率：≥1500W 2、箱内温度控制范围：-40℃～-86℃ 3、外部尺寸：宽≤885mm，深≤995mm，高≤1980mm，内部尺寸：宽≥595mm，宽≥720mm，宽≥1310mm。 4、要求：立式，单门设计 5、箱内有效容积：≥568L，产品净重：≤286kg。 6、压缩机要求为自复叠独立双系统，确保单套系统故障时，另外一套系统可维持在不高于-70℃运行； 7、设定温度在-40℃～-86℃范围调节，箱内温度均匀性≤5℃，通过国家认可标准实验室检测 8、要求国际品牌压缩机、环保制冷剂，EBM高效冷凝风机，制冷高效，安全节能； 9、两种报警方式，声光报警；多种报警方式，包含高温、低温、断电、开门、电池电量低、系统故障、传感器故障、主板通讯故障、高环温、冷凝器脏报警 10、双压缩机运行、指纹、NFC，压机延时保护、压机高温保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定 11、微电脑控制，控温精度≤±0.1℃ 12、标配蓄电池，可实现断电报警，可提供不少于24小时报警 13、触摸屏显示：≥10.1寸，直观显示，人性化交互 14、设备具备单机版样本库管理系统，可实现单机版样机管理 15、整机具有网络功能，具备WIFI网络连接功能 16、低噪音，稳定运行噪音≤65分贝 18、冻存架规格（层*列*组）：层数：≥5层，列数：≥5列，组数：≥16个。 19、优化存储设计，产品可存储≥2ml标准冻存管≥40000个 |
| 24 | 倒置显微镜(内部流水号31075) | 1.光学系统:无限远光学系统； 2.观察方式：明场、切趾相差； 3.▲透射照明:高冷光白色LED照明（环保照明），内置“复眼透镜”。环保照明提供适于相差观察的高强度光照。通过内置复眼透镜，整个视场内均能提供一致的亮度。LED 是环保、低耗电量的光源。环保照明具有≥60000 小时的超长寿命，可减少更换灯泡的频率； 4.目镜筒：铰链式目镜筒；瞳距调节范围：50-75mm，≤45度倾角； 5.目镜: 10x(视场≥22mm)； 6.调焦方式：通过物镜转盘上下移动实现调焦，粗调行程每转≥37.7mm，微调每转≤0.2mm；粗调扭矩可调； 7.物镜转盘:五孔物镜转盘； 8.▲聚光器: 超长工作距离聚光器，工作距离≥75mm，数值孔径≥0.3； 9.相差滑板:预定心型相差滑板(PHL,PH1,中空位)； 10.机械载物台：控制XY移动，移动范围≥126（X） x 78mm(Y)； 11.样品夹：配套通用样品托板； 12.物镜:采用切趾相差技术，可以最大程度上减少较厚标本中的不必要光晕。可呈现较厚标本（例如分裂细胞）的更清晰细节。具体参数如下： 4X平场半复消色差相差物镜（数值孔径≥0.13，工作距离≥16.4mm）； 10X消色差相差物镜（数值孔径≥0.25，工作距离≥6.2mm）； 20X长工作距离消色差相差物镜（数值孔径≥0.4，工作距离≥3.1mm）； 40X长工作距离消色差相差物镜（数值孔径≥0.55，工作距离≥2.1mm）。 |
| 25 | 电冰箱(内部流水号31077) | 1、用途：可用于冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。 2、主要指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率：50±1HZ。 2.2、样式：立式，双门。 2.3、有效容积（L）：≥450。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤810*735*1960。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：上室≥650×570×627、下室≥650×570×627。 2.6、净重/毛重（KG）：≤143.5/141。 2.7、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和。 2.8、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质，经久耐用、便于清洁。 ▲2.9、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉。 2.10、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化。 2.11、上下独立内藏式门把手设计，美观大方。 2.12、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室，防止随意开启，确保样本安全,上下室可选配外挂锁。 2.13、前后≥4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放。 2.14、内嵌式门封条，防尘且方便清洗。 2.15、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 2.16、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 2.17、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 ▲2.18、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度≤0.1℃。 ▲2.19、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性。 ▲2.20、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除。 2.21、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 2.22、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数≥100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 2.23、选配温度记录打印机：系统可以保留≥7天的数据供打印，按下打印键可打印设置时间段内的温度。 2.24、可选配485接口、远程报警接口。 |
| 26 | 冷藏柜(内部流水号31078) | 1、用途：用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存，适用于药房、制药厂、医院、疾控预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。 2、参数指标： 2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 2.2、样式：立式，玻璃门。 2.3、有效容积：≥725L。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1093*758*1972。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥980*595*1260。 2.6、净重/毛重（KG）：≤170.5/200。 2.7、箱体材料：冷轧钢板，喷漆。 2.8、内胆材料：喷涂铝板。 2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 2.10、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。 2.11、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。 2.12、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。 2.13、前后≥4个万向脚轮+前≥2个调整脚设计，移动固定方便。 2.14、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度≤0.1℃，可调阅湿度。 ▲2.15、≥12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。 2.16、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。 ▲2.17、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。 2.18、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围≤±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。 2.19、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码≤3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。 2.20、断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。 2.21、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。 2.22、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。 2.23、标配485接口、远程报警接口。 ▲2.24、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。 2.25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机≥5分钟、停机≥6分钟规律运作，确保物品存储安全。 2.26、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 2.27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 2.28、左侧标配≥1个测试孔，方便测试箱内温度。 |
| 27 | 超净工作台(内部流水号31079) | 1、洁净等级：≥100级(美联邦209E) 2、菌落数：≤0.5个/皿.时（90mm培养平皿） 3、平均风速：0.3∽0.6m/s（可调） 4、噪 音：≤62dB（A） 5、振动/半峰值：≤5μm 6、照 度：≥300Lx 7、电 源：AC,单相220V/50Hz 8、最大功率：≥0.8KW 9、重 量：≤350kg 10、工作区尺寸 W1×D1×H1：≥1360×700×520mm 11、装置外形尺寸 W×D×H：≥1480×720×1600mm 12、双人单面 |
| 28 | 低温恒温摇床(内部流水号31080) | 1.转速范围： 25—300RPM 2.转速精度： ≤±1PRM 3.振幅：≥25 4.振荡方式：回旋式 5.控温范围： 4-65℃ 6.控温精度： ≤±0.1℃ 7.温度均匀度：开启制冷时≤±0.5℃ 无制冷时≤±2℃ 8.湿度控制：30—95%RH (选配) 9.湿度波动度：±5%RH (选配) 10.制冷功率：≥500w 11.加热功率：≥750w 12.三级密码管理权限 13.正反转控制电机，操作更灵活 14.采用PT1000温度传感器控温更精确 15.▲具有五级自动除霜功能，≥20度以上无霜无波动可长期运行。定时除霜功能，除霜时间可设定，能长时间在低温状态下运行不冰堵。 16.3种断电模式选择功能，断电恢复，停止或重新启动。 17.侧开门方式，中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 18.具有定时功能：0～9999min内任意设定培养时间 19.▲显示方式： 液晶屏 ,具有密码锁定功能。 20.内置照明系统及紫外杀菌系统 21.可选配自粘板，粘性和稳定性好。 22.可预设长达十段的可编程序，可实现昼夜 1-24个时间段的温度和转速参数的自由组合 的预约定时功能。 23.摇板尺寸（W*D）mm：≥558mm*460mm（双层） 24.腔体尺寸（W*D*H）mm：≥ 620mm*510mm*850mm 25.主机外型尺寸（W*D*H）mm：≤765mm*807mm*1343mm 26.最大容量（不锈钢夹具）：100ml×32或250ml×40或500ml×20或1000ml×9或2000ml×4 27.产品重量：≤210KG 28.电源： 220V 50-60HZ 16A 29.可扩展RS-485接口 30.为保证实验安全具有超温保护和漏电保护功能。 有开门报警、 超温报警、超速报警、传感器报警等功能。以及自动停机、自动开机监视计时器、时钟显示、来电恢复、参数记忆、参数加密、温度/湿度校正、转速修正等功能。 31.可选装精准控湿系统， 具有水位检测和自动补水功能。 32.配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰 33.压缩机采用自动控制，控温范围不受室温影响， 4~60度任意可控，压缩机可自动化霜 34.升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能 35.恒力距的高精度转速控制 36.可选配先进的Wifi监控系统，可多台手机同时远程无线监控同一机器，及时获取无进气等报警信息以便快速处理紧急情况，安全保护培养细胞等。 37.▲具备制冷旁通系统，确保设备在低温状态下长时间稳定运行，温度波动小。 |
| 29 | 台式高速离心机(内部流水号31082) | 1.最高转速 ≥18500rpm 2.最大相对离心力 ≥23900×g 3.最大容量 ≥4×100ml 4.定时范围 1min～99min 5.转速精度 ≤±20r/min 6.净重 ≤28kg 7.毛重 ≤35kg 8.支持电源 AC 220±22V 50Hz 10A 9.总功率 ≥500W 10.整机噪声 ≤ 60dB（A） 11.离心腔直径 ≥Φ320mm 12.外形尺寸 ≤440×360×330 (mm) 13.外包装尺寸 ≤545×430×395(mm) 14.体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求。 15.微机控制，变频电机驱动运行平稳，宁静。 16.多彩LED显示，操作简便，显示更为清晰、直观。 17.用户可根据不同实验要求设定转速，时间，离心力及升/降速档位。 18.自动计算离心力RCF值，转速、离心力可以相互一键切换。 19.10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。 20.设有短时离心专用点动键。 21.采用电子门锁，设有超速、不平衡等多种保护，增强安全性。 22.配备多重容量转子，适用不同实验需求。 23.配置：主机1台、24*1.5/2.0ml角转子1个，12*15ml角转子1个。 |
| 30 | 电子天平(内部流水号31083) | 1、称重范围(g)：≥220 2、读数精度（mg）：≤0.1 3、可重复性(mg)：≤0.1 4、线性(mg)：≥0.3 5、标准响应时间(s)：≤4 6、盘尺寸直径(mm)：≥90 7、称量室高度(mm)：≥209 8、净重(kg)：≥4.9 9、尺寸深*宽*高(mm)：≥360*216*320 ▲10、智能彩色触摸屏；直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 11、全新的滑屏操作界面； ▲12、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔； 13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 14、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底（适用于带防风罩的天平）； 15、监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改。 |
| 31 | 细菌恒温培养箱(内部流水号31085) | 1.控制温度范围：0~60℃ 2.温度分辨率：≤0.1℃ 3.恒温波动度：≤0.5℃ 4.内胆材质：不锈钢 5.外壳材质：冷轧钢板防静电喷塑 6.载物隔板材质：不锈钢 7.标配隔板数量：≥2块 8.隔板重量：≤10(kg) 9.内部尺寸(宽*深*高）：≥450*350*450mm 10.容积：≥70(L) 11.大屏液晶显示器，参数实时显示，屏幕自锁功能，操作简单方便 12.菜单式操作界面，操作简单方便，可进行温度、时间参数快速设定 13.运行功能：定值运行、定时运行，运行时间完成屏幕显示“END”并伴有蜂鸣提醒 14.可增配程序控制仪表，最多可以设定30段程序，控制温度时间，每段设置时间1-9999分钟 |
| 32 | pH计(内部流水号31089) | 1. 自动温度补偿 2. ≥3点校准存储 3. 全自动显示电极斜率及使用状态 4. 自动识别≥3组≥16种缓冲液 5. 校准只需按一个键,简单方便 6. 稳定符号,表示读数已达稳定 7. 同步显示pH、温度和缓冲液 8. 直接以mV或pH方式读取测量值 9. 配送三合一电极 10．PH测量范围 0~14.00； 11．PH分辨率 ≤ 0.01； 12．PH精度≤ 0.01； 13．MV测量范围（mv)≥ 1500.00； 14．MV分辨率(mv) ≤ 0.1； 15．MV精度(mv)≤ 0.4； 16．温度范围（℃）≥ -5.0~105.0； 17．分辨率（℃）≤ 0.1； 18．精度（℃）≤ 0.2； 19．校准点（max ）≥ 3； 20．自动识别缓冲液，最多达 16； 21．自动温度补偿(ATC) 有； 22．显示电极斜率 有； 23．接口 BNC； 24．显示屏 LCD； 25．电源 AC适配器； 26．尺寸(mm) ≤230 × 120 × 80。 |
| 33 | 低压低氧动物实验舱(内部流水号31197) | ▲能模拟多种气压及氧含量条件：低压低氧、常压低氧、低压常氧等，还可支持复合模式（即在多种模式中任意选择两项或多项，进行组合）实验； ▲低压低氧条件，能够实现对高海拔地区气压和氧含量的模拟，模拟海拔高度范围不小于500-8000米，模拟海拔精度不小于±100米； 使用环境条件：温度：0-30℃，相对湿度：10～90％RH 温度监测范围：-30℃～50℃ 湿度检测范围：0～95％RH 氧浓度监测范围：1～30％ ▲氧浓度控制精度：±0.5% 控制器：可编程 控制方式：全自动 人机交互方式：触摸屏 工作时舱内噪声（无试验动物）：≤60dB 连续工作时间：≥10天 产品寿命：≥10年(易损件除外） 实验舱内径：≥450mm 实验舱长度：≥1400mm |
| 34 | 恒温水浴箱(内部流水号32427) | 1、控温范围：≥20℃，≤100℃（数显智能控温LED显示）； 2、温度分辨率：≤0.1℃； 3、水温波动：≤±0.5℃； 4、加热功率：≥1500w。 |
| 35 | 生化培养箱(内部流水号32429) | 1. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。 2. 国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。 3. 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。 4. 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。 5.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。(选配) 6. 具有打印机或RS485接口，可连接打印机和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配) 7.液晶屏幕显示，菜单式操作。 8..控温范围 : ≥0～60℃ 9..温度分辨率 : ≤0.1℃ 10..温度波动度: ±0.5℃ 11.温度均匀度: ±1.5℃（测试点为25℃） 12.工作环境温度: +5～30℃ 13.输入功率: ≥600W 14.内胆尺寸: W×D×H≥(540×460×1000)mm 15.载物托架（标配）≥3块 16.定时范围: 0～9999min |
| 36 | 移液器(内部流水号32430) | 1.每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655 2. 计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动， 从而锁定量程。 3.轻便且设计符合人机功效学。 4.数字视窗，所设量程一目了然。 5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 6.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655. 7.下半只可高温高压消毒。 8. 可拆卸式组件便于维护。 9.管嘴连件具有高化学稳定性。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件 8、每套量程包含： 0.5- 10ul ；10-100ul ；100-1000ul 各1支" |
| 37 | 液氮罐(内部流水号32431) | 1、几何容积≥35L 2、口径≥80mm 3、静态蒸发率：≤0.3L/d 4、提桶数：≥6个 5、提桶外径：≥63mm 6、静态保存期：≥119天。 |
| 38 | 台式低速自动平衡离心机(内部流水号32432) | 1、最高转速可达 5000r/min，最大相对离心力 可达4030×g 2、转速精度 ±30r/min 3、定时范围 1min～99min 4、整机噪声 ≤65dB(A) 5、至少配离心采血管5ml、50ml、15ml水平转子各1个 6、15ml水平转子样品容量数大于或等于16个 |
| 39 | 垂直电泳仪(内部流水号32433) | 凝胶数 ：1–4 预制胶 ：Mini-PROTEAN 预制胶手灌胶 ：使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制凝胶尺寸（宽 x 长） 预制：≥ （8.6 x 6.8 ）cm ；手灌： ≥ （8.3 x 7.3） cm 玻璃板尺寸短板 （宽 x 长）：（10.1 x 7.3） cm 玻板 （宽 x 长）：（10.1 x 8.2） cm 2 块凝胶的缓冲液总体积 ：≥ 700 ml 4 块凝胶的缓冲液总体积 ：≥ 1,000 ml SDS-PAGE 典型运行时间 ：35–45 min（在约 200 V 恒定电压下）推荐的电源 ：PowerPac Basic 或 PowerPac HC（大电流）尺寸（宽 x 长 x 高） ：≥ (12 x 16 x 18) cm 重量，kg/lb ：约 1.0/2.2 凝胶格式 ： 小型 |
| 40 | 脱色摇床(内部流水号32434) | 1、频率：40～240转/分 2、旋幅：回转半径≥15mm 3、速度：无极调速、数字显示 4、托盘：≥320×265mm |
| 41 | 制冰机(内部流水号32435) | 1、制冰量：≥50kg/24h 2、储冰量：≥15kg 3、箱体尺寸：≥380×543×722mm 4、净重量：≥40kg |
| 42 | 酶标仪(内部流水号32436) | 1 板条类型： 标准96孔或其它类型酶标板、条 2 测量范围： 0~4.0 Abs 3 读数模式： 全自动单、双波长测量 4 计算模式： 吸光度、阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、4参数回归 5 光 源： 卤钨灯 6 滤 光 片： 标配405，450，492，630 nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片 7 波长精度： ≤±1nm 8 带 宽： ≤8nm 9 精 确 度： ≤±1％或≤±0.005A 10 分 辨 率：≤ 0.001A（显示），≤0.0001A(内部计算) 11 检测速度： 单波长≤5秒／96孔 12 光路系统： ≥8通道光纤测量系统 13 振板功能： 速度和时间可调 14 布 板： 可进行横向、纵向96孔可视化布板，可以任意设置测试的起始位和终止位，可在任意位置设置≤5对的阴阳性对照 15 单板多项测试： 在同一块板上可同时进行≤12个不同项目的检测，可同一板检测定性和定量项目。 16 显 示：液晶显示，可显示整板信息； 17 操作方式： 全中文图形化界面，触摸屏操作 18 存 储： ≥100组以上程序，≥10000个以上测试结果 19 质 控： 可显示、存储、打印质控信息，具有质控报警功能 20 接 口： RS232 双向通讯口，打印机并口 21 打 印： 内置打印机 22 处 理 器： 嵌入式高速处理器 23 电 源： 宽电压开关电源，AC 110-220V±10％，50-60Hz，适应电压不稳定地区使用 |
| 43 | 倒置荧光显微镜(内部流水号32437) | 1、机架：一体化结构，人机工程学设计，调焦单元手动，粗调、微调 2、物镜：无限远平场消色差物镜10×、20×、40×，相衬物镜10× 3、目镜：大视野广角目镜WF10×/22MM 4、目镜筒：倾斜45°，瞳距调节范围53-75mm 5、转换器 ：五孔，滚珠内定位 6、机械式载物台：固定式载物台尺寸>200mm×200mm，移动范围>110mm×70mm，玻璃圆载物台板尺寸：Ф118mm 7、透射照明系统：长工作距离聚光镜，6v30w卤素灯或LED灯亮度可调，磨砂玻璃，蓝、绿滤色片 8、荧光激发光源：高亮LED荧光激发光源或100W汞灯 9、▲荧光滤色片：紫外滤色片：激发330-400nm，发射425nm；蓝色滤色片：激发420-485nm，发射515nm；绿色滤色片：激发460-550nm，发射590nm；红色滤色片：激发600-650nm，发射670-730nm，分色镜660 10、相机：低照度相机，≥500万像素，采用sonyEXMOR, R, RS背照式CMOS传感器，采用双层降噪技术，具有超高的灵敏度以及超低噪声，利用USB3.0数据传输技术实现数据传输，视频传输快速而且稳定，G光灵敏度1146mv@1/30s 11、随机配备荧光显微镜成像软件，用于拍照和分析 12、含操作计算机，CPU性能≥I3处理器,内存≥4G，硬盘≥1TB,高清显示器≥21.5英寸 |
| 44 | 全自动化学发光成像系统(内部流水号32438) | 1、摄像头: 高分辨率低照度数码制冷相机 2、感光芯片: CCD芯片（前照式感光芯片） 3、感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: >75% 4、暗电流: 0.0005e-/pixel/sec. 5、读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz 6、有效像数: ≥2750×2200 7、像数密度 :≥ 16 bit （0 - 65535色） 8、像数尺寸 : ≤4.54um×4.54um 9、像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，5×5 10、分辨率: ≥605万像素 11、动态范围: ≥4.6个数量级 12、电动镜头: F/0.80, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机进行电动对焦调整 13、智能化一键曝光：系统可按照用户自由选取的任意位置及任意大小的样品区域，自动完成精准测光及曝光成像，保证每一次均能获取最佳实验结果 14、物距变焦: 标配抽屉式双位载物对焦平台，可兼容拍摄样品厚度≤0.01mm—10cm。 15、照明光源: 透射：LED白光板， LED反射白光灯（冷光） 16、拍摄面积: ≤15×15cm |
| 45 | 超净台(内部流水号32439) | 1、气流模式：垂直流； 2、产品外形尺寸(mm)：高度根据台面下底面距地面高度和工作区高度确定，总高度不超过1730mm； 3、工作台面尺寸(mm)：（900×520）±5； 4、工作台面距顶部高度（mm）：520±5，配备悬挂横杆及挂钩，适合悬挂三联袋； 5、工作台面材质：304不锈钢； 6、工作区侧板材质：后背专用孔板，厚度不少于1.2mm铝合金板，孔径2-3mm开孔率低于30%的均流板，侧面采用框架镶嵌玻璃模式； 7、显示模式：不少于4个数码显示管，显示风机档位； 8、设有总电源、照明灯、紫外灯，风机、上下调节等按键，各按钮按下时，对应LED等点亮，预留插座开关按钮； 9、风速调节分：0.2~0.5m/s不少于三档可调风速，当前运行档位通过数码管显示； 10、紫外灯照明灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮LED显示灯，延时10±1秒紫外灯点亮，运行30±1分钟，自行关闭，全流程杀菌时间30±1分。紫外灯杀菌过程中按照明灯，照明灯点亮紫外灯关闭，紫外灯点亮过程中再次按下紫外灯按钮，紫外灯关闭； 11、紫外灯延时和运行时间可调。设置过程中停顿时间超过15秒，自动返回风速档位显示。紫外灯杀菌功能可预约，时钟可校正； 12、电脑板及主电源有熔断丝； 13、具备恢复出厂设置功能，关闭总电源，保存当前运行状态； 14、过滤器效率：过滤效率99±1%； 15、过滤器品牌：AAF； 16、照度(Lx)：≥400； 17、功率(W)：≤1200； 18、噪音dB（A)：≤60； |
| 46 | pcr扩增仪(内部流水号32440) | 反应模块：≥96孔PCR反应模块；温度范围：4-100°C 样品体积: 1-100μL ▲最大升降温速率: ≥4°C/s 温度均一性: ≤±0.5°C 带“动态温度”梯度功能；可同时优化不小于8个不同的温度, 可用于快速优化实验条件温度梯度范围: 30-100°C；温度梯度温差范围：1-25°C 高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程可在PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少能源的消耗 ；具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命。 |
| 47 | 负80度超低温冰箱(内部流水号32441) | 1.柜体类型: 立式 2.有效容积: ≥328升 3.温度范围: -40°C to -86°C,可调 4.气候类型: N 5.电源: 220V/50Hz 6.输入功率: ≥550W 7.防触电保护等级: 1/B 8.产品尺寸: ≥760*765*1975mm 9.内胆尺寸: ≥500*500*1300mm 10.产品特点：独特的单级制冷技术及设计，强劲制冷、快速降温。 11.单级压缩、混合工质制冷系统，厚保温层结构，高效节能。 12.主要零部件采用国际知名品牌，铜管蒸发器，确保运行可靠及存放食品的安全。 13.进口数字电子温控，控温准确，操作简单 14.底部带自锁的万向轮设计，移动方便自如无氟混合工质及发泡剂，绿色环保 |
| 48 | 手持细胞计数器(内部流水号32442) | "1.工作条件 1.1.工作温度：10-40℃ 1.2.工作湿度：<80% (无冷凝) 2.技术指标： 2.1.仪器类型：台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间； 2.2.处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、直径分布图和细胞显微图片； 2.3.既可全自动聚焦，也可手动调整焦距； 2.6.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； 2.7.微粒/细胞直径范围：5-60μm； 2.8.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 2.9.所需的样品体积: 10 μL； 2.11.程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改； 2.12.摄像机: 5百万像素，2.5倍光学放大； 2.13.仪器尺寸: ≤11.5 x 17.5 x 11.5英寸（宽 x 厚 x 高） " |
| 49 | 超微量分光光度计(内部流水号32443) | "样品体积要求：0.5-2ul 1、光径：1mm和0.2mm自动选择 2、光源：氙灯 3、检测器：2048单元线性CCD阵列 4、吸光度精确度：0.002Abs（1mm） 5、吸光度准确度：±2% 6、吸光率范围（等效于10mm）：0.004-100 7、核酸检测范围：2-5000ng/ul（dsDNA） 8、检测时间：5到8秒 9、数据输出方式：USB 10、样品基座材质：石英光纤和303不锈钢 11、诊断和校正方式： CCE智能定标技术 12、外形尺寸及重量：约（145×210mm），≤3Kg 13、运行电压：12VDC 14、电源功率：15W（待机时功耗） 15. 系统软件兼容 WindowsXP，Vista，Win7,8,10,11 |
| 50 | 超纯水机(内部流水号32444) | 1 系统概述： ▲1.1以自来水为水源，方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水，产水量15升/小时，超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm，完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。 2 应用： 2.1HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析 3 技术参数： 3.1.原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 3.2.纯水产量*：≥15升/小时 3.3.超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时) 3.4.UP超纯水指标： 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm 重金属离子：<0.01ppb 总有机碳TOC*：<3ppb 细菌：<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml 邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 双酚A（µg/L）：未检出 3.5.RO反渗透水指标： 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% 3.6.出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个 3.7.长×宽×高：≤500×360×540mm； 3.8.电气要求：100-240V、50/60Hz 3.9.功率：约120W 4 工作条件： 4.1.环境温度：5℃-45℃ 4.2.相对湿度：20%-80% 5 技术规格： 5.1.全自动微电脑控制系统，LCD液晶屏分辨率:240×128、尺寸:106×57mm 5.2.多级菜单式操作，实时动画式显示系统运行状态及各项参数 5.3.3路水质监控及报警功能，实时在线监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质，且能根据设设定值及时进行水质超标报警 5.4. 定时、定质取水功能功能，定时:1-99min；定质:0.1-18.2MΩ.cm，满足不同取水需求 5.5. 全面的耗材管理功能，预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材已用和剩余时间，耗耗材到期更换自动提醒，避免水质下降 |
| 51 | 超声洗涤器(内部流水号32445) | 1. 外形尺寸约 530×320×380mm 2. 内槽尺寸约 500×300×150mm 3. 容量：约 22.5L 4. 超声频率：40KHz 5. 超声功率：500W ▲6. 功率可调：40-100（%） 7. 进水液位显示：有 8. 加热功率：800W 9. 温度设定范围：室温-80℃ ▲10. 时间可调：1-480（min） 11. 降音盖：有 12. 排水：有 13. 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源各一个。 |
| 52 | 电子天平(内部流水号32446) | 1、最大称量：不小于220g；精度：≤0.1mg； 2、重复性，负载为5%时的典型值： ≤± 0.5 mg； 重复性，满量程,典型值：≤1 mg 3、线性偏差，典型值：≤±0.6 mg； 4、灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±2ppm/k 5、稳定时间，典型值：≤1S， 6、称盘尺寸：≥φ120㎜； 7、防静电涂层五面玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰； 8、超级单体传感器，保证稳定速度； 9、具有自测试start功能； 10、超载保护； 11、应用程序：内置 不少于12 种应用程序，打印输出 ，数据输出符合 GLP¦GMP 要求 12、连接方式：含USB C 型接口，9 针RS232 接口，向后的兼容性（ RS232 接口）； 13、密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 14、LED 触摸屏，操作容易，读数方便，直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合，用户界面简单、结构清晰。 15、称量室内空间大，能轻松放进较大容器，顶部和侧边滑门易于移动和拆卸，防风罩可完全拆卸。 16、PC 直连功能：轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Excel 或Word 等格式的文档中。 17、动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔" |
| 53 | 显微镜(内部流水号33063) | 1、照明系统：高亮度白色≥60000小时寿命LED光源，内置复眼透镜。 2、转换器：向内式固定≥4孔物镜转换器。 3、镜筒：双目观察筒，可360度旋转，倾角为≥30°，瞳间距范围50~75mm，双目均带屈光度调节（调节范围+5）校正。 4、目镜：10倍，视场数≥20mm。 5、调焦机构：同轴粗微调焦机构，交叉滚子导轨，调焦行程：向上≥2mm/向下≥13mm，粗动行程每圈≥37.4mm，微动行程每圈≥0.2mm，粗动带锁紧圈，带载物台上下动随时定位，随时定位装置至于粗动手轮前侧，可左右互换。具有自动卸力功能，到达限位后继续旋转粗动微动可反响自转，避免损坏调焦结构。 6、载物台：矩形机械移动载物台（固定），带标本夹，带标尺，台面尺寸≥127× 182mm，平台行程≥76mm（X）× 30mm（Y）,采用高效同步带传动、无伸出式结构。 7、聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径0.1~1.25，光栏位置有彩色聚光镜光栏指示标贴，标贴指示颜色与物镜倍率色环相对应,固定的聚光镜安装方式，聚光镜始终在正确工作位置。（用色环表示倍率）。 8、物镜：平场消色差物镜和10x目镜，无限远补正物镜，能够获取标本正确的颜色和形状，捕捉高对比度的图像。 ▲8.1 4× /数值孔径≥0.10，工作距离≥25.0mm； 8.2 10×/数值孔径≥0.25，工作距离≥6.7mm； 8.3 40×/数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm； 8.4 100×/数值孔径≥1.25，工作距离≥0.14mm； ▲9 光源开关:机身具有光源开关及调光手轮，具有双色光源状态指示灯。 10 操作指南：可获得在线指南。在线指南提供包括操作视频等使用说明，可查看有关操作和清洁程序的详细信息。 11、镜油≥8cc； 12、目镜指针。 13、必须由制造商工程师到场完成安装调试工作。 |
| 54 | 寄生虫标本(内部流水号33068) | 1.切片显示微生物主要部位的典型结构，符合教学大纲要求。 2.切片厚薄均匀、无刀痕、厚度根据不同组织部位在5-15um；展片 平整、无褶皱和裂片；组织部位无杂质；染色清晰明显；胞质和胞核染色对比明显；封片厚薄均匀、无裂缝和偏移。 3.染色采用进口染料，确保染色质量好，长期不退色，不掉色。 4.封片采用进口中性树胶，确保封片质量，长期不掉片。 5.切片采用环保ABS材料制作的切片盒子盛放 |
| 55 | 实验凳(内部流水号33069) | 具有升降和旋转功能 防静电，平面发泡 铝合金/不锈钢脚，静音脚钉 颜色：黑色 ▲提供顺德校区和本部两校区免费送货和安装。 |
| 56 | 音响系统设备(内部流水号33070) | 适合30平方米以上课室教学 ▲配置无线鹅颈麦+手持话筒，免费送货及安装 音响承载功率：60-150W 音响响应频率：50Hz-18kHz 功放额定功率：≥130W 功放阻抗：4-8Ω 功放响应频率：20Hz-20KHz |
| 57 | 鼓风干燥箱(内部流水号33071) | 电源：AC220V 50HZ 控温范围：RT+10～200℃ 恒温波动度：±1.0℃ 温度分辨率：≤0.1℃ 温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 输入功率：≤2450W 容积：≤220L 外形尺寸：约（880×630×930 ）mm 定时范围：0～9999min ▲不锈钢内胆 |
| 58 | 电冰箱(内部流水号33072) | 总容积：160-190升 能效等级：二级能效 门款式：双门 除霜模式：智能除霜 |
| 59 | 立式压力蒸汽灭菌器(内部流水号33073) | ▲本产品生产企业具有简单压力容器生产资质，该设备属于简单压力容器，不需要报备办证就可使用，在建议使用年限内不需要年检。需免费送货及安装保修。 主要参数： 容 积：60-80L 工作电源：220V/50HZ 功 率： 3KW 工作温度: ≤135℃ 控温精度: ±0.5℃ 保温时间: ≤999min 补水水压: ≥0.2 Mpa |

子包公共卫生学院包3:超级微波消解系统等 (预算金额303.530000万元)

（采购进口产品，请报进口免税价,流水号31066请报含税价）

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■超级微波消解系统(内部流水号30924) | 1 | 套 | 75.000000 | 75.000000 |
| 2 | 荧光分光光度计(内部流水号30925) | 1 | 台 | 20.000000 | 20.000000 |
| 3 | 便携式眼动仪(内部流水号30935) | 1 | 套 | 55.000000 | 55.000000 |
| 4 | ■脑电事件相关电位分析仪(内部流水号30937) | 2 | 套 | 61.000000 | 122.000000 |
| 5 | 认知测评系统(内部流水号30938) | 1 | 套 | 29.200000 | 29.200000 |
| 6 | 蛋白电泳仪三件套（电源、电泳槽、转印系统）(内部流水号31066) | 1 | 套 | 2.330000 | 2.330000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超级微波消解系统(内部流水号30924) | 一、配置要求 1.（耐高浓度HCl、王水、逆王水）全不锈钢主机 1台 2. 定轨升降系统 1个 3. 22位支架及罐子（含配套TFM管44个、玻璃管250个、石英管22个）1套 15位支架及罐子（含配套TFM管30个、玻璃管250个、石英管15个）1套 26位支架及罐子（含配套TFM管26个、石英管26个）1套 4. 分体彩色触摸屏控制终端 1 套 5.制冷功率1000W分体循环水冷却器 1台（国内采购） 6.插入式热电偶温度控制系统 1套 7.辅助温控系统 3套 8.全罐压力控制系统 1套 9.无线网络连接卡 1张 10.整机保修2年 二、技术要求 1硬件部分 1.1微波功率 ≥1500W，主机外壳材质：特种不锈钢。 1.2最大实际工作压力：≥200Bar（3000PSI），最大温度：≥300℃，操作温度：≥280℃。 1.3最大样品处理量：≥26个/批。 1.4最大有机样品称样量：≥15g。 1.5最大单个样品反应罐体积：≥1.0L 1.6可安全直接使用各种消解试剂，包括高浓度的盐酸/氢氟酸，未经稀释的王水/逆王水，各种材质、型号消解管皆可使用，无需经过特殊包裹。 ▲1.7定轨自动升降系统，确保制消解管支架全自动升降，便于操作人员使用。 1.8内置双道式排酸汽系统，双气道同时排气，避免酸气外泄。 1.9 工作腔盖子自动闭合，系统自动排放有害气体，无需操作人员手动转移至通风橱。 1.10 微波消解前可预先冲入高压氮气，使反应腔达到40-100bar。 ▲1.11外置式密闭式水冷系统:控温精度：优于±0.1℃，冷却范围：5-35℃，彩色触摸屏控制。制冷功率≥1000W。 1.12 8小时工作时间内可以消解≥8批次样品。 2 控制系统 ▲2.1温度控制系统：与消解管平行对齐的高精度热电偶温度控制系统，直接测量所有消解管实际消解温度（非工作腔外壁温度），控温范围：室温-500℃，控温精度：≤0.1℃。额外≥三部位辅助安全测温系统，确保仪器运行安全。简述各部位温控工作原理，并提供软件截图以作证明。 2.2内置传感器，实时测量反应腔体内所有样品管的实际消解温度和压力。 2.3控制终端：分体控制终端，彩色触摸式智能控制，高分辨率彩色显示，可远距离控制微波消解系统的，减少电子电路的损害，减少微波辐射。 2.4每个消解管无需使用消解外罐。 2.5主机配备接口，10个以上USB接口， LAN接口，扩展接口等。可通过U盘等导入导出应用方法，升级系统软件;可以直接连接计算机，打印机，U盘和称样天平。自动保留≥10年运行工作记录。 2.6仪器商标LOGO具有指示灯功能，通过≥5种以上颜色变化，代表不同的仪器操作状态。远距离即可对仪器运行状况一目了然。 2.7无线网络连接功能。 三、售后服务 1、质保期：验收合格后，整机保修2年。 2、供货期：合同签订后2个月内到货。 3、安装与培训：厂家需给用户实验室装修提供指导意见，仪器到货一周内厂家安排工程师上门安装仪器，安装完成后2周内提供应用培训，并至少培训两名使用人员直到熟悉使用仪器为止。 |
| 2 | 荧光分光光度计(内部流水号30925) | 一、主要参数 1. 光源：≥150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 2. 光源寿命：≥2000小时质保 3. 光栅：≥1300线/mm全息闪耀凹面光栅 4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） 5. 光谱范围：标配200~900nm，须作为现场验收标准 6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm等不少于六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm等不少于六档自动可调 7. 光谱分辨率：≤1nm（发射光谱） 8. 波长准确度：≤±1nm 9. 波长重复性：≤±0.2nm 10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，不少于九档自动可调 11. 波长切换速度：≥60000nm/min 12. 信噪比：≥1000:1（RMS值），≥350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒 13. 响应时间（积分时间）: 0~98%的响应0.01 0.02, 0.02, 0.1, 0.2, 0.5,1,2,5,10秒等不少于十段转换 14. 光源补偿方式：单色光监测比例运算 15. 灵敏度选择：高、低和自动 16. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 17. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位） 18．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 19．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 20. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化），须作为现场验收标准 二、配置要求 1. 荧光分光光度计 1台 2. 主机附件包 1个，包括：中文版软件、说明书光盘、中国制式电缆线、USB通讯线一套。 3. 石英池（四面抛光）≥2个 4. 滤光片套件 1个，包括：一组≥7个滤光片（IHU-310高通, L-42高通, Y-50高通, O-56高通, R-60高通, U-340带通, B-390带通等） |
| 3 | 便携式眼动仪(内部流水号30935) | （一）技术参数： 1、采集主机一体式设计，眼动采集相机与红外光源一体化封装，摄像头不外露，整套眼动仪系统可装入登机箱便携，可于实验室内外不同环境下开展眼动实验。 2、便携式遥测追踪器无需固定头部，不受眼镜佩戴、眼睛大小以及光线条件的影响，可在自然状态下采集眼动数据。 ▲3、采样速率：≥1500Hz。 ▲4、分辨率：≤0.03°。 5、精度：≤0.5°。 6、延时：≤4ms。 7、可以实现双眼追踪测查。 8、追踪模式： 瞳孔+角膜反射。 9、提供SDK程序接口；可与E-Prime，SuperLab，Presentation等软件结合使用。 10、实验设计软件可设计视知觉、注意、阅读、记忆、情绪、社会认知等心理学实验。 11、可呈现文字、图片、动画、视频等作为刺激材料。 12、可让研究者在数据采集的任何阶段实时观测眼动追踪情况。 13、可生成眼动中的注视、扫视、眨眼、兴趣区、热点图、浏览次数、浏览时间等空间和时间关键数据值、数据可视化图片和数据回放视频。 14、可导出和存储Excel、txt文本等格式的数据。 15、可同步记录被试的按键反应和眼动数据。 16、可与脑电、脑磁和磁共振等其他设备连接实现同步采集。 17、质保期3年，终身维修服务和技术支持。 18、提供软件终身免费升级服务。 （二）配置要求 1、眼动追踪采集器：1套（含高速采集器、红外光源、桌面支架、数据线缆）。 2、实验设计软件：1个。 3、数据分析软件：1个。 4、便携主试机：1台（CPU≥I5，内存≥4G，硬盘≥250G，显示器≥14寸)。 5、下巴托：1个。 |
| 4 | 脑电事件相关电位分析仪(内部流水号30937) | （一）放大器技术参数： 1、脑电信号通道≥ 64导。 2、配备≥8 导生理信号通道，可同步采集自发和诱发脑电、心电、皮电、呼吸、温度、血氧等生理参数。 ▲3、采样速率：≥49000Hz。 ▲4、采样带宽：≥DC-7000Hz，支持交流/直流（AC/DC）采集模式。 5、放大器噪声：≤2μVpp。 6、A/D转换：≥24位； 7、共模抑制比：≥100 dB。 8、信号分辨率：≤0.048 µV / bit。 9、信号光纤传输，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号。 10、放大器电池供电，减少采集中的噪音。 11、质保期3年，终身维修服务和技术支持。 （二）电极帽技术参数： 1、脑电电极帽的电极材质为银/氯化银（Ag/AgCl）。 2、所有电极单根均可拆卸，替换快速便捷。 3、电极帽上的电极灯光颜色可随阻抗大小而改变，可实时监控每根电极的阻抗情况。 ▲4、设备可支持被动电极及电极帽、主动电极及电极帽、盐水电极及电极帽、干电极系统及电极帽。 ▲5、电极可支持与经颅磁设备（TMS）、近红外成像设备（fNIRS）同步采集。 6、导电介质为膏状，不易挥发，导电性能稳定。 （三）软件功能参数： 1、配有实验设计软件，可结合图形用户界面和编程命令，实现声音、文字、文本、图片刺激呈现等心理学实验程序。 2、配有独立的数据采集软件，数据采集时可以同时分析其它数据。 3、采集软件可直接在数据上添加和显示事件标记（marker），以进行事件相关脑电分析。 4、配套开源相关的RDA开发包，支持Matlab、Python、C等环境下的开发工具。 5、可在脑电和生理信号采集同时，同步采集视频。 6、采集软件具有在线分析功能，可实时观测实验数据。 7、可在采集软件设置滤波、基线校准、阻抗阈值等参数； 8、配有独立的数据分析软件，可兼容分析十进制文本、ASCII等多种格式的脑电数据。 9、分析软件具备坏导替换、眼动伪迹校正、重设参考电极、滤波、基线校正、去除伪迹、叠加平均、峰值检测、二维脑电地形图、三维脑地形图绘制等数据分析功能。 10、分析软件具有修正核磁干扰、修正经颅磁干扰、修正心电干扰等功能。 11、分析软件可提供独立成分分析（ICA)、主成分分析（PCA），时域波形分析，频域傅里叶变换（FFT）、频域小波变换，以及时频域综合分析等数据分析模式。 12、分析软件集成LORETA源定位算法，可溯源偶极子的脑定位。 13、提供软件终身免费升级。 （四）配置要求 1、放大器：1个。 2、电极帽：3顶。 3、刺激呈现软件：1个。 4、数据采集记录软件：1个。 5、数据分析软件：1个。 6、配套采集和分析电脑：2 台（CPU≥I7，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥23英寸）。 7、配件：1套（含导电膏，替换电极，接地电极，电缆，电源连接线等）。 |
| 5 | 认知测评系统(内部流水号30938) | （一）性能参数 1、含注意、工作记忆、执行功能、归纳推理、决策、反应速度、社会加工等认知测试模块。 2、可支持平板电脑触屏和键盘鼠标采集。 3、支持经皮迷走神经刺激，脉冲频率≤25Hz，可开展刺激前中后条件下的认知测试。 4、支持便携智能体测采集，电池续航时长≥24小时，监测认知任务应激下的生理变化。 5、可提供实时心率及心率变异性反馈，采样频率≥250Hz，可观测反馈对认知功能的改变。 6、认知测试经过标准化，信度≥0.70。 ▲7、在抑郁症、焦虑症、强迫症、自闭症、多动症、老年痴呆症等精神神经疾病人群和健康正常人群中得到已发表文献的敏感性和特异性验证。 ▲8、支持网络版在线测试功能，最多可同时支持≥1000个终端。 9、可适用于4~65岁人群，测试时长可根据人群特点选择。 10、测试支持非言语刺激，不受口头表达能力和语种的限制。 11、测试包含中文声音和文字的指导语引导被测试者自主测试。 12、支持创建一个或多个用户并指定其角色，可创建、编辑和分配一个或多个实验，可自由选择模块组合构建实验。 13、可对被测试者进行分组分时段管理。 14、内置多国家、多中心、多病种的常模，可根据与常模的比对，生成测试报告。 15、测试数据和报告结果可自动保存。 16、可以txt等文本格式导出原始数据。 17、质保期1年。 （二）配置要求 1、刺激呈现平台 1个 2、经皮神经刺激仪 1个 3、智能体测环 1个 4、心率监测仪 1个 5、认知测试软件包 1个 |
| 6 | 蛋白电泳仪三件套（电源、电泳槽、转印系统）(内部流水号31066) | 一、电泳槽技术要求 1. 凝胶数：1-4 2. 玻璃尺寸：短玻板：长≥10cm，宽≥7cm;长玻板:长≥10cm，宽≥8cm 3. 凝胶大小：手灌胶:长≥8cm，宽≥7cm;预制胶:长≥10cm，宽≥6cm; 4. 典型上层缓冲液体积：≥120ml 5. 典型下层缓冲液体积：≥180ml 6. 电泳时间：≤45分钟 7.配置要求: 7.1. 电泳槽和盖1套 7.2. 长玻板和短玻板各1包（5片/包） 7.3. 梳子1包（5把/包） 7.4. 制胶架2个 7.5. 制胶框4个 7.6. 上样引导装置1个 二、转印槽技术要求： 1. 1小时内转印≥2块≥10 x 7.5 cm 凝胶；也可以进行低强度的隔夜转印 2. 电极丝相距≥ 4 cm 以产生强电场保证高效的蛋白转印 3. 配置要求： 3.1. 凝胶支架转印夹2个 3.2. 电转印模块1个 3.3. 冷却模块1个 3.4. 泡沫垫4块 三、基础电源技术要求： 1. 为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率， 2. 能设定电泳的时间 3. 功率：1-75W， 4. 电压：10-300伏， 5. 电流：4-400mA。 6、配置要求： 基础电源1个 |

子包卫生管理学院包4:健康管理情景模拟沙盘对抗比赛平台软件等 (预算金额264.700000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■健康管理情景模拟沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32766) | 1 | 套 | 29.800000 | 29.800000 |
| 2 | 健康风险评估与监测预警平台软件(内部流水号32768) | 1 | 套 | 26.800000 | 26.800000 |
| 3 | 畅捷通教育财税云平台(内部流水号32789) | 1 | 套 | 29.800000 | 29.800000 |
| 4 | 数字经济实验室宏微观经济学综合仿真实验系统(内部流水号32790) | 1 | 套 | 29.500000 | 29.500000 |
| 5 | 台风自然灾害公共危机应急决策沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32831) | 1 | 套 | 18.800000 | 18.800000 |
| 6 | 应急决策多维融合互动教学平台软件(内部流水号32834) | 1 | 套 | 29.800000 | 29.800000 |
| 7 | 天津港爆炸事件应急指挥决策互动教学软件(内部流水号32835) | 1 | 套 | 18.800000 | 18.800000 |
| 8 | 地震救援应急指挥调度实验教学软件(内部流水号32836) | 1 | 套 | 18.800000 | 18.800000 |
| 9 | 公共政策智能场景化互动教学实训平台软件(内部流水号32837) | 1 | 套 | 23.800000 | 23.800000 |
| 10 | 舆情管理与博弈对抗平台软件(内部流水号32839) | 1 | 套 | 22.800000 | 22.800000 |
| 11 | 公共管理决策演练沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32840) | 1 | 套 | 16.000000 | 16.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理情景模拟沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32766) | 1.技术要求：B/S架构，支持至少120人并发访问。使用的技术或架构:java web;spring;html5。 2.软件中包含管理员、教师、学生三种账号角色，不同角色的管理权限不同，管理员端至少包含用户管理、班级管理、实验管理、自定义案例等功能模块； 3.教师端支持班级信息、学生信息编辑、导入和删除。 4.教师支持自定义社区、自定义案例、事件中心管理功能。不仅可以对现有的社区进行修改案例资料、答案、知识考点、解析等，还可以创建社区，设立社区机构，其中社区机构必须包括健康管理中心、社区卫生服务中心、体检中心等常见的健康管理机构，教师可以根据教学需要选择是否一键开启某个健康管理机构； 5.教师支持自定义增加或修改方案设计模块的问题内容、评分维度和维度权重，问题包括文字题和视频题这两种形式； 6.教师支持在线对各团队方案设计报告查看、评分和下载操作； 7.实验分配可对班级学生进行分组实验，锻炼学生团结协助能力，学生初次进入实验可以设置团队名称，增加实验的趣味性； 8.根据实验课程安排，创建实验可以灵活选择实验期数，最多支持分配5期实验，教师可以任意设置每期的实验时长、系统模拟的实验周期、每期得分权重等指标。在评分系统设置中教师可以根据课程考核要求设置健康指数评分权重、知识考点权重和医疗占比权重的占比； 9.实训模拟至少包括健康管理中心、医院、体检中心三个不同职能健康机构管理。健康管理中心包含：健康档案、健康评估、健康指导、健康干预、监测随访功能； 10.评估工具包含：常见慢病风险评估、心理健康评估、简易智力评估量表； 11.健康干预包含：制定饮食方案、计算饮食摄入热量、制定运动处方、心理干预、戒烟限酒方案； 12.健康管理中心可实现对案例的健康管理、购买健康保险、转诊功能； 13.医院机构可以让学生扮演医生的角色对案例进行模拟诊疗，并形成相应诊疗报告。医院机构功能必须包含：查看病历、体格检查、辅助检查、疾病诊断、治疗方案。辅助检查模块提供智能化的开单检查系统，内置十几种常见疾病检查项目； 14.体检中心机构可以让学生对案例进行模拟健康体检，体验健康体检业务流程，并形成健康体检报告； 15.软件包含方案设计中心和沙盘模拟平台两个模块，实验分配可选择方案设计模式、沙盘模拟模式和标准模式这三种模式，其中标准模式包含方案设计和沙盘模拟； 16.方案设计中心提供社区背景信息，学生通过内容分析，分工合作制定一份完整的健康指导方案； 17.学生通过多机构合作，找出案例健康危险因素，完成健康信息采集和分析； 18.学生通过制定相应干预方案或治疗措施，系统自动计算各指标变化； 19.学生操作过程中会自动触发健康紧急事件，考验学生对健康紧急事件的处理能力，健康紧急事件可以由教师后台自定义设置； 20.健康管理中心、医院、体检中心三个不同职能健康机构必须包括理论知识考点作答，辅助学生更好的理论联系实践，获取更高的实验分数； 21.学生端通过动态虚拟化的社区沙盘呈现实验内容，沙盘盘面至少包括当前社区人数、健康指数、当前期数、倒计时、帮助菜单、社区公告、社区背景等信息，帮助学生更好的理解健康管理的工作流程和规范； 22.健康管理中心的档案系统采用数据可视化的方式呈现学生不同案例的健康状况，通过人体结构图直观呈现案例健康状况。健康指数、医疗占比情况以及健康管理的效果评价随着整个实验的进行，动态变化。并且学生可以清晰查看健康管理过程中干预措施变化情况，个人健康指标变化情况； 23.实验结束后，系统会对学生的操作、管理效果、知识考点的准确率进行智能评分，并且自动生成实验报告，实验报告可供学生或教师查看并直接下载； 24.软件支持实验结束后学生对实验记录进行查看和复盘； 25.实验报告必须包括实验学生的基本信息、实验总得分、每期实验权重分配情况、健康指数以及知识考点得分情况，通过图表呈现案例在健康干预前各项健康数据指标情况以及干预后的健康数据指标变化情况，方便学生复盘了解实验过程中的不足点，提高健康管理技能。 |
| 2 | 健康风险评估与监测预警平台软件(内部流水号32768) | 1.技术要求：B/S架构，支持至少120人并发访问。使用的技术或架构:java web;spring;html5等。 2.健康风险评估与监测预警平台软件包含机构管理、危险因素管理、制定评估问卷、风险因素采集、健康风险评估、评估报告等多个功能模块； 3.涵盖常见慢病风险测评、智力测评、心理健康测评、自理能力测评等常见健康风险评估模型，通过在线测评自动生成评估报告及相关建议； 4.管理员可自定义录入、编辑健康风险评估问卷内容； 5.管理员可自主设定健康风险评估计算标准及公式； 6.管理员可自主设定健康风险评估报告内容； 7.系统自带多种常用健康风险评估量表模型，可直接使用； 8.根据测评结果，自动生成测评报告，并提供相关建议； 9.测评报告可在线存档，便于长期监测分析。 |
| 3 | 畅捷通教育财税云平台(内部流水号32789) | 1、软件平台使用B/S架构，无须无线下安装软件，客户端除浏览器外，无需安装其他任何插件。所有学生信息、考试信息、试卷、学生答题结果，均存储在服务器端。客户端无数据存储。可以不受时间和地点的限制，可实现跨校区及校外实训。 2.系统提供全面的系统安全策略，包括完善的用户权限管理，配合多种数据及时备份策略以保证数据的安全。完善的用户身份策略以防止非法用户的入侵。软件加密方式采用硬件加密锁加密。 3.软件平台功能要求：（1）要求学生端练习不受突发事件的影响，如学生端断电，设备故障等。（2）支持实时评分，随时可以查看学生答题进度和得分情况。（3）具备教师自主命题、组卷、阅卷功能。 4.云平台包含总账管理、报表管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理等实训模块；也包含考试系统、制题系统、测评报告、平台管理、权限管理等内容，并包含实训资源包。 5、教师端要求具备以下功能：（1）支持学生基础信息维护，包括：班级管理、学生信息管理，并支持学生信息EXCEL导入。（2）支持教师信息管理，包括建立教师账号，分配权限等。（3）支持试卷管理，具备试卷导入、导出功能。（4）支持自主创建考试、组织考试，具体包括：可根据考试种类、不同需求来设置考试名称，如普测、月末考、期末考、抽测、随堂测、自定义等，指定考试名称、起止日期时间、考试时长、是否生效、指定考场或场次；可进行考试设置，如二次密码设置、是否立即生成准考证、设置判分模式、是否跨账号导入账套、是否禁用考生账套操作等；考试前可进行开考时间设置、生成考号、分配试卷（可指定某个试卷或系统随机抽取）、打印准考证等。考试过程中，可以对考生做延时处理、考生状态重置处理。考后可进行成绩导出、0分记录导出、缺考记录导出、查分、重考。（5）支持成绩查询报告功能，能够导出成绩单。（6）支持统计分析报告，支持图表分析，报告包括考试人数统计、平均分统计、正态分布统计、得分分数统计、试题得分率统计（试题正确率）、练习时长统计。 6、软件平台学生端功能包括：（1）支持练习模式（可反复练习）及考试模式（提交后不可反复练习）。（2）所有相关实训练习，均在实训软件完成，无需第三方软件。（3）系统提供学生个人实训结果报告，包括成绩和错误提示及知识点、得分率分析。（4）不受时间、地点限制，只要有计算机和互联网，可随时练习。 7.服务器免费配置，服务器主机CPU英特尔四核主频2.5以上，硬盘至少1 T，内存至少16G，操作系统win server2017以上，数据库至少SQL2008R2企业版，250w电源，至少15升标准机箱，3年全国联保，至少3年免费上门维修。 8、软件平台要求配套会计电算化技能实训教程资源包，同时免费软件平台升级，至少3年免费技术服务。 |
| 4 | 数字经济实验室宏微观经济学综合仿真实验系统(内部流水号32790) | 1、软件中包含管理员、教师、学生三种账号角色。管理员端至少包含用户管理、班级管理等功能；教师端需要包含宏观数据统计、生产法、收入法、经济环境数据、担任政府、经济政策与投票、经济预测、订单竞标、贷款、钢材交易、铁精粉竞标、土地竞标、劳动力竞标、家电汽车交易、生产、交付、补贴、绩效、盘点、教学评分等功能，所有竞标老师可以设置开始、结束、延迟结束、重新竞标控制进度。 2、系统同时设有家电/汽车/钢铁等不同类型厂商团队。不能缺少任一类型厂商，消费品公司数量需大于原料公司数量。 3、各厂商可以竞选政府。只有当所有小组放弃担任政府时，由教师当政府并颁布政府措施。 4、需现场或远程演示多个组共同担任政府时如何颁布政府措施，所有小组（含某年担任政府的小组）必须有宏观经济得分的同时也展示微观经济得分、需现场或远程讲解得分算法。 5、按年运营，而不是像ERP财务沙盘软件那样按季度运营。在设置不同行业的厂商时，不能通过ERP财务沙盘软件中的P1\P2\P3来设置映射不同原料，从而达到把ERP财务沙盘软件改名成经济学软件。 6、必须有财政赤字功能，且能实现利用财政赤字逆周期调节经济。颁布政策时能自动判断政府是否破产并提示。在财政赤字扣分处，须现场或远程讲解此功能如何实现。 7、可以从教师端进入到学生端每个组，以便分析该组每一步数据。同时可随时返回教师端。不需要学生手工填写利润表、资产负债表等，杜绝用ERP等财务沙盘软件改版成经济学软件的欺诈行为。 8、可贷资金总量不能由老师充当上帝之手随意设置，这违反基本的经济规律。投标人应现场或远程讲解此数据算法，并保证结果正确且不违背经济学基本原理。 9、家电和汽车订单总金额由上年个人总收入、厂商收入、政府收入、预计出口金额决定，是由内生形成，不能由老师充当上帝之手随意设置，这违反基本的经济规律。 10、经济周期，是根据系统模拟的经济运行结果，内生形成，不能由老师充当上帝之手随意设置繁荣期、复苏期、衰退期等，这违反基本的经济规律。 11、生产线产能会随折旧而每年递减。且生产线产能也会随劳动力增加而呈现边际递减效应。以上可以用产能模拟工具功能现场或远程演示。 12、有同行业同种产成品组间买卖功能、同种原料组间买卖功能，从而实现货物囤积和垄断，这是模拟现实经济自由市场交易的关键，必须现场或远程演示。注意：不是产业链上下游买卖，而是同产业之间交易相同的产品。 13、【政府事宜】子功能一：担任政府，现场或远程演示所有组（不是某个组）能通过填写CPI、GDP、失业率、个人总收入增长率4个指标（注意没有社会平均工资指标）竞选政府，在未结束前可多次修改提交，并以最后一次提交为准，修改结果可在决策历史中看。竞选存在临界值，要现场或远程讲解各临界值算法和竞选胜出条件。子功能二：颁布措施，显示外围经济数据、政府小组目标。政府措施内容有是否允许注册子公司，还包括土地供给量、货币发行量、最低利率、最低工资、增值税所得税、政府采购、补贴等，投标人需现场或远程讲解每一项政府措施对实验后续操作的影响。政府组在其他各小组参加经济预测前可多次修改措施提交，并以最后一次提交为准，修改结果可在决策历史中看。可看参与状态。且颁布措施界面和看结果界面的所有数据都能分年看。子功能三：措施投票：可就各政府组的措施投票，并看投票结果的所有数据都能分年看。 14、【劳动力竞标】子功能一：可看所有组参与状态，且在竞标结果详情界面，可看所有组工资、平均工资、工人拟请人数、初次分配、年末应付工资、提交时间，此界面的所有数据都能分年看。教师可设置开始、结束竞标和延迟结束，还可重新竞标。注意：现场或远程讲解摩擦性失业、失业者按工资高低选择企业、二次待就业的算法。子功能二：有劳动力竞标的模拟工具，能模拟所有组的劳动力竞标，能一键修改2个竞标参数、也可每家单独改参数。现场或远程讲解模拟结果数据怎么计算得来的。子功能三：有劳动力竞标的产能计算，可选任一年份，任一公司，任一生产线，可支付加班费比率，显示产能系数及翻新改造后产能。现场或远程讲解产能系数的算法。 15、【钢材交易】子功能一：国内钢材，可以实现组间赊账，现场或远程讲解赊账无法偿还怎么办，及在同一界面实现买入和卖出挂牌操作，并可指向某个交易公司。此处有机器人决策功能。子功能二：国内预定，可以实现组间预付，现场或远程讲解预定时买方资金不足支付尾款怎么办，并可指向某个交易公司。子功能三：进口，同时展示进口现货价格和进口期货价格。可看历史记录。 16、【土地竞标】子功能一：在土地看模块中可所有公司的土地状态，含租赁年份、退租年份、本期租金是否缴付、土地状态。子功能二：可看所有组参与状态，且在竞标结果详情界面，可看所有组租金投标、是否拆分分配、提交时间，教师可设置开始、结束竞标和延迟结束。此界面的所有数据都能分年看。子功能三：按亩计算，不分大中小土地或厂房。土地只有地租，没有购买费用，符合经济学土地要素的性质，以方便核算边际要素成本。界面支持拆分分配。且年末土地无生产线，土地将会自动退租。土地竞标时能知道所有厂商订单总量及生产线数量，可以根据每条生产线需要生产的量讲解如何判断土地总需求。为防止恶意垄断土地市场，竞标土地时需同时具备配套的生产线购买与开工资金，现场或远程讲解以上资金算法。子功能四：剩余土地，如竞标结束后还有剩余，各公司可以当年成交价的中位数获得，先到先得，在剩余土地中操作。可看历史记录（含所有公司，而不只是本公司） 17、【汽车家电交易】子功能一：在本年交货预定的挂牌交易界面，显示所有挂牌公司、卖出公司、挂牌类型、挂牌单价、违约金比率，并可操作撤回，此界面的所有数据都能分年看。子功能二：在本年交货预定的“我的挂牌”模块，现场或远程讲解预定无法交货怎么办，在同一界面实现买入和卖出挂牌操作，并可指向某个交易公司。 18、具有国家发明专利。如国家发明专利属于个人所有，需同时提供加盖制造商鲜章的知识产权所有人身份证复印件。 19、排名第一的供应商在合同签订前还需现场或远程演示并获得最终使用此软件的老师签字认可，否则依次顺位下一排名的供应商作为中标方。 |
| 5 | 台风自然灾害公共危机应急决策沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32831) | 1.系统内通过后台自定义数据设置台风变化及发展背景信息、多个突发任务、评价指标体系，学生扮演各政府职能部门角色，通过控制人物移动和物品交互进行台风预警、隐患排查、应急响应及恢复重建等决策操作，最终根据灾情损失、受伤人数、死亡人数和社会满意度四个维度对学生进行评分； 2、软件需采用3D动画实景模拟的形式，支持学生通过角色扮演，模拟不同的职能部门以第三人称视角进入到指挥大厅、物资储备室等室内场景和室外城市情景中； 3、软件中需要包含预案模块，要求学生先对预案有一定了解才能开始实验，预案模块至少包含案例背景、小型台风响应流程、大型台风响应流程、监测预警、响应措施、应急保障等知识点考核，考核形式多样，包括连线、拖拽、选择、填空等多种形式； 4、软件支持现场状况360度全景呈现，案例中应包含居民楼、政府部门、公园、在建工地、地下车库、体育馆、消防局、学校、商业大楼等不少于100栋建筑； 5、软件中应有贴近实际的动态效果及特效，包括：台风来临前后的晴雨、风力等天气状况变化；台风造成的树木摇晃、广告牌倾倒、花盆破损掉落等物品动态；人物维修、救援、清运等动作细节； 6、实验场景应包括微观、中观和宏观视角，在微观视角下学生以第三人称视角真实地模拟一个职能部门的人物角色在城市场景中跑动，探索操作，触发并完成危机事件处置任务； 7、实验场景应包括微观、中观和宏观视角，在中观视角下学生会详细查看某一栋楼的人员、物资、灾害、建筑脆弱性等相关信息，通过分析单栋建筑的数据情况和灾害变化，对单栋建筑进行维修、控制等特定操作； 8、实验场景应包括微观、中观和宏观视角，在宏观视角下学生会以俯视视角看到整体城市场景情况，通过全景地图查看小队位置、城市布局等信息，进行整体的资源调配和发布行动命令； 9、案例需要包含应急指挥组、综合宣发组、转移安置组、工程抢险组、治安保卫组、后勤保障组共6个部门角色；学生需要扮演不同的部门角色进行防台准备会议及分工、灾害隐患排查和治理、物资及避难场所配备、预警风险信息发布、应急响应及动员、人员转移及救助、灾情评估与恢复重建等覆盖事前、事中、事后三大阶段的突发事件全流程处理； 10、系统需要采用灾情损失、受伤人数、死亡人数和社会满意度四个维度对学生的操作结果进行实时反馈；支持学生在实验进行过程中查看任务进度，知晓整体事件处置流程和当前任务完成状态。 11、软件需要提供详实的台风移动信息，包括经纬度、时间、气压、风力、风速、移向、移速等，并以动态效果图展示台风移动路径； 12、实验结束后系统需要根据学生实验操作情况生成实验报告，支持学生及老师查看下载实验报告； 13、支持教师自定义软件的地图模型位置及建筑内人员类型，让学生在不同的城市模型及地理环境下体验危机处置的决策变化；； 14、支持教师自定义参与本次灾害处置的操作职能部门，并编辑部门的基础信息； 15、支持教师自定义添加各部门参与台风灾害应急处置的小队信息，包括队伍名称、队伍人数、队伍属性、队伍位置等信息； 16、支持教师自定义添加多个突发任务，每个任务可以有多个子任务，学生需要操作不同部门依次完成全部的子任务，多部门协作配合完成总任务； 17、支持教师自定义实验时长，设置主任务的开始和结束时间； 18、教师可自定义实验得分的计算公式，让学生在不同指标侧重下进行实验，调整实验策略； 19、为建设建全完整的应急管理实训教学课程体系，《台风自然灾害虚拟仿真实验平台》支持由同一管理员账号分配实验，实验过程中教师可以在后台开展指导工作，在实验结束后系统自动生成实验报告，帮助学生反思实验过程中出现的问题。同时预留《事故灾难公共危机应急决策对抗比赛平台》、《自然灾害公共危机应急决策对抗比赛平台》、《公共安全应急决策虚拟仿真实训平台》、《公共卫生应急决策虚拟仿真实训平台》、《边境地区重大突发事件共享决策虚拟仿真实验平台》公共危机实验开放接口。 |
| 6 | 应急决策多维融合互动教学平台软件(内部流水号32834) | 1、与突发事件的演变特征相对应，软件可划分为应急准备、监测预警、应急响应、恢复重建四大阶段。 2、基于灾害链特征设计实验案例，各类突发事件交织叠加，体现突发事件的客观复杂性。 3、软件支持小组合作模式，学生以指挥部、应急小组身份进入实验，根据小组职责划分，匹配指挥决策、救援抢险、医疗救助、转移安置等不同类型的操作任务。（提供系统功能性截图，中标后提供现场演示） 4、学生根据自主选择的角色，组成应急预案编制小组，按照正式预案结构，合作完成预案部分的试题。试题形式多样，包含单选、多选、连线、问答、填空等。 5、指挥部职能：审核预警发布建议、启动应急响应，向工作组成员发布行动命令、调配应急资源，发挥决策指挥职能。 6、各工作组可向指挥部申请资源补给和部门任务协调，支持各组实时信息沟通，实现应急处置过程的横向、纵向协调联动。 7、支持实物储备、合同储备、能力储备三种应急物资储备模式，保障突发事件应急处置过程中的物资需求。（提供系统功能性截图，中标后提供现场演示） 8、构建监测预警可视化数据面板，直观显示潜在风险、危险源、危险区域的空间分布和监控数据，实时跟踪监测风险和突发事件的变化信息。（提供系统功能性截图，中标后提供现场演示） 9、遵循预警信息发布和解除流程，以监测预警指标和灾情变化数据为基准，编辑预警信息，指挥部审核预警发布、解除建议。 10、依据各类突发事件红色、橙色、黄色、蓝色预警发布标准和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级响应条件，建立与突发事件特征相适应的分级预警和分级响应的实验机制。 11、汇集自然地理信息、风险源信息、资源信息等数据，随突发事件事态发展动态更新，实现应急“一张图”管理。（提供系统功能性截图，中标后提供现场演示） 12、与事件发展态势和学生操作情况关联，精准反馈救援情况、队伍物资和人员物资等实时数据变化。 13、支持教师自定义创建新案例，管理完善案例库。教师自主创建的案例只有本人可以查看或编辑，并进行实验分配。系统管理员也可以创建案例，并将权限分配给相应教师账户，从而相应教师可以使用该案例。（提供系统功能性截图，中标后提供现场演示） 14、教师端案例库支持构建各类危机事件案例。完整的案例自定义模块包括：基础信息、阶段时间、文件设置、组别职能、队伍物资、监测系统、地图点位、事件任务、消息对话、公式等。各模块功能可以支撑一个完整案例的构建，包括初始化案例数据、支撑学生端内容显示等。 15、自定义各模块的主要功能如下：基础信息主要用于设置本案例的突发事故类型及对案例背景信息的介绍。阶段时间将案例划分为四大应急阶段，并配置各阶段的实验时间。 16、文件设置用于配置案例的预案试题和实验过程中可随时查看的相关可参考性预案文件。组别职能用于配置案例所需的工作组，及各工作组的职能。队伍物资用于配置案例的所有人力物力资源，以调配派遣，对抗突发事件。 17、地图点位用于构建案例的地理场景，可以选择适当规模的地图，并在其上设计各类型的建筑物。后台提供多种规模地图选用，如20*20、40*40、100*100等，分别可以放置400、1600、10000个建筑物。建筑物类型也有河流、水库、道路、居民楼、体育馆、公园等百余种可选，每种建筑物都有相应的外观模型，具有辨识度和丰富度。各建筑物都有自身的属性可以自定义，包括功能属性、技能属性、灾害属性、资源属性、人口属性、脆弱性属性（承灾体脆弱性计算公式）等。充实完善的场景信息，可以提高实验过程中的可操作性和真实度。 18、监测系统则用于控制气象和各关键点位的监测数据变化。事件任务用于定义实验中的事件进程和各工作组的任务。消息对话用于设置系统消息和新闻工作组的采访对话。公式主要包括致灾因子危险性计算公式、成绩评价计算公式等。 19、系统自动生成智能反馈报告，教师可查看所有学生的报告，学生可查看本人或本组的实验报告，均可以导出。 20、教师端除了可以自定义案例外，还可以进行实验管理，用于分配实验，查看实验日志。报告管理，用于查看、导出学生的实验报告。系统用户管理，用于管理教师和学生的登陆账号。 |
| 7 | 天津港爆炸事件应急指挥决策互动教学软件(内部流水号32835) | 1. 教师端需要包含用户管理、实验分配、实验管理、实验报告4个核心功能。 2. 教师端用户管理模块可以添加班级，对班级学生进行导入、编辑和删除操作。 3. 教师端支持集中实验和自由练习两种分配模式：自由练习模式下支持教师设置实验开始和结束时间之内，学生可以进行多次重复实验；集中实验模式下，学生只有一次考核机会。教师可在分配日志中删除已结束和未开始实验数据。 4. 教师端实验管理模块具有对学生实验的实时监控功能，教师可查看每组实验的实验状态、操作记录以及动态数据面板。动态数据面板需要实时记录死亡人数、灭火进度、社会满意度三大指标的变化趋势。教师端支持发送指令消息到学生端页面的功能。 5. 教师端实验报告模块支持查看所属班级的实验列表，查看、导出单场实验的实验成绩排名和实验报告。 6.学生在实验前需要完成包含案例事件突发事件类型、预警级别在内的应急管理专业知识小练习，小练习包含选择题、填空题、连线题等多种题型。 7. 软件采用unity-3D技术，以实景模拟、角色扮演、竞争对抗的游戏形式开展火灾事故救援与善后处置的实训。 8. 软件综合运用3D MAX 、Maya、 Substance Painter 、Zbrush 等技术工具，搭建居民楼、医院、学校、工业园区、道路、车辆等3D模型，添加大火燃烧、黑烟弥漫的特效，达到火灾事故现场状况的360度全景呈现。 9. 软件基于火灾事故的处置原则，设置8个部门：指挥部、消防局、公安局、卫生局、新闻办、市环保局、民政局、人社局。 10. 学生以部门负责人视角，承担不同的工作职责：现场指挥部现场信息处理、落实救灾任务、调动灭火救援队伍、调动相关社会力量；消防局灭火、救人、火灾统计、调查火灾原因；公安局交通管制、治安管理、警戒疏导、刑事侦查；卫生局现场救治伤员、转运重伤人员、现场卫生防疫、汇报伤亡情况；新闻办获取火灾信息、发布火灾信息、告知现场情况、引导及管控舆论；环保局环境检测；民政局安排食宿、配送物资、安置遇难人员；人社局对遇难人员家属赔偿、对遇难工伤人员赔偿。 11. 软件支持单人模式和小组模式：单人模式下，学生独自完成8个部门的任务；小组模式下，学生负责扮演单个或多个部门角色，分工合作，共同完成火灾事故应急处置流程。 12.软件需要包含主线任务和由学生操作导致不同走向的支线任务。主线任务包括按时间触发的各部门负责人的工作职能；支线任务则是受学生任务处理及时性和正确性影响出发的导致的异常情况或者改善性工作。（例如物资配送不及时导致的救援物资不足，满意度达到85%会有居民自发献血）。 13. 软件设置灭火进度、遇难人数、社会满意度3大评分指标，指标数值受规定时间内任务完成情况以及能力值消耗状况的约束。各评分指标之间实时联动：遇难人数影响社会满意度，灭火进度、遇难人数、社会满意度通过公式设定共同影响总得分。 14. 支持教师在平台中实时给所有学生发布通知消息，以及暂停实验的功能。 15. 学生实验结束后需要制订应急预案。教师可以在后台据预案完成情况进行主观评分。 16. 实验结束后展示小组或个人排名，学生可自主查看并下载PDF版实验报告。实验报告展示3大评分指标、操作记录的同时，以雷达图的形式给出指挥部、消防局、公安局、卫生局、新闻办等部门的分数分布，多维度评析实验成果。 17.为建设建全完整的应急管理实训教学课程体系，保证公共危机应急决策平台建设的统一性，方便教师管理，《事故灾难公共危机应急决策对抗比赛平台》、《自然灾害公共危机应急决策对抗比赛平台》两大模块在一个平台下运行，同时支持由同一管理员账号分配实验，实验过程中教师可以在后台开展指导工作，在实验结束后系统自动生成实验报告，帮助学生反思实验过程中出现的问题。同时预留《公共安全应急决策虚拟仿真实训平台》、《公共卫生应急决策虚拟仿真实训平台》、《边境地区重大突发事件共享决策虚拟仿真实验平台》、《台风自然灾害虚拟仿真实验平台》公共危机实验开放接口。 |
| 8 | 地震救援应急指挥调度实验教学软件(内部流水号32836) | 1.软件中需要包含预案模块，要求学生先对预案有一定了解才能开始实验，预案模块至少包含案例背景、有感地震响应流程、破坏性地震响应流程、监测预警、响应措施、应急保障等知识点考核，考核形式多样，包括连线、拖拽、选择、填空等多种形式； 2.软件采用3D动画实景模拟的游戏形式，以竞争对抗方式开展实训； 3.现场状况全景呈现，包含居民楼、医院、学校、工业园区、通信基站等模型； 4.支持集中实验和自由练习2种实验形式。支持单人练习和分角色组团练习，组队模式下学生以团队形式展开实验，实验结束后展示团队排名，支持每个团队包含2-5人进行实验； 5.地震案例中，需要存在刚开始的特大地震特效、不断的余震、下雨等天气变化效果； 6.可通过部门联动完成任务，需要包含医疗救助困难、通讯中断、地震信息发布、山体滑坡、医疗药品不足、扩大应急响应、群众抢夺物资、安置受灾群众、灾后恢复与重建等任务； 7.学生可通过发送消息和联系其他部门进行信息传递分享，共同完成任务； 8.每个部门都有各自的独立任务，有各自的专属能力； 9.地震案例需要包含部门：应急指挥部、救援抢险组、群众生活组、地震监评组、医疗防疫组、通信保障组、交通运输组、水利安全组、信息宣发组、设施抢修组、治安防化组、涉外工作组、恢复重建组、救灾专家组、志愿服务组、灾情统计组、次生防范组17个应急工作组； 10.实验中各项数据需要会随着时间变化，相同操作、选择在不同的时间段也会有不同的结果； 11.实验结束后，支持实验报告，记录学生的每一步操作和各自的得分；实验得分包括救援进度、死亡人数、社会满意度三大评分维度，并通过得分雷达图的形式展示学生应急管理六大核心能力水平掌握情况； 12.支持实时监控，教师可查看每一组完成的状态、学生的所有操作以及所有数据变化的趋势； 教师端支持预案评分功能，教师可对每个学生的预案作答情况进行评分； 13.集中实验模式下，支持教师在平台中实时给所有学生发布通知消息，以及暂停实验的功能。教师可以实时在平台中给所有小组发布通知消息，也可单独给某个小组发布消息。 |
| 9 | 公共政策智能场景化互动教学实训平台软件(内部流水号32837) | 1.技术要求：B/S架构，支持至少200人并发访问。使用的技术或架构:java web;spring;html5等； 2.公共政策智能场景化互动教学实训平台软件是一款模拟公共政策从制定、执行、评估到终结全过程的仿真教学实训软件。在实训过程中，软件会根据案例及实训需求设置不同的场景，学生需要在各场景中扮演不同的角色完成实训任务。实训任务设置是基于课程的重难点，包括甄别和分析各方利益主体的观点和诉求、界定政策问题、撰写政策方案、选择政策工具达到政策目标，以及运用多种方法和模型分析和评估政策实施效果等。 3.公共政策智能场景化互动教学实训平台软件包含管理员、教师和学生三个端口，不同端口管理权限不同：管理员端口支持用户管理、班级管理、实验管理、报告管理、自定义和资料中心，资料中心包含学习资料、专业名词、网络链接；教师端口支持班级管理、实验管理、报告管理、自定义和资料中心；学生端口包括实验报告、流程演练、通知消息、人物角色； 4.案例类型包含公共卫生、经济政策、就业政策、医疗政策、社会政策、土地政策等； 5.在学生实验过程中软件采用虚拟场景呈现实训内容，场景中包含多个人物和多个部门角色，支持在不同部门场景之间切换； 6.支持流程演练和案例自定义：流程演练中，教师可分配系统提供的实训案例；案例自定义中，师生可自主创建并编辑案例流程，在基本信息模块包含案例标题、案例类型、案例简介、案例介绍、实验资料、上传案例封面等，在政策制定/政策执行/政策评估/政策终结模块包含场景选择、题型选择（单选题、多选题、填空题、问答题、选择填空题）、案例内容（案例引导语、人物对话、文字图片、视频文件） 7.实验管理功能支持按照政策制定、政策执行、政策评估、政策终结四个步骤分阶段分配实验，可设置是否允许学生查看答案/下载报告，也可选择对单个学生/单个班级/多个班级分配实验，支持延续分配实验； 8.实训阶段包括政策制定、政策执行、政策评估、政策终结四个阶段； 9.政策制定阶段：问题察觉，调研计划，调研实施，撰写调研报告，问题认定，方案规划，方案抉择，政策再入议程，政策合法化等；政策执行阶段：政策试点，政策分解，政策执行过程，总结执行结果； 10.政策评估阶段：评估准备，制定评估计划，收集评估资料，撰写评估报告，发布总结等；政策终结阶段：政策终结； 11.学生在实训界面可通过右侧按钮辅助学生实训，包含案例分析和笔记，可通过搜索按钮访问百度获取外部资料； 12.学生实验结束后平台对实验结果进行智能评分，自动生成学生实验报告，教师可下载查看报告；实验报告封面包含学生的基本信息、实验案例基本信息，报告结构包含基本信息、题目信息、答案、解题思路、实验得分、建议； 13.教师可通过报告管理查看学生实验状态（进行中、已结束）并对学生实验报告进行评分操作，支持教师单个/批量下载学生实验报告；同时可按班级下载学生成绩统计Excel表，表格中包含班级内学生各个阶段得分、实训总分、班级平均分等信息；软件支持对用户填答的主观内容进行智能评分，同时支持教师手动评分； 14.软件支持教师一键切换至学生端，以学生视角体验实训流程；同时支持教师用户之间分享案例资源和课程资料（资料中心） |
| 10 | 舆情管理与博弈对抗平台软件(内部流水号32839) | 1.技术要求：B/S架构，支持至少200人并发访问。使用的技术或架构:java web;spring;html5等； 2.软件采用舆情事件剧本、角色扮演等游戏化的方式，将舆情数据挖掘、样本选取、研判等舆情分析、融入到游戏过程中，达到让学生从不同视角理解舆情事件、熟悉舆情分析基本工具用法、了解舆情事件基本演化规律的教学效果。 3.软件提供事件舆情剧本，剧本包含舆论场宏观背景介绍、人物介绍、突发事件等故事信息，学生可扮演不同人物、以不同视角和立场展开事件舆情分析； 4.软件提供事件舆情分析素材，事件素材包含数百条微博贴文、图片、发布者、发布时间（评论数、转发数等后续加入）等相关信息；学生可进入微博模拟环境，搜索、浏览、排序相关事件信息； 5.软件提供定量分析工具，包含采集、抽样、统计、分析等信息加工步骤；学生可借助工具，导入事件素材数据，分类、汇总、统计相关数据，输出折线图、饼图等统计图表； 6.软件提供定性分析工具，包含文本标注、观点倾向性分析等功能；学生可借助工具，分析观点主体对象、概括各类观点文本，并对微博分析素材标注支持／反对／中立观点、最终生成观点倾向性模型图； 7.软件提供事件舆情分析报告撰写区域，包括报告大纲引导区、文本撰写区、图表引用区；学生可根据报告大纲指引，完善各模块报告所须的文本、图表内容； 8.软件提供事件舆情分析理论方法介绍，包括两个舆论场理论、事件舆情分析的基本方法、舆情源发媒介的发展历程介绍、舆情报告各节点的具体撰写方法与举例等图文内容；学生可在剧本阅读阶段接触宏观理论，在舆情分析阶段通过工作消息、信源查看、工具介绍等功能点，查阅具体分析方法； 9.软件支持教师分配实验时设置时间，教师可设置学生实验开始时间、设置实验各阶段时长； 10.软件支持教师分配实验时设置分组，教师可选择具体学生、系统根据剧本中角色数量一键分组（如实验剧本角色为3人，则学生按照3人一组划分）；教师可对已成组的学生进行二次调整； 11.软件支持教师查看实验日志，实验日志中包含学生实验处于哪个阶段、参与实验的小组数和学生数； 12.软件支持教师查看实验进度，教师可按未开始／进行中／已完成状态筛选实验；教师可在实验详情中查看本场实验的各组阶段进度、组员任务完成状态； 13.软件支持批量创建学生用户，教师可在学生管理模块下载模版、填写账号及姓名后上传文件，完成批量导入； 14.软件支持教师批改学生提交的舆情分析报告，批改完成后可以导出PDF版本的学生舆情分析报告； 15.软件支持用户修改个人资料信息，教师、学生用户可在个人中心修改姓名、头像、密码等信息；个人信息修改后同步至管理者后台； 16.软件支持学生查看所有历史实验记录，包含“已完成”和“正在进行中”两种实验状态及教师对于实验的评分；支持学生导出“已完成”状态实验的舆情分析报告，报告包含教师的评分 |
| 11 | 公共管理决策演练沙盘对抗比赛平台软件(内部流水号32840) | 1.技术要求：B/S架构，支持至少120人并发访问。使用的技术或架构:java web;spring;html5等； 2.软件需要包含管理员、教师和学生三个端口。不同端口管理权限不同：管理员端口需要支持用户管理、班级管理、实验管理、自定义案例；教师端口需要支持班级管理、实验管理；学生端口需要包括决策演练、实验报告、通知消息、个人中心等功能； 3.软件需要包含土地管理、水务管理、交通管理、环境管理、公共财政管理、产业结构管理、社会安全管理和公共事业管理等多项管理内容，并需要分为规划和自然资源局、水务局、交通运输局、城市管理局、园林和林业局、财政局、经济和信息化局、人力资源和社会保障局、公安局、教育局、卫生健康委员会和文化和旅游局等政府职能部门。支持学生通过扮演相关政府人员，理解现实政府职能部门之间的联系与职责分工； 4.软件需要提供不同城市背景模型，包括综合城市、生态城市等多种模型； 5.实景模拟平台需要采用虚拟场景呈现实验内容，场景中需要包含多个职能部门，支持不同场景之间的切换； 6.软件需要采用动态竞争机制，支持学生通过合理的公共政策制定，竞争制造业、服务业和高层次人才等外部资源； 7.软件需要支持学生查看城市土地和资金资源实时变化的数据图表，并及时调整策略，合理分配这两大资源，争取团队竞争优势； 8.软件需要包含公共管理相关的专业知识考点题库，每期学生既要注重实时数据的变化，也要及时解答系统自动推送的以材料题形式呈现的知识考点题目； 9.实时监控功能需要支持教师查看各阶段每组完成的状态、学生的所有操作以及运营数据变化的趋势； 10.实景模拟平台需要支持以城市竞争力和知识考点这两项评价指标进行自动打分，最终确定城市的排名；评分需要采用动态打分制，依据其他城市经营情况以及模型公式共同得出小组分数； 11.实验管理功能需要支持自定义创建实验，教师可设定实验期数，实验阶段时长、评价指标权重和角色分配规则等各项内容；支持记录学生操作，并以数据表、柱状图、折线图等多种统计方式展现每个模块不同期数的数据变化；同时支持下载生成PDF格式的实验报告； 12.软件需要涵盖上百个模型计算公式，支持自定义增加或修改固定元素、变量元素、城市竞争力指标的公式与限制条件； 13.软件需要支持自定义增加或修改城市背景、国家政策、知识题库和方案设计问题框架等内容； 14.软件需要支持团队模式和单人模式：团队模式下，支持分角色组团练习，比赛以团队形式展开，比赛结束后展示团队排名，支持每个团队包含2-6人；单人模式下，学生独自完成所有职能部门的决策。 |

子包卫生管理学院包5:模拟法庭多媒体控制设备等 (预算金额132.668000万元)

1、采购清单(流水号带“■”表示为核心产品)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟法庭多媒体控制设备(内部流水号32678) | 1 | 台 | 27.688000 | 27.688000 |
| 2 | 模拟法庭庭审业务系统(内部流水号32681) | 1 | 台 | 27.380000 | 27.380000 |
| 3 | ■模拟法庭仿真实训软件(内部流水号32823) | 1 | 套 | 29.800000 | 29.800000 |
| 4 | 法学案例教学分析软件(内部流水号32824) | 1 | 套 | 12.800000 | 12.800000 |
| 5 | 仲裁仿真实训软件(内部流水号32825) | 1 | 套 | 20.000000 | 20.000000 |
| 6 | 移动微法院模拟软件(内部流水号32826) | 1 | 套 | 15.000000 | 15.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模拟法庭多媒体控制设备(内部流水号32678) | 1、庭审专用高清取景器一台。⑴高清取景，除雾降噪，不低于二百万自动光圈。⑵成像器件采用或优于1/2.8 2.1 SONY COMS。⑶有效像素≧1944(H)X1092(V)=2.122.848(pixel)。⑷视频输出≧1080P(1920x1080)25P/30P。⑸兼容NTSC和PAL信号制式。⑹内置Built-in。数字宽动态。内部/外部同步系统。Progressive Scan逐行扫描。⑺最大物距不小于≧10mm。最低照度不小于1.6 lux/0.005 lux。⑻自动/手动可设增益。自动/手动可设聚焦。⑼镜头不低于9-22mm 200万自动光圈。日夜型 Aoto/；W/Color可选。高/中/低可选择除雾。2DNR\3DNR\SMART NR数字降噪。开/关（X2-64)数字变倍。C/CS接口镜头接口。⑽须支持RS485通讯。工作温度范围不小于0-40℃。⑾与高清数字科技法庭终端为同一品牌，配套使用。⑿硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 2、庭审同步图像采集仪四台。⑴高清采集，数字变倍不低于十六倍，光学变倍不低于二十倍。⑵图像传感器为1/2.8 CMOS。⑶水平解析度≥1000TVL。⑷最大图像尺寸不小于1920×1080。⑸最低照度彩色不高于0.005Lux。⑹黑白不高于0.0005Lux。⑺信噪比不低于55dB。⑻数字变倍不低于16倍。光学变倍不低于20倍。⑼水平范围不小于0°～360°连续旋转。垂直范围不小于-10°～90° 支持自动翻转180°后连续监视。水平键控不低于 0.1——150/S,垂直不低于0.1——90/S，调用预置点速度水平不低于240°/s。垂直不低于200°/s。⑽预置点不少于300个。支持HD-SDI输出。⑾须与高高清数字科技法庭主控设备为同一品牌，配套使用。⑿硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 3、庭审专用调音台一台。⑴不少于八路输入、不少于四路输出。⑵输入至少八路麦克风，至少包含四路立体声音频，一路主输出，一路辅助输出，一路模拟录音。⑶频率响应范围输入不小于10-90000Hz +0分贝/-1分贝。⑷输出不小于10-160000Hz +0分贝/-3分贝。 ⑸失真不大于0.005%/0.004%A-加权的。⑹信噪比不低于110分贝/112分贝-加权的。 ⑺带48v幻象电源。 ⑻最大输出电平不低于+22dBu。最大输入电平不低于+12dBu @+10分贝 增益。⑼硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 4、庭审专用音频主机一台。⑴通过电缆与音频设备连接。可实现制定发言、限制发言、自由发言等会议功能。支持同时发言麦克风不低于九个，信息显示原件清晰耐用。⑵主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯）。⑶可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)。⑷单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出。⑸系统具有较好音质声音通道效果。⑹具至少三种会务管理模式:开放模式、先进先出、限制模式。⑺可选择同时发言之麦克风数不低于9支(含)或全开放式发言。⑻面板具有LCD液晶显示，不低于122x32点阵显示会议模式。⑼面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。⑽具音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。⑾具与电话偶合器连接端子，可外接电话偶合器进行电话会议。⑿频率响应范围不小于40HZ～16KHZ。⒀总谐波失真小于0.1%。⒁符合国际会议设备及国际安规标准UL，CE认证。可水平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。⒂可外接自动跟踪视像系统及表决系统。⒃与高清数字科技法庭主控设备同一品牌配套使用。⒄硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⒅因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 5、庭审专用音频反馈抑制器一台。⑴配麦克风平衡输入，能有效抑制啸叫，保证庭审声音清晰洪亮。⑵扩展音量、保证语音的传说质量，保真度高，声音清晰。⑶即使在环境比较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，有效地防止烧坏音响设备和喇叭。⑷配有麦克风平衡输入，需带系统接驳口，双声道输入、输出接口。⑸可匹配连接非幻象供电话筒。⑹话筒通过1路卡龙母插座连接。⑺外接输入连接至少包括1路话筒卡龙公、线路莲花单声道、效果声道。⑻输出连接至少包括卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道。⑼需具备开机自动移频，电子开关切换。功率不低于12W。配船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示。⑽与高清数字科技法庭主控设备同一品牌配套使用。⑾硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 6、庭审专用功率放大器二台。⑴八欧输出功率不低于两路各二百瓦，八欧阻尼系数不低于四百。输入阻抗不低于20KΩ。⑵频率响应不小于35Hz-20Hz。总谐波失真不大于。⑶20HZ-20KHz(8Ω)0.05% 转换速度不小于40V/usec。 ⑷信噪比不小于103dB。阻尼系数(8Ω）大于400 输出功率（8Ω）不小于2*200W。⑸1KHz-0.1% THD输出功率（4Ω）不小于2*350W。桥接方式(8Ω)不小于400W。桥接方式(4Ω)不小于500W。线路类型为class AB。⑹与高清数字科技法庭主控设备同一品牌配套使用。⑺硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 7、左侧庭审高清专用显示系统及软件、支架等四台。⑴不小于五十五寸的高清面板拼接，含支架软件分配器等，实现庭审实时播放。⑵不小于55寸原装A+级液晶面板，支持超高清显示。⑶对比度不低于1400:1。亮度不低于500cd/m2 ；LED背光（直下式）。⑷双边拼缝不大于3.5mm。单块分辨率不低于1920(h)x1080(v)。显示色彩不少于全彩16.7M色。⑸可视角度不小于178°(横向和纵向)。⑹响应时间不大于8ms。⑺须24小时连续运行，具有先进性、稳定性可扩充性。使用寿命须再60000小时以上。⑻与高清数字科技法庭终端为同一品牌，配套使用。⑼具有3ccc检测报告。⑽硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⑾因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 8、右侧庭审高清专用显示系统及软件、支架等四台。⑴不小于五十五寸的高清面板拼接，含支架软件分配器等，实现庭审实时播放。⑵不小于55寸原装A+级液晶面板，支持超高清显示。⑶对比度不低于1400:1。亮度不低于500cd/m2 ；LED背光（直下式）。⑷双边拼缝不大于3.5mm。单块分辨率不低于1920(h)x1080(v)。显示色彩不少于全彩16.7M色。⑸可视角度不小于178°(横向和纵向)。⑹响应时间不大于8ms。⑺须24小时连续运行，具有先进性、稳定性可扩充性。使用寿命须再60000小时以上。⑻与高清数字科技法庭终端为同一品牌，配套使用。⑼具有3ccc检测报告。⑽硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⑾因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 9、庭审用四路高清视频分配器三台。⑴能实现不少于四路高清视频的同时高质量输出。⑵至少1路HDMI输入接口。至少4路HDMI接口同步输出接口。⑶视频放大电路带宽不小于2.5GBS/250MHZ。⑷视频信号输入支持0.5-1VP-P。⑸显示数据通道信号输入支持5V P-P(TTL)。⑹最大单链接范围不低于1920*1440,1080P。⑺显示器刷新率不低于60HZ。⑻硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 10、庭审用八路高清视频分配器二台。⑴能实现不少于八路高清视频的同时高质量输出。⑵至少1路HDMI输入接口。⑶至少8路HDMI接口同步输出接口。⑷视频放大电路带宽不小于2.5GBS/250MHZ。视频信号输入支持0.5-1VP-P。显示数据通道信号输入支持5V P-P(TTL)。⑸最大单链接范围不低于1920*1440,1080P。⑹显示器刷新率不低于60HZ。⑺硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 11、庭审适配切换器一台。⑴支持不少于四路高清视频同步输入，不少于一路高清视频输出。⑵视频放大电路带宽不小于2.5GBS/250MHZ。视频信号输入支持0.5-1VP-P。显示数据通道信号输入支持5V P-P(TTL)。⑶最大单链接范不低于1920*1440,1080P。⑷显示器刷新率不低于60HZ。⑸硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 12、庭审专用多媒体智能控制主机一台。⑴须包含多媒体智能控制软件系统，采用内嵌式处理器，支持无线触屏，支持安卓和苹果系统，支持定时模式。⑵须采用开放式C语言可编程控制平台，须采用人性化的中英文操作界面，交互式的控制结构（以检验报告为准）。⑶须采用最新的64位内嵌式处理器，处理速度不低于516MHZ，须内置不低于8M内存及不低于16M的大容量FLASH存储器。⑷须内置≥9路C语言双向RS232/RS485/RS422通讯接口（以检验报告为准）。⑸须配置≥1路内嵌通讯协议的RS232双向端口。⑹须内置≥4个独立的可编程IR红外接口，1路IR红外学习端口,可转成串口RS232使用。⑺须内置≥4路I/O，支持0-5V数字输入信号的终端块输入I/O端口。⑻须提供≥独立的4个SCRIPT IO 中断，可自行开发SCRIPT程序。⑼须内置≥4路继电器弱电控制。⑽须内置≥1路网络接口，可采用局域网和广域网。⑾主机须内置KNX端口，兼容KNX协议。⑿主机须支持modbus协议。主机须支持mms,rstp,p2p等格式的流媒体直播视频。⒀主机须支持264格式网络监控视频，单个页面可开多个视频窗口。⒁主机须具有温湿度传感器端口。⒂须内置TCP/UDP网络协议，配合ipad软件，能实现无线远程网络控制（以检验报告为准）。⒃须支持iphone/ipad/安卓系统；ipad无需越狱，可直接在苹果商城安装。⒄须支持通过宏按键及宏定义，将学习到的红外代码保存成库文件，方便后续使用，节约编程时间。⒅主机须具有无线触摸屏、有线触摸屏、电脑软件、网络集中管理等多种控制方式。⒆主机须支持定时模式、场景模式、加密模式、任务模式、时间限制模式等多种功能；（以检验报告为准）。主机须支持自行开发多逻辑脚本程序。采用宽电压通用电源（110V-240V）。⒇与庭审主机为同一品牌，配套使用。具备国家认可的第三方权威机构检测报告（提供复印件并加盖厂家鲜章）。硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 13、庭审适配无线投屏器一台。⑴须具备广泛兼容性，高清投屏，传输距离不低于五十米。⑵须HDMI高兼容。⑵须支持3.5G传输画面且低延迟。⑶须支持点对点加无线投屏。⑷硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 14、庭审多媒体音频接口扩展终端二台。⑴用于网络、高清视频、音频设备的接口扩展，需带电源，坚固耐用。⑵至少两款颜色可选。⑶须采用三插电源。⑷须配备双网口（可改电话）、HDMI、USB、VGA、视频、双音频。⑸硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 |
| 2 | 模拟法庭庭审业务系统(内部流水号32681) | 1、高清数字科技法庭主控设备一台。⑴应采用嵌入式架构，内置语音声译系统，不低于九路独立视频编码，能够进行环境信息叠加显示，支持光驱直刻。⑵采用Linux操作系统，安全可靠，稳定性高，需含音频矩阵、视频矩阵模块、编码模块、解码模块。⑶内置显示屏，支持视频显示、光盘容量及刻录时长显示，机箱不超过2U。⑷支持不少于3路SDI和4路1080P网摄视频接入，具备VGA和HDMI混合输入，VGA和HDMI输出混合视频输出，不少于10音频输入，4路音频输出接口且支持不少于4路报警输出同时具备RS232和RS485串行接口。⑸庭审主机必须内置语音声译系统模块接口，可拓展接入语音识别系统（需提供第三方机构检测报告证明，并加盖厂家公章）。⑹庭审主机需内置不少于9路独立视频编码，支持实时光盘同时记录两种音视频码流存储于独立文件，合成画面与示证数据独立存储（需提供第三方机构检测报告证明，并加盖厂家公章）。⑺须具备环境信息叠加功能，应采用视频叠加技术将环境的温度、湿度信息同步叠加于视频画面上（需功能截图证明，并加盖厂家公章）。⑻必须具备光盘容量实时提供功能，录制时间1~24小时可调，可设定刻录倒计时时间提醒，实时提供光盘存储容量的剩余时间（需功能截图证明，并加盖厂家公章）。⑼庭审主机必须支持断电保护功能，光盘断电后数据能自动恢复。保证光盘在直刻过程中的数据安全性，防止由于突发断电造成光盘信息内容的丢失，在正常通电后光盘数据自动恢复。⑽支持双光驱同步直刻功能，庭审主机操作与刻录系统互不影响。⑾具备不少于两种刻录模式：①内置硬盘分别与光盘同步录音录像。 ②双光盘可脱离硬盘单独录像，支持不在硬盘内遗留任何刻录痕迹（需功能截图或检测报告证明并加盖厂家公章）。⑿须内置高清解码模块，内置不少于2路1080P音视频解码输出，远程视频信号和本地视频信号同时进行画面拼接显示与编码输出。⒀庭审主机须支持画面模式设定功能，可设定常用模式、多画面组合模式等，可自由调节大小位置和数量，并可保存设置，重启后不会丢失。⒁必须具备在特殊条件下储存、工作，具备在0摄氏度通电后正常工作，-20摄氏度储藏，2小时后正常工作以及40摄氏度高温正常工作。⒂为了保证产品的成熟程度和稳定性，需提供第三方的检验报告。⒃须内置远程提审接口，可任意接入视频终端通讯（提供国家版权局出具的远程提审/提讯系统管理软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章）。⒄庭审主机生产厂家必须具备互联网庭审/审讯/多媒体直播资源管理系统软件登记证书（提供复印件加盖厂家公章）。⒅设备需要兼容书记员庭审软件、庭审控制系统、法庭高清摄像机、音频处理器与高清庭审主机同一品牌供应商参与投标时须提供产品制造商售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。⒆投标单位需提供厂家质量体系认证、环境管理体系、健康管理体系认证，提供证书复印件并加盖厂家公章。⒇为了保证产品的成熟程度和稳定性，需提供第三方机构的检验报告（需提供认证复印件证明加盖厂家公章）,硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级，因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 2、书记员笔录控制系统一套。⑴须含庭前准备、开庭、休庭、闭庭，笔录记录与编辑，庭审音视频录制等功能。⑵可一键开庭；可播放庭审纪律；可视频录像；能当庭打印庭审笔录。⑶庭审过程中，法庭处理各种突发事件或进行庭审合议时需要暂时终止庭审，可控制休庭，同时进行光盘刻录；案件庭审终结，可停止远程直播，同时进行光盘刻录。⑷可以先排期预约，开庭前提供给书记员，减少书记员的人工操作。⑸自动进行笔录与庭审音视频录像的时间点同步，便于书记员对庭审笔录进行校对和点播时快速查找对应图像。通过笔录能快速找到对应的音视频信息。⑹同屏可实现庭审控制和笔录编辑：在单一应用程序界面内实现庭审设备控制、 庭审实况播放和回放、庭审笔录记录，不需为控制操作而切换界面；提供功能截图。⑺采用实时网络集中存储的方式自动存储庭审进行中的视频、声音、庭审笔录等。⑻含控制系统设备不低于两套。⑼须与高清数字科技法庭终端为同一品牌，配套使用。⑽必须具备国家版权局出具的法院庭审书记员笔录管理软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章（提供原件备查）。⑾硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⑿因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 3、庭审代表单元及升降一体机十台。⑴含智能控制拾音，自动跟踪拍摄，音效保真防啸叫功能。采用超长寿命、无噪音轻触开关。⑵配不差于315度双段全向弯折不锈钢软管。⑶内置高保真电容音头,声音须还原好、清晰度高、噪音小。高效的啸叫抑制功能,超强拾音效果。⑷须单一指向性。频率响应为50Hz-17000Hz。⑸灵敏度为-45±3dB @ 1KHz。⑹最小输出阻抗不大于1KΩ。⑺信噪比不低于68dB(A)。⑻输出插座不少于8P端子座输入导线不少于2.1m 8P屏蔽线。⑼带电动式升降器（下降时带自动履直麦克风功能）⑽硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⑾因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 4、庭审电容话筒二套。⑴无线，两个以上手持话筒，音效保真。⑵支持200及以上信道选择。⑶频段频率≥600MHZ。⑷心形指向，高保真咪芯。⑸硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 5、庭审控制触摸屏一台。⑴不小于七寸，庭审嵌入式中控，直观操作各种庭审设备，触摸屏灵敏易用。⑵CPU不低于800MHZ。真彩触摸屏，LED背光。⑶不少于5个功能按键。⑷含有电源接口，USB接口，内置扬声器。⑸提供不少于1个外置232标准串口，不少于1个RJ45网络接口。⑹配炫彩控制界面，用户可编辑，支持图片、图形、文字、3D/2D按键。⑺须与高清数字科技法庭终端为同一品牌，配套使用。⑻硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。⑼因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 6、庭审适配大功率电源时序器一台。⑴不小于八路，额定输出电源不小于四十安。⑵须提供电脑控制软件，控制方便快捷。⑶采用微电脑芯片控制。⑷提供翘板开关，BYPASS开关、单路开关、RS232控制接口、闭合控制接口、级联接口等多种控制方式。⑸后板须带RS232控制接口，可接中控或电脑控制。⑹后板须带短路控制接口，可接中控或纯开关控制。⑺后板须带扩展控制接口，用于多台设备级联控制。⑻可定制每路动作延时时间。⑼每路输出带指示灯。⑽单路额定输出电源不小于30安。⑾硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 7、庭审环境信息显示系统一套。⑴显示温湿度及时间，每年误差不可大于一分钟。⑵带专用温湿度显示屏，静态显示温度、湿度和时间，采用数字显示，防止图像闪烁，表面防白光处理。⑶采用超高精度时钟解决方案，时钟精度不大于2PPM。⑷要求一年内无需调准时钟。⑸要求温湿度传感器，具有线性的湿度检测输出功能。⑹可以通过 RS485 接口由计算机直接校准时钟或与计算机时间同步，也可以通过计算机的窗口，实时监控当前的时间和温湿度。⑺可以通过按键，进行时间、温湿度校准。⑻提供 RS232/485 接口协议，可以方便的进行二次开发，将显示屏无缝的集成到用户管理系统中去。⑼须与高清数字科技法庭主控设备同一品牌配套使用。⑽必须具备国家高新技术计量站出具的校准报告复印件加盖厂家公章（提供原件备查）。⑾硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价，软件须终身免费维护和升级。⑿因模拟法庭建设具有专业性，设备提供者须有不少于三例真实法院或模拟法庭建设的经验，并提供合同和中标通知书加以证明。 8、庭审设备适用网络适配器一台。⑴不少于二十四个一千兆自适应端口。⑵适用IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3x网络标准。⑶硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 9、庭审设备集成机柜一套。⑴标准机柜，静载不低于八百公斤。⑵符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准。⑶采用不低于SPCC优质冷轧钢板，不低于2.0mm方孔条，不低于1.2mm前后网门。⑷表面做脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理。⑸硬件保修须在三年以上，保修期后的维修，仅需支付需维修零配件的成本价。 |
| 3 | 模拟法庭仿真实训软件(内部流水号32823) | 1.模拟法庭仿真实训软件要求学生可以选择典型案例，模拟担当法官、公诉人、原告、被告、代理人等各种角色，通过对所选择案件的模拟庭审全过程，使学生熟悉司法审判的实际程序，熟悉与案件相关的实体法和程序法，锻炼学生在真实的环境里从事法律实务的能力。 2.软件业务模块要求包括：综合知识、单项训练、探索模拟、自由模拟、多人实战。 3.软件辅助功能模块要求包括：法律知识数据库、成绩与评分、统计与分析、练习试卷、互动社区、知识。 4.教师端要求有脑图功能。分为思路、外观、视图三个功能模块，把各级主题的关系用相互隶属与相关的层级图表现出来。教师在脑图设计、编辑中可插入链接、图片、备注等。脑图可以重新命名、删除，复制地址结合运用到其他需要的业务模块中。 ▲5.综合知识模块要求在三维全景图模式下，学生走进法院，了解法庭及法庭各部门知识点。需提供软件该功能截图。 6.单项训练模块要求以多页式交互片的形式展开实验，学生通过人机交互的模式学习模拟审判的理论知识。 7.软件要求自带多页式交互片不少于7个，且每个交互片的内容都足够丰富，能够与实验程序一一对应。 ▲8.软件要求教师端内置交互片编辑器，交互片功能要求：需提供软件该功能截图。（1)可以实现各种人机互动元素组合与创作，基于HTML5跨平台技术，支持各种人机互动元素的流畅运行；（2)根据互动需求，设置不同层次不同功能的人机互动元素和它们的内在逻辑关系，实现元素间的紧密交互；（3)支持脚本级的变量和逻辑关系设定，创作虚拟仿真的教学互动过程；（4)通过后台编辑器实现各种创意，创作过程中可以随时预览；（5)将教学过程按课程知识点以生动的形式展现，提升学生学习兴趣，巩固知识点学习；（6)基于HTML5实现在各种现代浏览器和设备的运行；（7)交互片的设计教师端在交互片编辑器中设计完成，无须技术人员编写代码。 ▲9.软件要求教师端内置三维全景图编辑器，功能要求：需提供软件该功能截图。（1)通过一张或多张全景图片构成一个完整的三维全景交互系统；（2)系统场景内可应：热点、标签、文本和图片等资源元素，热点可触发：场景切换、打开链接、播放相册、播放音乐、播放视频、显示元素、执行动作，动作可执行：文章、文章（阅读反馈）、对错题型（支持二次编辑）、多选题型（支持二次编辑）、单选题型（支持二次编辑）、填空题型（支持二次编辑）。 ▲10.探索模拟模块要求包含民事、刑事、行政三大诉讼程序，通过把整个庭审过程以人机交互的形式进行重新编排，让学生跟随系统进行自主探索学习，整个过程在三维仿真场景中展开。需提供软件该功能截图。 11.探索模拟模块要求每个案件包括案例事实、人物信息、争议焦点、法律法规、相关知识点、拓展思考、同类案例、重要文书等内容。 12.自由模拟模块通过单人扮演各案件角色，模拟整个开庭过程；加深对庭审程序的理解，整个模拟过程在三维仿真场景中展开。 13.多人实战模块要求在3D场景下，通过多人分组，以文字＋语音的形式展开整个庭审模拟过程，庭审过程中能够实现多人语音实时分组通话，并且通话可录制和回放。 14.软件要求自带不少于140个的真实案例，且每个案例附带证据图片。 15.软件要求预留语音识别接口功能。学生庭审过程中能够实现语音转化为文字，便于后期考核。 16.软件要求具备知识功能，教师端可以根据需要添加知识点，引用到实验中。 17.软件要求分为两个系统：学生端为Windows桌面客户端应用程序 + 教师端为WEB网页管理系统； 18.学生机硬件环境可以支持：CPU 双核及以上、内存4GB及以上、磁盘500GB及以上、显存512M及以上； 19.学生机网络可以支持：客户端到服务器的网络带宽50MB及以上； 20.浏览器要求兼容：Google Chrome浏览器，360浏览器极速版，FireFox火狐浏览器； 21.要求支持教师发布快速任务，快速任务用于多人实验模块，教师仅需要添加实验标题即可，其余的项目均由组长完善，包括：案例内容、人物角色、成员分组及设定组名等；快速任务的大部分工作均由组长完成，包括实验过程中的录制和上传。 22.软件同步免费升级时间不少于3年，终身免费使用。 23.升级维护期内，售后服务基本要求为，电话、网络响应时间不超过2小时，电话、网络6小时内无法解决的，24小时内免费派人上门服务。 24.软件可按照用户的要求，安装在用户指定的服务器，并应用于局域网、校园网、互联网等。 25.标▲项提供软件截图 |
| 4 | 法学案例教学分析软件(内部流水号32824) | 1.软件要求根据法学专业核心课程“10+X”分类模式展开实验设计，案例内容覆盖的法学核心课程不少于18门，主要有：法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、经济法、知识产权、商法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、证据法、财税法。 ▲2.软件要求教师端有交互片编辑工具，可对系统实验进行编辑，也可自行设计交互片实验。提供软件截图证明并演示，具体功能如下：（1)可以实现各种人机互动元素组合与创作，基于HTML5跨平台技术，支持各种人机互动元素的流畅运行；（2)根据互动需求，设置不同层次不同功能的人机互动元素和它们的内在逻辑关系，实现元素间的紧密交互；（3)支持脚本级的变量和逻辑关系设定，创作虚拟仿真的教学互动过程；（4)通过后台编辑器实现各种创意，创作过程中可以随时预览；（5)将教学过程按课程知识点以生动的形式展现，提升学生学习兴趣，巩固知识点学习；（6)基于HTML5实现在各种现代浏览器和设备的运行；（7)交互片的设计教师端在交互片编辑器中设计完成，无须技术人员编写代码。 ▲3.软件要求包含理实综合的多页式交互片实验不少于75个，且每个实验都包括案例指引、案情、问题、解题思路、答题要点与拓展分析。同时教师端根据实际教学需要可以随时修改设计交互片，比如案例和知识点可以实现语音展现、题目考核多样化（单选、多选、判断、简答、连线、拖放）、添加视频、添加背景音乐、嵌入脑图进行案例分析等等。提供软件截图证明并演示。 4.软件要求根据实验难易程度分为指导案例学习和拓展案例学习两大模块，大模块下又根据不同科目设置安排多个实验，让学生充分练习，掌握不同法学案例分析技巧。 5.软件要求指导案例模块的每个实验都具有解题思路功能，根据案例系统归纳法律信息，判断材料中涉及的法律事实和法律关系并加以简要分析，指出应适用的具体法律规定。 6.软件要求指导案例模块的每个实验都具有扩展分析功能，根据案例系统进一步辨析相近、相似、易错和疑难知识点，让学生准确把握，扎实理解。 7.软件要求案例分析答题方式多样化，包括主观题与客观题，客观题又具体包括判断题、单选题、多选题等模式。 8.软件要求教师端可以自主对案例进行编辑、修改、添加（判断题、单选题、多选题、填空题、问答题等多种题型进行任意组合），也可以给案例添加表单,让学生进行表单练习。 ▲9.软件要求刑法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、民事诉讼法等主要学科模块的实验具有交互片和传统案例分析两种实验模式。提供软件截图证明并演示。 10.软件要求教师端有脑图功能。脑图分为思路、外观、视图三个功能模块，各级主题的关系通过相互隶属与相关的层级图表现出来，用有效图形思维工具表达发散性思维。教师可以在脑图设计、编辑中可插入链接、图片、备注等。脑图可以重新命名、删除，复制地址结合运用到其他需要的业务模块中，可以在线上直接创建、保存并分享思路。提供软件截图证明。 11.软件要求提供手机端界面模式，学生能够在手机端无障碍完成各种实验和功能操作，增强软件的操作体验性。 12.软件教师端要求具有统计分析功能，可按班级统计实验进度、平均分、练习与考试进度、话题数、问答数、笔记数、评论数等；还可按单个学生统计实验提交数、平均分、练习与考试数、话题数、问答数、笔记数、评论数等。 13.软件教师端成绩考核方式要求如下：（1）软件考核方式要求分实验评分（分模块考核）和综合成绩考核两种。（2）两种考核方式都要求有智能一键考核，教师可以在计算机打分基础上进行评分，根据不同分数自动生成评语。（3）单模块考核教师可对学生所答题目回答进行批注或划词批注功能。（4）综合成绩考核中需要有学生的成绩报告，包括综合成绩，评语、实验类别中各部门文书的能力值，以百分比显示。 14.软件要求有小秘书功能，包含待办事宜、日程、法律数据知识库、通知、聊天、笔记、答疑功能. 15.软件拓展案例模块中附带划词检索功能，可以选中案例或问题中某个词语，从知识模块或法律数据知识库中查询该词相关知识、法规和案例等。 16.本软件要求为B/S架构网络版，客户端不限制。 17.本软件系统均共享统一用户认证体系，能够支持与学校认证体系进行对接； 18.软件产品均需要支持在校内虚拟化环境进行部署。 19.兼容性：软件能够部署在Windows 2008或以上操作系统平台；页面能够兼容Edge 85.0, Chrome 85.0，Firefox 80.0, 360极速浏览器11.0等以上版本的浏览器。 20.软件同步免费升级时间不少于3年，终身免费使用。 21.升级维护期内，售后服务基本要求为，电话、网络响应时间不超过2小时，电话、网络6小时内无法解决的，24小时内免费派人上门服务。 22.软件可按照用户的要求，安装在用户指定的服务器，并应用于局域网、校园网、互联网等。 23.标▲项须提供软件功能演示。 |
| 5 | 仲裁仿真实训软件(内部流水号32825) | 1.仲裁仿真实训软件要求实验内容丰富，主要包含知识训练、民商事争议仲裁、劳动争议仲裁、行政仲裁、国际商事仲裁业务模块、案例分析模块。 2.软件的成绩考核方式采用智能考核＋教师主观评分。大部分实验采用的模式是系统对实验中智能考核的题目自动评分，教师根据参考答案并结合实验情况对学生作进一步的综合评价，加强评分的精确性。 3.软件有练习与考试功能，可以对客观题进行测验；教师可以添加和上传题目并在线制作试卷。 4.教师端要求可以对案例进行编辑、修改、添加（判断题、单选题、多选题、填空题、问答题等多种题型进行组合），也可以给案例添加文书,让学生进行单独文书书写训练(文书每一个空格教师可设置分值，计算机可以自动考核并打分)。 ▲5. 软件要求有多功能集成化智能实训功能，可将流程管理、表单管理、情景管理、视频管理、幻灯片管理、多页式交互片等功能根据教学需要任意组合成一个实验流程 ，实验流程中可根据教学需要在任意步骤上穿插PPT课件（该章节知识点）、语音情景对话、答题、表单（文书书写）、人机交互片设计工具等多种模式进行随意组合，在PPT和情对话中任意位置可设置题目（判断、单选、多选和知识点）。软件提供功能截图并演示该功能 6.知识训练模块中要求至少包含如下实验：实验一：仲裁法；实验二：仲裁组织；实验三：仲裁员；实验四：仲裁协议；实验五：仲裁程序的开始；实验六：仲裁审理；实验七：仲裁裁决；实验八：仲裁保全；实验九：仲裁裁决的执行与不予执行；实验十：撤销仲裁裁决；实验十一：国际商事仲裁。 7.案例分析模块要求至少包含以下实验类别，每个类别下又包含多个实验。第一类：民商事争议仲裁；第二类：劳动争议仲裁；第三类：行政仲裁；第四类：国际商事仲裁；第五类：综合仲裁案例。 ▲8.软件要求民商事争议仲裁、劳动争议仲裁、行政仲裁、国际商事仲裁模块的实验由学生在流程图中通过角色扮演的方式进行操作,流程图颜色随着学生的操作而随之变化，教师端安排实验时可选择设置在流程图或场景中操作。软件提供功能截图并演示该功能。 9.软件要求具备民商事争议仲裁、劳动争议仲裁、行政仲裁、国际商事仲裁的庭审流程，学生在逼真的仲裁庭的三维全景图中完成庭审实验操作。软件提供功能截图。 10.要求教师端交互片编辑工具可对系统实验进行编辑，也可自行设计交互片实验。(1)可以实现各种人机互动元素组合与创作，基于 HTML5 跨平台技术，支持各种人机互动元素的流畅运行；(2)根据互动需求，设置不同层次不同功能的人机互动元素和它们的内在逻辑关系，实现元素间的紧密交互；(3)支持脚本级的变量和逻辑关系设定，创作虚拟仿真的教学互动过程；(4)通过后台编辑器实现各种创意，创作过程中可以随时预览；(5)将教学过程按课程知识点以生动的形式展现，提升学生学习兴趣，巩固知识点学习；(6)基于HTML5实现在各种现代浏览器和设备的运行；(7)交互片的设计教师端在交互片编辑器中设计完成，无须技术人员编写代码。 11.软件要求带有互动社区系统，可以发布话题，话题可包含：咨询、辩论（设置正反方及时间）、投票等类型，系统可以对发布的话题（咨询、辩论、投票）等进行数据统计。 12.软件要求提供手机端界面模式，以确保学生能够在手机端无障碍完成各种实验和功能操作，手机端和PC电脑端具有相同的功能体验。 13.软件要求有小秘书功能，包含待办事宜、日程、法律数据知识库、通知、聊天、笔记、答疑功能。 14.软件要求为b/s 架构网络版，客户端不限制数量。 15.软件教师端具有统计与分析功能，分为按业务统计（综合统计报表、平均成绩统计、实验操作情况）、按班级统计（班级名、人数、实验进度、平均分、练习与考试进度、话题数、问答数、笔记数、评论数）、按学生统计（姓名、账号/学号、实验提交数、平均分、练习卷练习数、话题数、问答数、笔记数、评论数）。 16.软件同步免费升级时间不少于3年，终身免费使用。 17.升级维护期内，售后服务基本要求为，电话、网络响应时间不超过2小时，电话、网络6小时内无法解决的，24小时内免费派人上门服务。 18.软件可按照用户的要求，安装在用户指定的服务器，并应用于局域网、校园网、互联网等。 19.软件标▲项提供功能截图并提供演示。 |
| 6 | 移动微法院模拟软件(内部流水号32826) | 1.移动微法院模拟软件主要模拟的功能有：我要立案、我的案件、诉讼交费、在线开庭、手机阅卷、计算工具、法规查询、案例查询、智能问答等。 2.软件模拟的实验至少包含民事一审程序实验、民事执行程序实验。 3.民事一审程序实验步骤至少包含立案、受理（不予受理）、缴费、送达副本、手机阅卷、答辩、调解、开庭、判决。 4.民事执行程序实验步骤至少包含立案、受理（不予受理）、调解、裁定。 5.软件的开庭审理功能支持多人互动在线开庭。 6.软件采用响应式界面设计，同时支持手机端、电脑端访问。 7.软件实验模式分为单人模式、多人模式。 8.软件模拟过程所有材料采用图片形式流转，便于手机模式时查看诉讼相关文件。 9.软件管理员端主要功能包含：账号管理：管理教师、学生的信息。班级管理：管理班级信息。案例管理：管理系统案例和教师、学生添加的案例。角色管理：管理每个案件类型的诉讼角色。 10.软件教师端功能主要包含：案例管理：管理自己添加的案例。实验管理：给学生发布实验任务。多人互动实验，可以指定组长。实验考核：以学生在实验过程中上传的文件和对话为依据进行主观考核，最终导出成绩。学生班级：管理班级、教师、学生的信息。 11.软件教师端应包括导出学生实验报告和导出学生实验成功功能。 12.软件学生端功能主要包含：进入实验： 组长分配角色后，由原告角色在线立案，开始实验过程。实验成绩： 学生可查看自己的实验得分。案例管理： 管理自己添加的案例。实验报告： 查看实验报告。 ▲13.学生端移动微法院模拟操作功能提供功能截图：我要立案：当事人可进行诉讼申请。我的案件：当事人角色显示参与的案件、法官角色显示办理的案件。诉讼交费：模拟微信在线缴费。在线开庭：模拟在线开庭。手机阅卷：模拟查看案卷材料。计算工具：计算各类诉讼类型的诉讼费用。法规查询：查询法律法规。案例查询：查询相关司法案例。 ▲14.智能法律服务功能：主要设置各种法律方面智能问答流程（如案例分析流程、思维评析流程、专业知识评测流程、问卷调查流程等），同时流程的每个步骤配置相关问题，学生通过回答流程中的各个问题，最终自动得出一份相关的结论。根据每个学生的不同答案，跳转到不同的问题，得到不一样的结论。 提供功能截图。 15.智能法律服务应用场景：(1)设计一系列的案例分析问题，学生根据问题提示填写相关答案，最终得出一份专业的法律意见书，可提供学生参考。有助于学生在使用移动微法院模拟软件模拟办案过程中,更好的分析案件,以及为法律文书写作提供参考。(2)设计一系列的专业知识问题，学生根据问题提示填写相关答案，最终得出一份学生专业知识能力报告，可评判学生对专业知识的掌握程度。(3)设计一系列的思维评析问题，学生根据问题提示填写相关答案，最终得出一份思维评析报告，可了解学生大概的职业方向。 16.软件同步免费升级时间不少于3年，终身免费使用。 17.升级维护期内，售后服务基本要求为，电话、网络响应时间不超过2小时，电话、网络6小时内无法解决的，24小时内免费派人上门服务。 18.软件可按照用户的要求，安装在用户指定的服务器，并应用于局域网、校园网、互联网等。 19.标▲项提供软件功能截图。 |

三、商务要求

1.	交货方式

1）、交货地点：南方医科大学。

2）、交货时间：

国产设备签订合同后45天内。

国外采购设备的交货日期：中标人收到设备货款且征免税证明(中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等)发证日期后3个月内；

2.付款方法和条件：

1、双方签订合同之日起15个工作日内，中标人以非现金形式交纳履约保证金给采购人，按合同总价款的5%汇至采购人账户并提供银行汇款凭据。

2、国内采购设备付款方式：采购人收到中标人的履约保证金后，预付中标人合同款项30%，国内采购设备到位且验收合格后30日内，采购人支付国内采购设备剩余70%货款。

- 3、国外采购设备付款方式： 采购人收到履约保证金后，中标人凭买卖双方盖章的设备采购合同，15个工作日内到中华人民共和国（香港、澳门、台湾地区以外）范围内设立的银行开立与合同中国外采购设备合同金额一致的银行保函（银行保函具体期限由双方按实际情况协商约定，一般不超过一个月）。采购人收到中标人开具的银行保函及盖章正式收据后，15个工作日内向中标人全额支付合同中国外采购设备货款。中标人收到货款后，7个工作日内将货款全额（含外贸代理公司服务费）向采购人指定的外贸代理公司支付，并向采购人提供银行汇款凭据。

外贸代理公司收到设备款及办理好相关免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书、中华人民共和国海关准予办理减免税货物税款担保通知书等）后7个工作日内，开具100%L/C见提单、中标人或其指定的境外公司或厂家（与采购人指定的外贸代理公司签订外贸合同的合同相对方）所出具的正本发票及装箱单即付。

4、采购人向中标人指定账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因中标人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由中标人承担相应后果。如因中标人未及时向指定的外贸代理公司交付设备货款，导致设备货期延误或外贸代理公司向采购人主张权利的，采购人受到的损失由中标人承担。

5、自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，经采购人确认后，采购人15个工作日内向中标人无息退还履约保证金（合同款的5%）。中标人逾期交纳履约保证金的，采购人按照逾期天数3倍的时间无息延长退还履约保证金的时间。

3.	售后服务

1）、免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（二、技术规格及具体配置要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），中标人应派出专业维修人员提供免费上门维修服务，设备终身维护，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

2）、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内中标人接到采购人的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3）、免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用。

4）、质保期后的服务要求：免费质保期满后，中标人提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取其他任何维护费用（包括但不限于人工费、上门服务费、交通费等）。中标人在质保期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

5）、保修期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，采购人有权要求中标人无偿更换同一档次货物或同价值的赔偿。

4. 验收要求

1）、中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。

2）、中标人完成货物的安装调试和人员的技术培训，采购人确认设备正常运转后，3个月内双方完成验收。验收内容包括但不限于：（1）规格型号、数量及外观；（2）货物所附技术资料；（3）货物组件及配置；（4）货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）品牌；（6）设备标识的名称、产地、生产日期（距开箱日期两年内）

3）、验收标准：验收按国家最新的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

4）、采购人所购货物全部通过验收，经采购人确认并出具验收合格证明，视为验收合格。验收合格文件的签署不使采购人丧失因质量问题而向中标人索赔和求偿的权利，同时不免除中标人对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

5）、采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。中标人应于双方约定时间内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

6）、如中标人对验收结果有异议，可以委托采购人所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由中标人承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由采购人承担。