一、总体要求

- 投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

- 投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

- 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

- 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

- 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

- 所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

- 如果投标人所报设备为进口设备，因采购单位为教育部门，享受进口科教用品免税，请报设备免税人民币价。（此价格已含外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费、广州市区内运费等所有费用。报价人不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定）。计算方法为：CIP南方医科大学指定地点 投标人民币价＝免税货物价格+免税货物价格×(报价汇率)元人民币。（免税货物价格×(报价汇率)为外贸公司上述相应服务手续费用，若外贸公司上述相应服务手续费用≤3000元人民币，该费用按照3000元人民币计算，即此时投标人民币价＝免税货物价格+3000元人民币，报价汇率按照每个子包中标人民币X元折算，折算方法见下表）。若可以在国内提供现货，应报含税的人民币价格。在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。

| 进口合同货款金额 | 报价费率 |
| --- | --- |
| 最低代理费（元) | 3000元 |
| X<50万元 | 1.10% |
| 50≤X<200万元 | 1.00% |
| 200≤X<500万元 | 0.90% |
| 500≤X<1000万元 | 0.90% |
| X≥1000万元 | 0.80% |

- 若可以在国内提供现货，应注明并报含税的人民币价格。

- 在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的详细配置清单及配置单价。

- 国内合同及外贸合同均以人民币价格签订。

- 中标价以人民币方式签订内贸合同，不再涉及汇率问题。在合同实行过程中，汇率变化的风险由供货商承担。

- 因特别原因导致本项目无法享受免税的，由采购人与中标人协商解决。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 免税货物单价（元） | 免税货物总价（元) | 外贸手续费单价 | 外贸手续费总价 | 合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价） | 合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌: 型号: |  | 台 | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ | ￥ |

- ▲报价时，请分别报免税货物单价、免税货物总价、外贸手续费单价(计算方法见第7条)、外贸手续费总价（计算方法见第7条)、合同单价（免税货物单价+外贸手续费单价）、合同总价（免税货物总价+外贸手续费总价）。关境内供货，无需支付外贸手续费的设备无需填写此表；关境外供货，需支付外贸手续费的设备需填写此表。

- 伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

- 本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

- ★授权要求：所投设备为进口设备满足以下情况之一的投标人应为制造商或制造商指定的代理商（经销商）或制造商指定的代理商（经销商）的授权供应商。

1)	投标产品单价在5万元以上的

2)	投标单项产品总价在10万元以上的

3)	同品牌产品超过10万元以上的

- 技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

- 培训：由中标人向采购人提供相关免费技术培训。

- ▲明确所有设备及零配件的配置清单及配置单价，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符或不完全一致，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

- 中标人或其指定境外公司、厂家应及时与外贸代理公司签订外贸合同，自采购人委托外贸代理公司之日起7个工作日内签订，若因中标人原因，原则上不超过20天。递交海关的免税申请在外贸合同签订之日起7个工作日内填写完毕，若因中标人原因，导致外贸合同及免税申请在规定时间内无法完成或完成质量不高，超过时间期限则酌情处罚。双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个工作日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- 一份外贸合同免税申请原则上不能拆分为3个以上（不含三个）。

- 进口设备原则上不允许异地报关。

- ▲在办理进口设备的免税申请程序中，由于设备价格过高而被海关质疑的，中标人需在3个工作日内向学校和海关提供合法、合规的支撑性材料和解释说明文件，超过10个工作日的或所提供的解释说明文件不能被合理采纳的，则取消合同（含内贸合同与外贸合同以及其他涉及该台设备的协议）中该台设备的采购，因此造成的所有损失均由中标人承担。

- ★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

- 双方签订的内贸合同在中标通知书发出后3个自然日内中标人必须将合同纸质版递交至采购人。

- *该采购项目属于政府贴息贷款特殊项目，签订合同后，如采购人无法获得银行贷款审批，采购人可解除该合同，因此给投标人造成的损失，采购人不支付任何经济损失及经济补偿金费用。

二、技术规格及具体配置

表格中设备名称后部括号内的5位数字为采购人内部标识，仅供采购人内部使用，不具其它意义，特此说明。

子包1-2 采购进口设备，不面向中小企业

子包3 采购国产设备，面向中小企业

子包1:超高速离心机转头等      (预算金额135.000000万元)

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高速离心机转头(内部流水号31751) | 1 | 套 | 40.000000 | 40.000000 |
| 2 | 荧光显微成像系统(内部流水号32233) | 1 | 套 | 55.000000 | 55.000000 |
| 3 | 正置荧光显微镜(内部流水号32234) | 1 | 台 | 40.000000 | 40.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超高速离心机转头(内部流水号31751) | 1、钛合金插入式水平转头1 个或以上：为插入式设计；最高转速不低于32,000rpm，最大相对离心力不低于175,000×g，最大容量不低于6×38.5mL。 2、钛合金角转头1个或以上：最高转速不低于50,000rpm ，最大相对离心力不低于312,000xg，最大容量不低于44 x 6.5 mL。 |
| 2 | 荧光显微成像系统(内部流水号32233) | 1、光源：全波段LED光源。 2、调焦：自动对焦，可调节调焦上限。 3、防荧光淬灭减轻模式。 4、白\黑平衡功能。 5、电动载物台移动范围不小于100*80mm，移动精度不低于1um。 6、带多孔板样品夹、玻片夹、培养皿夹,可直接扫描孔板。 7、Z轴马达精度不低于0.1um。 8、电动物镜转换。 9、光圈、曝光时间可调。 10、物镜：针对倒置显微镜应用优化的分辨率和透过率物镜，满足普通明场、侧射、荧光观察方式。 11、物镜转换器：≥6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定，具有齐焦功能。 12、4倍 物镜，数值孔径：NA≥0.20，工作距离≥20.0mm; 20倍 物镜，数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.6mm；40倍物镜，NA≥0.95 WD≥0.17 mm。 13、可对一般塑料底培养皿观察的相差物镜≥1个： 20倍 物镜，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥7.5mm； 14、荧光光源：全波段LED光源，使用寿命≥40000小时。 15、激发波长470±40nm，吸收波长525±50nm。 16、激发波长360±25nm，吸收波长460±50nm。 17、激发波长545±25nm，吸收波长605±70nm。 18、荧光激发块转盘：≥4孔。 19、摄像系统：不低于250万像素的高灵敏度冷却CCD。 20、图像采集速度：全幅像素≥90帧。 21、CCD制冷系统：半导体制冷，零下25℃±5℃。 22、可扩展高内涵、共聚焦功能，如活细胞拍摄分析，温度、湿度、CO2浓度控制模块，切片模块。 23、Quick full focus功能：快速超景深全副对焦。配置要求: 拍摄模块、分析模块（图像拼接、去雾、全焦、尺寸测量、面积测量、谱线轮廓/柱状图亮度测量）。 |
| 3 | 正置荧光显微镜(内部流水号32234) | 1.1物镜转换器：电动≥5孔物镜转换器； 1.2物镜螺纹口径：≥Ø20mm； 1.3平场半复消色差荧光物镜： 1.3.1 4X或5X（数值孔径≥0.10，工作距离≥17.00 mm） 1.3.2 10X（数值孔径≥0.30，工作距离≥16.0 mm） 1.3.3 20X（数值孔径≥050，工作距离≥2.00 mm） 1.3.4 40X（数值孔径≥0.70，工作距离≥0.60 mm） 1.3.5 100X（数值孔径≥1.30，工作距离≥0.20mm，油镜） 2.1可通过电动载物台上/下移动聚焦（向上≥2mm/向下≥10mm）；含线性编码器，分辨率≤0.05um，电动逃逸和再定焦结构，可同轴粗微调焦； 2.2透射光照明含散射片和色温滤光片、减光滤光片； 2.3主机的透镜适合透射光路，在任何放大倍率下在视野边缘处能保证均匀明亮的照明； 2.4目镜筒：三目镜筒（目镜/相机端口：100/0、20/80、0/100） 3．具有电动XY载物台 3.1观察范围：≥±30mm/±25mm（X/Y）； 3.2分辨率：≤0.1微米； 3.3移动速度：≥20 mm/秒； 3.4具有人机学操作杆能控制电动载物台XY移动，移动精度≥3级可调；控制Z轴电动聚焦，移动精度≥3级可调。 4落射荧光装置 4.1LED荧光光源： 4.1.1光源系统无需预热使用，随开随关； 4.1.2能拍摄DAPI荧光、FITC荧光、TexasRED荧光，使用寿命约≥10000小时； 4.1.3无光纤，直接和显微镜耦合，提供高亮度荧光照明； 4.1.4可同时或分别控制3个波长的开/关和光强度，0-100%，步进≤1%； 4.2荧光装置：电动落射具有荧光块转盘，电动光闸； 5显微专用彩色、单色数码成像装置 5.1与显微镜同一品牌； 5.2图像传感器：彩色CMOS图像传感器； 5.3拍照像素：总像素≥500万； 5.4动态预览速度：≥15fps； 5.5曝光时间需包含：100微秒至 30秒； - 显微图像分析处理软件 6.1与显微镜同一品牌； 6.2硬件控制：支持系统配套的成像装置； 6.3图像采集：支持≥6维（X、Y、Z、波长、时间、多点）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据； 6.4多层文档结构：图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），图像数据包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息； 6.5大图像拼接：在高倍率下能精确无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像 6.6多通道管理：多通道荧光的色彩可叠加，能进行多重荧光标记的样品拍摄。内置多种荧光染料，可根据波段编辑染料颜色； 6.7交互式测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至电子表格； 6.8计数测量模块：可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等； 6.9目标计数：通过单个控制窗口设定阀值、形态和限制等步骤，自动目标计数； 6.10图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节； 6.11时间测量功能； 6.12 动态比较功能； 6.13 高级解释器功能。 - 7.台式商务电脑，配置不低于以下：i7CPU/32GB内存/512G SSD+2TB HDD/2G独显/DVD刻录/键盘/鼠标/27英寸显示器/Win 10专业版64位操作系统。 |

子包2:紫外可见分光光度计等      (预算金额130.000000万元)

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Q-PCR-FRET(内部流水号30880) | 1 | 台 | 45.000000 | 45.000000 |
| 3 | 超声仪(内部流水号30881) | 1 | 台 | 45.000000 | 45.000000 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号32235) | 1 | 台 | 40.000000 | 40.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Q-PCR-FRET(内部流水号30880) | 1.通过半导体控制升降温的热循环系统 2.反应体系 ：20-100uL； 3. 采用高亮度白光半导体作为光源 4.光学激发检测范围： 480–580 nm/520–600 nm，可支持FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™等多种染料 5. 能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光 6.≥4色激发光通道和≥4色检测光通道，可同时检测≥4个靶标 7. 在单重反应中最低可区分≥1.5倍拷贝数差异 8.灵敏度：可低至≥ 1 拷贝 9.温控模块最高升降温速率不小于 6.5°C /秒 10.温度均一性：≥0.4°C 11. 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 12. 软件支持Rox荧光校正 13.精确数码温控模块，具备≥3个独立的精确数码温控区域 14.可在<30分钟完成标准的PCR程序， 15.线性动态范围：≥10 logs 16.出厂前进行各种染料的校正 17.自带存储不小于10GB 18.可通过互动触摸板查看实时荧光定量PCR实验进程；数据通信接口可通过USB，系统配置可单机运行，连接电脑，或连接厂家云服务平台 |
| 3 | 超声仪(内部流水号30881) | 1、具有≥3种适配器。 2、核酸样本破碎范围：1kb-100bp。 3、具有超声波启动/暂停双定时器：数字式控制超声波启动/暂停1-50秒。 4、进行样本破碎时适配器能自动定速持续旋转。 5、温度读数精确性：≤0.3°C。 6、闭管破碎，不需额外插入超声波探头。 7、具有循环周期计数器功能：设定范围为1-30个循环。 8、处理量：单次处理≥9个样本。 9、具有仪器过热自动停机保护和开机运转自我状态检测功能。 10、冷却循环机温控范围：-10至30°C。 11、冷却能力：于15°C时，冷却能力≥200Watts；于0°C时，冷却能力≥100Watts；于-10°C时，冷却能力≥120Watts。 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪(内部流水号32235) | 1. 样品容量≥96，可使用单管、八联管、96孔板等，可用样品管体积≤20μl 2. 可选择反应体系应包括：1-50μl 3. 加热/冷却技术（温控方式）：半导体 4. 升降温速度≥5℃/秒 5. 温控范围应包括：4 -100℃ 6. 温度准确性：±0.2℃（90℃时） 7．温度均一性≤±0.3℃，从室温达到90℃所需时间≤10秒 8. 带温度梯度功能，一次实验可同时运行不少于8个不同的温度且可同时优化不少于12对引物； 9.具有动态温度梯度功能，确保同一时间达到设定温度，保证每个退火温度的孵育时间一致； 10. 温度梯度选择范围应包括：30－100℃ 11. 半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止形成冷凝水对半导体的腐蚀, 从而提高半导体使用寿命 12.仪器有不低于6个检测通道，有专门独立的一个FRET通道，可用于以下应用： 12.1检测同一细胞中两个蛋白质分子是否存在直接的相互作用、蛋白质以及蛋白复合体的结构和空间构像与布局。 12.2核酸的结构与空间构象 12.3免疫测定：免疫分子之间的相互作用和各种免疫现象可结合FRET加以研究，如利用抗原与抗体、补体与抗体、CD分子之间的特异结合可发挥FRET的优势 13. 激发光源：≥6个带不同滤光片的长寿命LED灯, 每孔单独激发，激发光程短且没有光程差； 14. 检测器：≥6个带不同滤光片的光敏二极管，每孔单独检测，无孔间荧光信号干扰且无需光程差校正 15. 激发/发射波长范围应包括：450－700nm 16. 检测灵敏度：可检测一个拷贝的人类基因组基因 17. 线性范围：≥10个数量级 18.多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行≥5个检测通道 Cq值的确定方式：支持回归法和阈值线法 19.数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能 20.具有Gene Study多板合并分析功能 21.可自动计算内参基因稳定系数M值 22.每个步骤都可以设置荧光采集， 23.数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印；也可拷贝后另存为Word, Excel或Powerpoint文件格式；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF 24.程序自动编辑，仅需输入Tm值及运行方式即可进行快捷的编辑程序 25.e-mail发送实验数据， 实验结束后可自动发送实验结果至指定邮箱。 26.能实时保存≥100份定量原始数据文件 |

子包3:液相色谱仪（DAD+荧光检测器）等      (预算金额228.000000万元)

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪（DAD+荧光检测器）(内部流水号30839) | 1 | 套 | 65.000000 | 65.000000 |
| 2 | 液相色谱仪（DAD+示差检测器）(内部流水号30840) | 1 | 套 | 65.000000 | 65.000000 |
| 3 | 全自动外泌体提取纯化系统(内部流水号32538) | 1 | 台 | 98.000000 | 98.000000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪（DAD+荧光检测器）(内部流水号30839) | 1.四元梯度泵： 1.1四元梯度泵，耐压范围≥400Bar，主动电磁阀，独立真空脱气机； ▲1.2双柱塞串联泵设计，20～100 µL自动连续可变冲程，可在软件里直接调节并提供软件截图证明； 1.3用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性； 1.4配置自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能； 1.5流量范围:0.001ml/min～10.0ml/min,递增率0.001ml/min； 1.6流速精密度：≤0.07%RSD； 1.7 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动）以增加使用寿命； 2. 在线真空脱气机： 2.1二通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化； 2.2最大流速：每一通路不低于10.0mL/min。 3.自动进样器 3.1进样范围：0.1～100uL，增量为0.1uL； ▲3.2流通式设计，进样针及计量泵处于高压流路中且耐压达到600bar，具有自动清洗功能； ▲3.3样品容量：可放置不低于130个2mL样品瓶； 3.4 可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸自动衍生分析 3.5交叉污染≤0.004% 4.柱温箱 4.1柱温范围：控温范围室温以上5 – 80℃ 4.2温度稳定性：≤±0.1℃ 4.3柱容量：可同时放置≥2根30cm长色谱柱， 5.二极管阵列检测器 5.1二极管数量：≥1024对二极管； ▲5.2 波长范围：190～950nm； 5.3 最大采样速率：≥120HZ 5.4光源：氘灯和钨灯； 5.5狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可编程调节； 5.6实时信号：同时输出≥8个实时信号； 5.7 基线噪音：≤±7×10-6AU at 254nm（1ml/min甲醇）； 5.8 基线漂移：≤0.9×10-3AU at 254nm（1ml/min甲醇）； 5.9 波长校正：氘线灯的自动校准，用氧化钬滤光片验证。 6荧光检测器 6.1 光源：氙灯，常规模式 20 W，节能模式5 W，寿命不低于4000 h 6.2 激发波长范围：200-1200nm 6.3 发射波长范围：200-1200nm ▲6.4 信噪比≥3000（水的拉曼峰，以暗电流为噪声参比，Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值 450 nm，标准流通池） 7色谱柱等消耗品： 7.1 除随机附带的常用耗材外，另配：自动进样针及配套针座1套；检测器配套的长寿命氘灯、钨灯、氙灯各1件；主动阀阀芯1件，色谱柱6根：3根（4.6×150mm，3.5μm ）C18柱，3根（4.6×250mm，5μm） C18柱；柱前在线过滤器1套；PTFE 滤芯即过滤白头（5/包）5包；流动相溶液瓶溶剂过滤器4件 7.2 1.5ml带盖样品瓶5包，每包100个。 8工作站电脑及其它 8.1 原装商用电脑，CPU：≥12代i7，内存：≥16G，硬盘：≥512G固态硬盘+≥1TB机械硬盘，独立显卡：≥4G内存，液晶显示器≥23.8英寸。 8.2 黑白激光打印机：支持双面打印；打印速度：≥30页/分钟；支持USB、无线和有线网络连接。 |
| 2 | 液相色谱仪（DAD+示差检测器）(内部流水号30840) | 1.四元梯度泵： 1.1四元梯度泵，耐压范围≥400Bar，主动电磁阀，独立真空脱气机； ▲1.2双柱塞串联泵设计，20～100 µL自动连续可变冲程，可在软件里直接调节并提供软件截图证明； 1.3用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性； 1.4配置自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能； 1.5流量范围:0.001ml/min～10.0ml/min,递增率0.001ml/min； 1.6流速精密度：≤0.07%RSD； 1.7 梯度泵采用非线性齿轮马达传动（非皮带传动）以增加使用寿命； 2. 在线真空脱气机： 2.1二通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化； 2.2最大流速：每一通路不低于10.0mL/min。 3.自动进样器 3.1进样范围：0.1～100uL，增量为0.1uL； ▲3.2流通式设计，进样针及计量泵处于高压流路中且耐压达到600bar，具有自动清洗功能； ▲3.3样品容量：可放置不低于130个2mL样品瓶； 3.4 可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸自动衍生分析 3.5交叉污染≤0.004% 4.柱温箱 4.1柱温范围：控温范围室温以上5 – 80℃ 4.2温度稳定性：≤±0.1℃ 4.3柱容量：可同时放置≥2根30cm长色谱柱， 5.二极管阵列检测器 5.1二极管数量：≥1024对二极管； ▲5.2 波长范围：190～950nm； 5.3 最大采样速率：≥120HZ 5.4光源：氘灯和钨灯； 5.5狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可编程调节； 5.6实时信号：同时输出≥8个实时信号； 5.7 基线噪音：≤±7×10-6AU at 254nm（1ml/min甲醇）； 5.8 基线漂移：≤0.9×10-3AU at 254nm（1ml/min甲醇）； 5.9 波长校正：氘线灯的自动校准，用氧化钬滤光片验证。 6.示差折光检测器 6.1 检测器类型：折射法； 6.2 短期噪声：≤± 1.25 x 10-9 RIU； 6.3 漂移≤ 200 x 10-9 RIU/h； ▲6.4 示差折光范围：1.00 – 1.75 RIU； 6.5 流通池：8 μL，最大耐压不低于20 bar； 6.6 温度控制：高于室温5 °C到55 °C； 6.7 按时间编程：极性，峰宽； 6.8 零点调整：自动归零； 6.9 阀自动冲洗和自动溶剂循环； 6.10数据采集速率：不低于72Hz； 7色谱柱等消耗品： 7.1 除随机附带的常用耗材外，另配：自动进样针及配套针座1套；检测器配套的长寿命氘灯、钨灯各1件；主动阀阀芯1件，色谱柱6根：3根（4.6×150mm，3.5μm ）C18柱，3根（4.6×250mm，5μm） C18柱；柱前在线过滤器1套；PTFE 滤芯即过滤白头（5/包）5包；流动相溶液瓶溶剂过滤器4件 7.2 2ml带盖样品瓶5包，每包100个。 8工作站电脑及其它 8.1 原装商用电脑，CPU：≥12代i7以上，内存：≥16G，硬盘：≥512G固态硬盘+≥1TB机械硬盘，独立显卡：≥4G内存，液晶显示器≥23.8英寸。 8.2 黑白激光打印机：支持双面打印；打印速度：≥30页/分钟；支持USB、无线和有线网络连接。 |
| 3 | 全自动外泌体提取纯化系统(内部流水号32538) | 1、可处理的样本类型，包括细胞培养液、尿液、新鲜植物榨汁液、血液等； 2、仪器可分离不同细胞外囊泡亚型：使用不同耗材，分选不同尺寸亚型的外泌体等细胞外囊泡； 3、最大处理速度：不低于200mL/h，无需浓缩与孵育； 4、▲单次最大上样体积：≤250mL； 5、样品上样体积： ≥10μL，≤250mL； 6、外泌体等细胞外囊泡可自动回收：回收体积≥100μL、≤500μL，自动使用PBS重悬； 7、外泌体提取纯化时间：≤10 min； 8、单芯片最大处理体积：不低于250 mL； 9、具备样品位温控功能：温度范围≥2℃，≤8℃； 10、内置紫外灯，开启30min后自动关闭 ； 11、可适配多种型号超滤芯片； 12、耗材可自动进出仓，自动开关仓门，自动识别芯片，自动匹配提纯程序； 13、可预设≥6种样品的提纯程序（包括细胞培养液、唾液、尿液、血液、泪液、脑脊液等），可根据特殊样品的特征制定特定的提纯流程； 14、最大数据储存量不低于20000个； 15、配备触摸屏，实时显示样品类型、时间、提纯进程等信息； 16、杂蛋白去除效率≥95%，外泌体回收率≥90%； 17、处理过程不引入外源杂质，能保持外泌体完整，完整率≥95%； 18、接口≥4个USB端口。 |

子包4  恐惧条件反射实验的数据采集和分析系统

1、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恐惧条件反射实验的数据采集和分析系统(内部流水号30135) | 1 | 套 | 36.600000 | 36.600000 |

2、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 恐惧条件反射实验的数据采集和分析系统(内部流水号30135) | 1、系统可以进行高通量测试，最多可同时完成≥12个通道的实验。 2、可以自由存储或调用≥30 个实验方案。 3、系统实验和受训的人工观察一致率≥90%。 4、安装简单，使用 USB 接口和高通量RJ-11 接口。 5、通过程序控制可以快速调用多种刺激协议，声音刺激、电刺激和光刺激等。 6、除了跟踪功能，系统的运动探测算法能筛除阴影、灯光的闪动和摄像头噪音。 7、采样速率：≥4 帧/秒，最大值≥30 帧/秒。 ▲8、摄像头跟踪误差：≤1mm，可以查看图像记录的像素差。 ▲9、实验时间精度：≤0.001s 。 ▲10、电刺激器参数：扫描式恒流输出，范围为 0-3mA，最短脉冲持续时间可调至≤lms。 11、灯光刺激参数：≥2种颜色光模块可选 。 12、声音刺激参数：音频和白噪音，强度、振幅、频率可根据实验要求调整，同一实验方案中可以插入≥3种类型声音。 13、数据处理：原始数据可导入 EXCEL，可输出 quicktime、avi 等视频格式，数据包括僵直比例、次数、时间和间隔等。 14、系统同时可以完成悬尾实验和强迫游泳实验，以及相关的数据分析，分析软件可以安装多台电脑，便于实验人员进行数据处理。 15、可以实现光遗传同步信号输出。 |