附件1：

- 初步采购需求

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术指标与功能 | 其他配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携高光谱艺术品成像分析系统 | 1套 | 1.光谱范围：380-1000nm，光谱分辨率：1nm 2.相机像素：4096*2048 3.采样间隔：≤0.6nm； 4.内置推扫装置，无需转动高光谱相机即可获得高光谱图像 5.相机视场角：23.5°@25mm镜头 6.数据位深：12 bits 7.高光谱相机通讯方式：USB3.0； 8.主机尺寸：≤270mm×250mm×150mm 9.高光谱相机主机功耗：≤30W。 10.成像镜头：自动对焦 11.可见光相机与高光谱相机显示区域同步 12.数据分析软件功能（相似反射波段区域高亮，最好能用高亮的明度反应光谱强度（要求支持在光谱中选择波段或直接输入波长数值） | 1.垂直向下扫描平台、 2.不同反射率白板 3.质保：3年，软件终身升级，保修期自仪器验收签字之日算起。质保期内我方负责所有因设备质量问题而产生的费用。 4.提供终身维护服务，维修服务免人工费、只收取配件及材料成本费； 在质保期和维护期内负责产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。 5.质保期后每年提供2次免费送修送检的校准服务。 |
| 2 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1台 | *1.干涉仪：专用麦克尔逊干涉仪，抗震动，采用90度镀金立体角镜（非平面镜）、光路永久准直、无需机械调整装置，仪器精密度高。干涉仪质保10年。 *2. 光谱范围：6,000-600cm-1 3. 光谱仪可以存放于手套箱中无线操控使用。 4.分束器：ZnSe分束器，适用高湿环境防潮。 *5.激光器：半导体激光器质保10年或者He-Ne激光器3套。 6.波数准确度：<0.05 cm-1 @ 2,000 cm-1 7.波数精度：0.0005 cm-1@ 2,000 cm-1（SD 10次测量平均值） 8.光谱准确度：0.1%T 9.测量技术：透射、ATR、漫反射、外反射 *10.信／噪比：高于50,000：1 11.检测器：数字化DLaTGS检测器，检测器直接输出24位数字信号，增强微弱信号的检测能力，大大提升整体信号的抗干扰能力。具有极高的温度稳定性，不受环境温度变化的影响。 12.仪器内置标准聚苯乙烯物质的校验系统，通过自检程序可对仪器的性能确认。 *13.仪器内部所有光学反射镜必须为镀金反射镜，用户验收可真实查看。 14.湿度指示：电子湿度指示，主机内置电子湿度传感器。在仪器面板上显示湿度变化，在软件中可以实时读取仪器内部湿度数值。便于维护保养。 15.可选QuickSnapTM测样模块：1）透射样品模块（KBr压片、液体池、气体池）、2）金刚石ATR衰减全反射附件（质保10年）、3）ZnSe ATR衰减全反射附件、4）锗晶体ATR衰减全反射附件、5）多次反射ZnSe ATR附件、6）镜面反射、漫反射附件等 16.具有附件自动识别与性能确认：当更换附件时，附件自动识别；安装好新的附件自动进行性能确认，确保仪器性能准确无误。 *17.必须配备：金刚石ATR，透射附件，朝前漫反射附件一套，满足壁画、织物、油漆、宝石等固体样品无破坏，无接触测量需求。 18.全金属坚固外壳，确保仪器稳定。 19.中文版红外操作软件： 包括：红外控制、谱图处理、数据转换、谱图搜索、多组分定量等操作软件；曲线分峰拟合软件（该软件包必须是红外软件包的一部分，而不能是外挂的第三方软件）；H2O/CO2 自动补偿软件；自检软件；宏程序软件；中文版在线帮助软件。光谱预览功能，可以在图谱中读出光谱级ATR晶体清洁程度。操作向导软件，该软件程序引导用户完成完整的测量和评估过程和参数设置，在每个步骤中提供最高的便利。 20.ATR校正功能，软件 ATR光谱校正功能。可以直接输入晶体类型、折射率，光路入射角度等进行直接校正。 | 1.配ATR附件；透射测量附件；朝前反射附件；朝上反射附件模块 2.红外光谱仪便携箱1个 3.三脚架调节器1个 4.固体制样工具包括：2T 压片机、7mm 模具 6.操作软件1套 7.品牌笔记本1台 8.质保：主机一年，光源五年，激光器保修十年，干涉仪（不包括分束器）保修十年。 |
| 3 | X射线能谱仪 | 1台 | 1.探测器 *1.1 Mn-K能量分辨率优于129ev *1.2 30平方毫米活区面积 *1.3 超轻元素窗口，元素探测范围B(5)~Am(95) 1.4 完全无振动，完全免维护, 帕尔贴效应致冷 2．SCU信号处理单元 *2.1 针对极低死时间设计的混合脉冲处理器 *2.2 最大输入计数高于150,000cps, 最大输出计数率60,000cps 2.3 完全由软件自动控制的硬件校准 3．软件 *3.1 用于谱图采集和定性分析的软件，带有最完备的原子数据库 *3.2 用于无标样定量谱图分析的自动软件工具 3.3 采集图像软件，以及用于外部扫描系统的驱动 3.4 点、区域分析软件，支持采集完成后在采集区域内调节分析区域 3.5 超快速线扫描软件 3.6 元素面分布，存储每像素点原始谱图，支持采集完成后重构点、区域、线扫描、面分布数据，且面分布时可实时剥离谱峰重叠的元素 3.7 生成报告和格式化打印 | 1.XFlash630H探测器 2.SCU扫描控制单元 3.能谱分析软件 4.质保1年 |
| 4 | 紫外试验系统 | 1台 | 1.内箱尺寸（mm）：1100*700*620(W*D*H) 2.光照温度范围：50～70℃; 3.冷凝温度范围：RT～60℃ 4.湿度范围：满足a.冷凝周期：≥85%R.H；b.辐照周期：≤75%R.H 5.温度均匀度：≤2℃； 6.温度偏差：≤±0.5℃； 7.控温方式：PID自整定控温方式 8.灯管间中心距离：70mm； 9.样品与灯管表面平行距离：50±3 mm； 10.水槽水深:25mm；自动控制 11.紫外灯峰值波长： 12.UV-A紫外线波长范围315nm～400nm；UV-B紫外线波长范围280nm～320nm； 13.黑标准温度范围： +40～65℃； 14.光照方式：连续和周期2种工作状态可选； 15.冷凝方式：连续和周期2种工作状态可选； 16.光照温度基本控制点：60℃±3℃，在55～70℃之间可调； 17.冷凝温度基本控制点：50℃±3℃，在45～60℃之间可调； 18.辐照强度：0.45 w/m²～1.0w/m²； 19.（能满足ISO 4892-3要求：0.76w/m²；SAE J2020要求：0.68w/m²；） 20.冷凝水控制：冷凝采用自来水表面蒸发冷凝原理，并自动控制供水位； 21.自动水喷淋系统：喷淋管为不锈钢材质，喷嘴选用耐腐蚀材料，增压水泵的压力大于0.1Mp； | 1.控制仪表1套； 2.热保护继电器1套； 3.循环水泵1套； 4.紫外灯管1套； 5.交流接触器1套； 6.加热管1套； 7.超温保护1套 8.质保1年 |
| 5 | X射线衍射仪 | 1台 | 1, 要求：利用X射线分析普通粉晶样品，固体样品的物相，以及进行介孔材料，薄膜材料和金属基复合材料的测试。要求配置可自动调整的狭缝系统和一维阵列探测器。 2, 技术规格： 2.1 X-射线发生器： 2.1.1最大输出功率：≥3kW； 2.1.2 额定电压：60kV；额定电流：60mA； 2.1.3 电磁快门，无需空压机； 2.1.4 安全机构：检测冷却水异常（水量、水温、水压），检测XG超负荷异常（输出偏差异常、过电流异常），检测管电压HIGH、LOW异常，配备紧急停止开关，配备漏电断路器。 2.2 X－射线光管：Cu靶； 2.2.1额定功率：≥1.5kW; 2.2.2最小焦斑尺寸：≤0.4 x 12mm2 ; 2.3 光学编码测角仪系统： 2.3.1 扫描方式： θ/θ可联动或单动， 样品台水平方式； 2.3.2 θs轴、θd轴，独立或者联合光学编码控制； 2.3.3 角度最小步进：1/10000； 2.3.4 测角仪半径：≥300 mm； 2.3.5 移动范围：-10～159度； 2.4 标准样品台 2.4.1标准样品板尺寸：方形35mm×50mm； 2.4.2样品填充部分尺寸：方形20mm×20mm； 2.4.3标准样品板材质：玻璃或铝； 2.4.4数量不少于60片； 2.4.5无背景单晶硅样品架，2片； 2.4.6气密样品台，1个； 2.4.7透射测试用样品架，1个； 2.5 光学系统 2.5.1自动可调入射狭缝：≥0.1～7mm，步进≤0.01mm； 2.5.2自动可调接收狭缝：≥0.1～19mm, 步进≤0.1mm； 2.5.3索拉狭缝2.5度； 2.5.4限高狭缝 10mm，5mm，和2mm； 2.6 一维探测器系统 2.6.1 类型：半导体硅阵列光子直读探测器； 2.6.2 工作模式：零维和一维； *2.6.3 一维模式探测器通道：不少于256个； *2.6.4有效面积：不小于360mm2； 2.6.5 全域计数率：不小于200,000,000cps； 2.7 软件及数据库： 2.7.1 控制软件功能包括并不限于以下： （1）只需选择样品种类，软件自动选择测量程序；（需提供软件功能截图） （2）光学附件更换分步演示示例，自动光路调整；（需提供软件功能截图） 2.7.2 分析功能包括并不限于以下： （1）物相检索定性分析软件：具有半定量分析； （2）晶粒大小和结晶度分析软件； （3）线形分析和点阵参数精修功能。 2.7.3 软件支持全自动调整功能并能进行人机对话，智能提示测试过程中所需硬件是否安装正确，如安装不正确，会让用户根据提示进行操作，直到安装正确方可进行测试； 2.7.4操作软件与分析软件一体化，即此软件既有实现衍射图谱测试功能又有进行数据分析功能，并且可以进行实时数据分析，即边出数据边物相定性和半定量分析，极大节约实验时间。 2.7.5最新 COD数据库； | 1.X－射线发生器单元包括：3KW X－射线发生器1套； 2.衍射防护外罩1套； 3.铜靶X射线光管1套； 4.冷却水旁路系统1套 5.测角仪单元包括；theta-theta高精度测角仪系统1套 6.光学单元包括； 7.入射索拉狭缝系统1套； 8.散射狭缝单元1套（程序可调， 适用于聚焦/平行光路）； 9.接收索拉狭缝系统1套；接收狭缝单元1套（程序可调， 适用于聚焦/平行光路）； 10.衰减片1套；散射阻光片1套； 11.微量样品架 （20只/套）；常量样品架 （20只/套）；块体样品架 （20只/套） 12.超速一维光子直读阵列探测器1套 13.软件： SLSII Pow Basic (Option)；SLSII Pow Search (SubOption)； 14.SLSII Pow Comp (SubOption) 15.品牌电脑和打印机1套；冷却循环水系统1套 16.质保一年 17.软件及数据库提供免费更新服务 |
| 6 | 离子色谱 | 1台 | 1.系统控制器 连接单元数：5（含溶剂输送单元） 操作温度控制：4~35℃ 电源：有输液单元提供 2.惰性输液泵 泵类型：串联双柱塞泵（柱塞杆容量：主：48μL；副：23μL） 最大排液耐压： 28MPa 流量设定范围：0.001—10.00ml/min. *流量精密度：0.062%RSD 柱塞清洗：有，自动 （选配） 减小脉动系统：通过压缩补充功能，无阻尼器 泵头材质：PEEK 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 *流量稳定性：（0.2~0.5）mL/min 0.4%；（0.5~1.0）mL/min 0.1%；大于1.0mL/min -0.6%（需提供计量院出具的校准证书，以实际报告结果为准。） 4. 脱气单元 流路数目： 3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） 脱气流路体积：400μL/每流路 5.自动进样器 5.1 进样方式：全量进样（标配） 5.2 最大耐压：20MPa 进样量设定范围：0.1-100μL（可扩展至2000uL，选配） 5.4 样品容量： 1.0mL样品瓶*175位；1.5mL样品瓶*105位；4.0mL样品瓶*50位；96孔板：最多2块（样品数192个）；384孔板：最多2块（样品数768个）除上述外， 1.5mL瓶10个；50~768 *进样重现性：0.3%RSD （10uL进样） *交叉污染：＜0.0052% 进样针清洗：进样前后任意设定 使用pH范围：pH 1-14 漏液传感器：有 *进样针材质必须为陶瓷材质，避免引入其他离子污染 6.柱温箱 控温方式： 强制空气循环 *温度控制范围：室温-8℃～85℃ 温度精度：±0.1℃ *柱温箱容量：100mm色谱柱*6支；300mm色谱柱*3支 漏液传感器：液体及气体传感器 7.电导检测器 测定范围：~ 60，000μS/cm 噪声：<0.7 nS/cm （特定条件、单抑制） 漂移：Cl-:2.0 nS×cm-1/30min（需提供计量院出具的校准证书，以实际报告结果为准。） 温度变化系数：25 nS/cm /℃ 池温控制：双重控温 池体积：0.30μL 耐压:2.9MPa 8.阴离子抑制器 8.1类型：自动再生电致膜式抑制器，抑制过程采用电解方式，无需再生液即可自动连续再生，构造更加简单。 | 1.PEEK材质输液系统1套、 2.脱气单元1套、 3.全自动进样器1套、 4.惰性管路组件1套、 5.同品牌配套色谱柱恒温箱1套、 6.检测器1套、 7.系统控制器1套、 8.离子分析柱1套、 9.保护柱1根、 10.二氧化碳吸收器1套、 11.软件1套、 12.离子抑制器1套。 13.电脑1套 14.质保一年 |
| 7 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1台 | 一、工作条件 电源电压： 220 V±10% 温度：18℃～28℃ 湿度：40%～70% 二、质谱部分 基本性能 质谱与气相色谱须相同品牌，具有网络通讯功能，可通过网络版软件可实现远程操作。 质量数范围：1.5～1090u或者更宽。 *灵敏度： EI Scan（氦气）：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥5000：1； IDL EI（SIM）：IDL ≤0.36fg（10 fg/uL OFN，不分流进样，进样量1.0uL） IDL（高速扫描Scan）: IDL ≤220 fg（1 pg/uL，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec）。 分辨率：单位分辨率。 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 （恒温）。 *最大扫描速度：≥20,000u/sec。 离子源 EI（标配），可选配CI离子源和NCI离子源。 离子源材质：带专利屏蔽板设计的整体惰性化高灵敏度离子源。 离子化能量：10～180eV。 *离子源温度：独立控温，140～350℃。 灯丝电流：5 ～ 200μA（发射电流）。 双灯丝设计。 GCMS 接口温度：50 ～ 350℃。 质量分析器 配备预四极的高精度全金属四极杆。 *预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨，预四极杆可有效避免主四极杆以及检测器的污染。如果为其他材质四极杆，需额外配备六套四极杆备用。 *四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通 过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质 谱图正确性。 四极杆不需控温，无需控温即可实现0.1amu/48h稳定。 扫描功能： 扫描功能：支持全扫描模式（Scan）、选择离子扫描模式（SIM）以及Scan/SIM同时扫描模 式。 在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。 检测系统 二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿。 离轴连续打拿电子倍增器。 动态范围：6×106。 真空系统 *高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，≥380L/sec。 低真空：30L/min（60Hz）机械泵。 *标准配备皮拉尼真空规、离子规（软件直接监测高真空和低真空）。 柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 支持双柱双流路系统（Twin Line system），两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元。 支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。 气相色谱部分 柱箱 操作温度范围：室温以上2℃-450℃； *柱箱最高升温速率：≥240℃/min（无需升级），以0.01℃/min增加； 程序升温的阶数：32阶33平台； 温度设定精度：0.1℃； 控温准确性：0.01℃； 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）； 最大运行时间：≥9999分钟； 气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件； 可依据不同色谱柱自由设置柱温箱降温速率，有效延长色谱柱使用寿命； *柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱；作为现场验收指标。 *柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏，确保安全使用。须提供显示“氢气漏气报警功能”的主机触摸屏界面截图证明。 流路系统 支持双柱双流路系统； 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； 具有室温补偿和自动环境补偿功能； 具有恒线速度控制功能。 分流/不分流毛细管进样口 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定； 配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能； *支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式，同时具有恒线速度控制功能，提供恒线速度截图证明文件； *最高温度：≥430℃； 压力设定范围：0 ～ 1035kPa； *升温速率：≥240 ℃/min，以0.01 ℃/min增加； 速率设定范围：-400 ～ 400kPa/min； 压力程序的阶数：7； 分流比设定范围：0 ～ 9900或者更宽； 流量设定范围：0 ～ 1300mL/min，He； *进样口标配“智能锁”功能，徒手无需任何工具1秒内即可完成进样口的打开或关闭，仪器自动感知最佳气密位置，大幅简化维护操作。作为现场验收指标。 仪器主机最多可同时安装3个SPL进样口。 自动进样器单元 样品位：≥156位样品盘； 进样量范围：0.1~200 uL，10μl 注射器以0.1μl 步进； 交叉污染：小于10-4（使用4种溶剂清洗， 测定正己烷中1% 联苯）； 具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时， 可对某样品进行优先进样设定， 而后继续 完成批处理设定。 可升级样品架冷却和加热功能。 保留时间重复性：<0.001min。 峰面积重复性：<1%RSD。 四、数据处理系统 软件支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。依靠准确迅速的“One-Window”技术，以最优布局显示信息。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便地进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 支持“Smart SIM”功能（自动创建SIM表）和“AART”功能（基于保留指数的保留时间自动校正），支持单次分析400种以上的化合物。 支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。 提供农药残留、邻苯二甲酸酯、多环芳烃等3个版本的Smart SIM分析方法包，涵盖至少12个方法条件、540种以上化合物的中英文名称、CAS号和保留指数、1700个SIM参数、11个分组，完美应对食品、纺织品、环境、玩具检测中的11个国家/行业标准。 支持NIST库，Wiley库，同时还有多种基于保留指数开发的方法包和数据库，如Compound Composer快速筛查数据库，代谢物分析数据库，农药分析方法包，水质分析方法包，农药谱库，香精香料谱库，法医毒品数据库，EPA分析软件，VOC分析软件等。以上谱库均支持带保留指数的相似度检索（LRI），帮助用户在没有标准品的情况下对未知物进行更为准确的定性。支持通用谱库和自建谱库功能。 具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式，强化与NIST提供的AMDIS程序的联合使用。 具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 软件可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能，完全符合GXP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 支持“Easy sTop”不停机进样口维护功能（用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护）和“MS Navigator”功能（引导用户进行仪器的使用和维护等操作）。 快速进样口维护功能：与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行。 *支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。作为现场验收指标。 | 1.气相色谱质谱联用仪主机1套、 2.EI源1套、 3.智能灯1套、 4.高能柱温箱1套、 5.双进口涡轮分子泵1套、 6.带智能锁的SPL进样口1套、 7.中文工作站1套、NIST质谱库1套（提供更新服务）、10×12 R双头扳手2个 8.6×8 R双头扳手2个 9.专用工具1包（包含螺母扳手、 10.AFS扳手、 11.管线、 12.六角螺丝刀、 13.连接螺母等）、 14.镊子1个、 15.规尺3套、 16.毛细管切割工具1套、 17.特制螺丝刀2把、 18.消耗品包1包（含绿色进样垫1包、 19.聚胺酯压环2包、 20.O型圈1包、 21.惰性化衬管2包、 22.微量进样针1支、 23.螺母1包等）、 24.安装套件1套（包含分流流路过滤器1包、 25.金垫片1包、 26.灯丝2包、 27.铝垫片1包、 28.离子源清洗纱布1包）、 29.He专用过滤器1套、 30.排气管组件1套、 31.5米载气管2根、 32.色谱柱1根、 33.1L泵油2瓶、 34.自动进样器1套、 35.自动进样器安装包1套、 36.1.5mL样品瓶1包（100个/包）、 37.农残数据库和方法包1套、 38.电脑I5/WIN10专业版系统 /1TB+256GSSD/27英寸 39.质保一年 |
| 8 | 全自动密度测定仪 | 1台 | 1、液浴孔数：4孔 2、控温精度：±0.02℃ 3、控温范围：室温—100℃ 4、输入电源：AC220V±10V 50Hz 5、环境温度： 建议0℃～40℃ 相对湿度：<80% | - 1．主机 - 2．水槽 - 3．测量台、镊子、砝码、温度计防风防尘罩 - 4．测颗粒配件一套 - 5．测浮体配件一套 - 6．电源变压器一个 - 7．标准液体测量组件 - 8．液体测量支架 - 9．液体测量放置板 |